|  |
| --- |
| papier_umed_szare  50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  **Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**  Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  fax 71 / 784-00-45  e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl |
|

UMW/AZ/PN–118/18 Wrocław, 08.11.2018 r.

NAZWA POSTĘPOWANIA

**Dostawa urządzeń diagnostycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.**

**Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwie) części osobno oceniane:**

**Część A – Dostawa cytometru przepływowego na potrzeby Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**

**Część B – Dostawa ultrasonografu na potrzeby Zakładu Radiologii ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii w Katedrze Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

**Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Siwz), zadane przez Wykonawców**:

**Dotyczy**

**Część B – Dostawa ultrasonografu na potrzeby Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii w Katedrze Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**

Dotyczy JEDNOSTKA GŁÓWNA:

**Pytanie 1.**

**PKT. NR 9**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w ekran dotykowy LCD o przekątnej 10,4”, zapewniający łatwość i wygodę obsługi aparatu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie minimalnych parametrów aparatu.

**Pytanie 2.**

**PKT. NR 15**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w zintegrowany dysk twardy HDD o pojemności 1TB?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie minimalnych parametrów aparatu.

Dotyczy TRYB 2D (B-mode):

**Pytanie 3.**

**PKT. NR 7**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, wyposażony w technologię obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru 10 kierunków sterowania liniami obrazowymi.?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie minimalnych parametrów aparatu.

Dotyczy TRYB SPECTRALNY DOPPLER PULSACYJNY (PWD):

**Pytanie 4.**

**PKT. NR 3**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego wielkość bramki Dopplerowskiej wynosi 0,5-2 cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ. Mniejsza (<0,5cm) bramka dopplerowska jest niezbędna do badania drobnych naczyń.

Dotyczy OPROGRAMOWANIE POMIAROWE WRAZ Z PAKIETEM OBLICZENIOWYM:

**Pytanie 5.**

**PKT. NR 16**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego liczba par kursorów pomiarowych wynosi 10?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy GŁOWICA LINIOWA WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWA DO BADAŃ NACZYNIOWYCH, POWIERZCHNIOWYCH I MAŁYCH NARZĄDÓW:

**Pytanie 6.**

**PKT. NR 1**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy przetwornika 3-13 MHz?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jeśli spełnione będą pozostałe wymagania odnośnie tej głowicy.

**Pytanie 7.**

**PKT. NR 4**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z głowicą liniową wyposażoną w 192 elementy?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie minimalnych parametrów aparatu.

Dotyczy GŁOWICA CONVEXOWA DO BADAŃ OGÓLNOBRZUSZNYCH:

**Pytanie 8.**

**PKT. NR 2**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w szerokopasmową głowicę convex z liczba elementów 192?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie minimalnych parametrów aparatu.

Dotyczy GŁOWICA LINIOWA DO BADAŃ NACZYNIOWYCH I MAŁYCH NARZADÓW:

**Pytanie 9.**

**PKT. NR 7-8**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w głowicę liniową do badań naczyniowych i małych narządów o szerokości czoła 50mm i głębokością obrazowania 12 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiajacy dopuszcza głowicę o szerokości czoła 50mm, ale wymagania dotyczące głębokości obrazowania pozostawia bez zmian.

Dotyczy MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY SYSTEMU(opcje dostępne na dzień składania ofert):

**Pytanie 10.**

**PKT. NR 5**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwość rozbudowy o pakiet do automatycznej detekcji i pomiaru zmian ogniskowych?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11.**

**PKT. NR 6**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwość rozbudowy o Automatyczne pomiary położnicze min. CRL, BPD, HC, AC, HL i FL?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie dokonuje zmiany treści § 4 wzoru umowy dla części A, stanowiącego załącznik nr 5 Część A, który otrzymuje brzmienie:

**„§ 4**

**Zapłata:**

1. Zamawiający ureguluje należność za realizację przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, NIP 896-000-57-79, dostarczonej przez Wykonawcę w terminie do 2 dni roboczych od daty dostawy przedmiotu umowy wraz z podpisanym protokołem odbioru do Działu Aparatury Naukowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław.
2. Płatność, o której mowa w ust. 1, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane   
   w fakturze, w terminie do **14 dni** od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania polecenia przelewu bankowi Zamawiającego.”

Zamawiający informuje o korekcie Arkusza informacji technicznej, stanowiącego załącznik nr 2 do Siwz Część B oraz wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 Część A. Zmiany zaznaczone są kolorem niebieskim. Z dokumentu należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

**Zamawiający informuję, iż w związku z pytaniami Wykonawców zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

**Nowy termin składania ofert** – do dnia **14.11.2018** r. do godz. **10:00**

**Nowy termin otwarcia ofert** – dnia **14.11.2018** r. o godz. **11:00**

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

Mgr Iwona Janus