Przetarg nr UMW / AZ / PN – 56 / 18 część C Załącznik nr 2 C do Siwz

|  |
| --- |
| Mikromanipulator niskoszumowy wraz z platformą do instalacji  |
| **Nazwa** |  |
| **Typ** |  |
| **Wytwórca** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Liczba sztuk** | **1** |
| **Rok produkcji:** | **2017/2018** |
| **Lp.** | **OPIS** | **WYMAGANE** **PARAMETRY** **I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| **Mikromanipulator - Funkcje podstawowe** |
|  | Zmotoryzowane trzy osie  | TAK |  |
|  | Minimalny zasięg w osiach XYZ - 20 mm  | TAK |  |
|  | Duża rozdzielczość ruchu, skok minimalny – nie większy niż 20 nm  | TAK |  |
|  | Niewielki dryft mniejszy lub równy 1 mikron na dwie godziny  | TAK |  |
|  | Port do mocowania głowicy posiadanego przez Użytkownika wzmacniacza Multiclamp 700B  | TAK |  |
| **Platforma do mocowania manipulatora** |
|  | Ultrastabilna platforma kompatybilna z mikroskopem prostym i regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Platforma powinna zawierać: minimum trzy gniazda do mocowania mikromanipulatorów oraz zanurzeniową komorę pomiarową dla skrawków mózgowych | TAK |  |
| **GWARANCJA**  |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. | Od 12 do 23 miesięcy - 0 pkt. Od 24 do 35 miesięcy – 20 pkt.36 i więcej miesięcy – 40 pkt. |  |

**\*Słowo „TAK” oznacza warunek graniczny, który jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w Arkuszu informacji technicznej. Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych skutkuje odrzuceniem oferty.**

Data Pieczęć i podpis Wykonawcy