|  |
| --- |
| logo 70 lecie 1950-2020_logo  50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  **Dział Zamówień Publicznych UMW**  Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-345 Wrocław  fax 71 / 784-00-45  e-mail: edyta.szyjkowska@umed.wroc.pl |
|

UMW/AZ/PN–59/20 Wrocław, 29.05.2020 r.

**Odpowiedzi (1) na pytania Wykonawców**

NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

**Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej Siwz), zadane przez Wykonawcę.**

**Część 4**

Zamrażarka niskotemperaturowa - 86 st. C na potrzeby Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego

* + - 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o pojemności 548 litrów   
         i mieszczące co najmniej 40.000 probówek?

**Ad 1.** **Tak.** Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o pojemności mniejszej niż pierwotnie wymagana, ale nie mniejszej niż 500 litrów   
i mieszczącej nie mniej niż 40.000 krioprobówek 2 ml.

* + - 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w 3 półki dzielące urządzenie na 4 sekcje, otwierane za pomocą podwójnych, izolowanych drzwi wewnętrznych?

**Ad 2.** **Tak.** Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone   
w 3 półki (zamiast pierwotnie wymaganych czterech) dzielące urządzenie   
na 4 sekcje (zamiast pierwotnie wymaganych pięciu) otwieranych za pomocą podwójnych, izolowanych drzwi wewnętrznych.

* + - 1. Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski?

**Ad 3.** **Nie.** Taki zapis prowadziłby do ograniczenia konkurencji.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie urządzenia o poziomie hałasu 57dB(A)?

**Ad 4.** **Tak**. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie urządzenia o poziomie hałasu 57 dB(A).

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie urządzenia o wymiarach zewnętrznych 1039x992x1988mm?

**Ad 5**. **Nie.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie urządzenia, którego szerokość przekracza 900 mm.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie urządzenia z komorą wewnętrzną ze stali nierdzewnej, wyposażoną w 3 półki dzielące komorę na 4 sekcje oraz posiadające dwie pary drzwi wewnętrznych?

**Ad 6**. **Tak**. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie urządzenia z komorą wewnętrzną ze stali nierdzewnej o ile zapewnia to odporność na niskie temperatury, uderzenia oraz zadrapania. Zamawiający dopuszcza wyposażenie w 3 półki dzielące komorę na 4 sekcje oraz posiadające dwie pary drzwi wewnętrznych.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej www.umed.wroc.pl skorygowany Siwz (dotyczy: Arkusza informacji technicznej części 4 załącznika nr 2 do Siwz). Zmiany zaznaczone są kolorem niebieskim. Z dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora

p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW

mgr Patryk Hebrowski