|  |
| --- |
| logo 70 lecie 1950-2020_logo50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1**Dział Zamówień Publicznych UMW**Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-345 Wrocławfax 71 / 784-00-45e-mail: edyta.szyjkowska@umed.wroc.pl  |
|

UMW/AZ/PN–83/20 Wrocław, 18.08.2020 r.

**Odpowiedzi (1) na pytania Wykonawców**

NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

**Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej Siwz), zadane przez Wykonawcę.**

**Część 1**

Mieszadło magnetyczne z grzaniem na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej i Biofizyki

1. Czy dopuszczają Państwo regulację prędkości cyfrową ze skokiem 10 obr./min.
i cyfrową regulację temperatury ze skokiem 1 st.C ?
2. Czy dopuszczają Państwo wymiary (W x D x H) [mm] 196 x 565 x 75 i wagę 5 kg przy spełnieniu pozostałych wymagań ?
3. Czy wyrażają Państwo zgodę na usunięcie z arkusza parametrów wymaganych informacji o mocy wejściowej i mocy wyjściowej ze względu na fakt, że ta informacja dotyczy tzw. "sprawności energetycznej" samego silnika BLDC i większość producentów mieszadeł magnetycznych tej informacji nie podaje ? Pytanie jest uzasadnione również ze względu na niezbyt wygórowany zakres Państwa wymagań, bo wymagane wartości mocy wyjściowej i wejściowej oznaczają sprawność silnika na poziomie zaledwie ok. 30 % podczas gdy średnia wartość sprawności silników tego typu jest i tak znacznie wyższa. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy
o uzasadnienie.
4. Czy dopuszczają Państwo moc 400 W przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

**Część 2**

Autoklaw parowy na potrzeby Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej

i Gromadzenia Materiału Biologicznego

1. Czy Zamawiający dopuści autoklaw z czasem efektywnej sterylizacji wynoszącym 11min. oraz czasem całego cyklu 22 min., spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 4 Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 5 Nie, Zamawiający nie dopuszcza autoklawu z czasem efektywnej sterylizacji wynoszącym 11 min oraz czasem całego cyklu 22 min. Wynika to z konieczności przeprowadzania dłuższych cykli sterylizacji, co związane jest z przeznaczeniem autoklawu do "sterylizacji brudnej", tj. inaktywowania czynników zakaźnych w odpadach medycznych powstających podczas przetwarzania materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej www.umed.wroc.pl skorygowany Siwz (dotyczy: Arkusza informacji technicznej części 1 załącznika nr 2 do Siwz). Zmiany zaznaczone są kolorem niebieskim. Z dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora

p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW

mgr Patryk Hebrowski