|  |
| --- |
| papier_umed_szare50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1**Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocławfaks 71 / 784-00-45e-mail: tomasz.kiliszek@umed.wroc.pl  |
|

**UMW / AZ / PN - 81 / 18 Wrocław, 21. 08. 2018 r.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**Dostawa sprzętu medycznego do Zakładu Symulacji Medycznej UMW przy ul. Chałubińskiego 7a we Wrocławiu w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 (trzy) części osobno oceniane:**

**Część A – Drobny sprzęt medyczny,**

**Część B – Fantomy,**

**Część C – Urządzenie umożliwiające przesyłanie obrazu z kamery lampy operacyjnej IGNIS 160 CAMC do Systemu KbPort.**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz**

**Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu oraz**

**Informacja o zmianie treści Siwz**

1. **Odpowiedzi na pytania Wykonawców.**

**Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Siwz, zadane przez Wykonawców**:

*Pytanie nr 1 dotyczy terminu realizacji zamówienia*

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 12 tygodni od dnia podpisania umowy. Producenci spełniające opisane przez Zamawiającego parametry posiadają główne magazyny poza Unią Europejską (USA), co wydłuża czas potrzebny na dostawę.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego terminu realizacji części B zamówienia, do 12 tygodni od dnia podpisania umowy. Maksymalne terminy realizacji części A i C zamówienia nie ulegają zmianie.**

*Pytania nr 2 – 11 dotyczą części A – Drobny sprzęt medyczny.*

*Pytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 2A*

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z Wzorem umowy, stanowiącym zał. nr 6 do Siwz, Zamawiający nie wymaga, w zakresie części A zamówienia, uruchomienia, montażu i szkolenia. Większość postanowień wzoru umowy dotyczy wszystkich części zamówienia, jednak niektóre jego zapisy (oznaczone kursywą: *„dla części …”*) stosuje się tylko do określonych części zamówienia. Paragraf 2 ustęp 1 Wzoru umowy dla części A zamówienia zobowiązuje Wykonawcę jedynie do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Użytkownika w określonym terminie, nie ma w nim natomiast mowy o obowiązku zmontowania, podłączenia do istniejących instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzenia szkolenia w zakresie jego obsługi. Sposób dostarczenia przedmiotu umowy nie został określony w Siwz, może więc nastąpić w dowolnej formie, również poczta kurierską.**

*Pytania nr 3-6 dotyczą poz. 2 – Waga*

1. Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga.**

1. Czy Zamawiający wymagać będzie wzrostomierzy mechanicznych teleskopowych o zakresie pomiarowym 60-210 cm i działce elementarnej 1 mm? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego ponieważ mamy możliwość zmierzenia zarówno małych dzieci jak i osoby dorosłe.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający wymagać będzie wag zasilanych bateriami (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz bez ładowarki? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści wagę z podgumowanymi stopkami zamiast kółek transportowych? Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze w użyciu, gdyż stopki zapobiegają przypadkowemu przesuwaniu wagi.

**Odpowiedź:**

**NIE, zgodnie z Arkuszem informacji technicznej.**

*Pytanie nr 7 dotyczy poz. 3 - Termometr*

1. Czy Zamawiający dopuści termometr o poniższych parametrach:

Termometr Temperies Combo jest przenośny i bezdotykowy, posiada pamięć do 32 ostatnich odczytów pomiaru. Termometrem Temperies Combo można mierzyć temperaturę ciała, temperaturę różnych przedmiotów oraz pomieszczeń. Cała procedura mierzenia temperatury odbywa się w sposób szybki, precyzyjny, higieniczny i bezdotykowy.

Charakterystyka techniczna:

Zakres pomiaru ciała: 32.0℃ to 42.5 ℃ / 89.6℉ to 108.5℉

Zakres pomiaru powierzchni: 0-60℃/32-140℉

Alarm gorączkowy

Odległość pomiaru: 5-15CM

Czas reakcji: 0.5 second

Wymiary ( H\*W\*D): 134mm x 82mm x 43mm

Waga: 205g

Termometry posiadają znak CE oraz Deklarację Zgodności.

Produkt posiada 24 miesięczną gwarancję.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga termometru zgodnego z Arkuszem informacji technicznej.**

*Pytanie nr 8 dotyczy poz.6 – Otoskop i oftalmoskop*

1. Czy Zamawiający dopuści zestaw otoskopowo-oftalmoskopy niemieckiej marki KaWE o poniższych parametrach:

Zestaw diagnostyczny serii PICCOLIGHT w twardym etui.

W sklad zestawu wchodzi:

główka otoskopu PICCOLIGHT F.O.

główka oftalmoskopu PICCOLIGHT E 56

wzierniki jednorazowego użytku (po 10 szt. w rozmiarach 2.5 i 4 mm)

dwie rękojeści bateryjne PICCOLIGHT

twarde etui



**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga otoskopu i oftalmoskopu zgodnego z Arkuszem informacji technicznej.**

*Pytanie nr 9 dotyczy poz.8 - Fonendoskop pediatryczny*

1. Czy Zamawiający wymagać będzie dla lepszego osłuchu stetoskopu pediatrycznego, posiadający podwójną głowicę z dwutonową (tzw."pływającą") membraną, która umożliwia osłuchiwanie zarówno tonów niskich jak i wysokich bez konieczności przestawiania głowicy z opcji membrany na lejek? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga fonendoskopu pediatrycznego zgodnego z Arkuszem informacji technicznej.**

*Pytanie nr 10 dotyczy poz. 10 - Fonendoskop internistyczny*

1. Czy Zamawiający wymagać będzie dla lepszego osłuchu stetoskopu internistycznego, posiadający podwójną głowicę z dwutonową (tzw."pływającą") membraną, która umożliwia osłuchiwanie zarówno tonów niskich jak i wysokich bez konieczności przestawiania głowicy z opcji membrany na lejek? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga fonendoskopu internistycznego zgodnego z Arkuszem informacji technicznej.**

*Pytanie nr 11 dotyczy poz. 11 - Ciśnieniomierz*

1. Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz o poniższych parametrach:

Zintegrowany aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu.

Cechy produktu:

Przystosowany dla osób prawo i leworęcznych (obracany zegar).

Unikalny, przyciskowy zawór spustowy.

Zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg.

Zalecany do badania ciśnienia krwi przy arytmii serca.

Obsługa w pełni manualna.

Duży, czytelny zegar o średnicy 67 mm.

Stetoskop w zestawie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga ciśnieniomierza zgodnego z Arkuszem informacji technicznej.**

1. **Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**Zamawiający, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), informuje o sprostowaniu ogłoszenia nr 2018/S 146-333893.**

**Numer sekcji: II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (dla części B – Fantomy)**

**Zamiast:**

**Okres w dniach: 28**

**(…)**

**Powinno być:**

**Okres w dniach: 84**

**(…)**

1. **Informacja o zmianie treści Siwz.**

**Zamawiający zawiadamia ponadto o zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego skorygowanej treści Siwz. Zmiany w treści dokumentów zaznaczono kolorem niebieskim. Należy z nich korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.**

**Kanclerz**

**Mgr Iwona Janus**