|  |
| --- |
| papier_umed_szare50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1**Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocławfaks 71 / 784-00-45e-mail: joanna.czopik@umed.wroc.pl  |
|

**UMW/AZ/PN-71/18 Wrocław, 03.09.2018 r.**

**NAZWA POSTĘPOWANIA**

**Dostawa urządzeń do analiz chromatograficznych dla Jednostek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (UMW).**

**Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwie) części osobno oceniane:**

**Część A – Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC dla Katedry i Zakładu Chemii Leków UMW przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu;**

**Część B – Zestaw spektrometru mas GC/MS z wysokosprawnym chromatografem cieczowym dla Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki UMW przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu**

Kryteriami oceny ofert były:

1. Cena realizacji danej części przedmiotu zamówienia – 60 %,
2. Parametry techniczne - 30 %,
3. Termin gwarancji – 10%.

**WYNIK**

**Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu****dziękuje Wykonawcy za udział w ww. postępowaniu.**

Zgodnie z art. 92 Prawa zamówień publicznych (Pzp), zawiadamiamy o jego **wyniku.**

**Część A – Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC dla Katedry i Zakładu Chemii Leków UMW przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu**

1. **Złożone oferty**

Ofertę złożył następujący Wykonawca, wymieniony w Tabeli:

| Nr | Wykonawcy, adres  | Cena realizacji przedmiotu zamówienia w PLN / punkty | Parametry techniczne / punkty | Termin gwarancji / punkty | Łączna punktacja  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.****ul. Puławska 303****02-785 Warszawa** | **149 499,12****Niepunktowana** | 15 pkt. oceny wg Arkusza inf. techn.**Niepunktowana** | **12 miesięcy****Niepunktowana** | **Niepunktowana** |

1. **Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania.**

Wykonawca, który złożył ofertę, nie został wykluczony z postępowania.

1. **Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o powodach odrzucenia oferty.**
	1. Oferta Wykonawcy Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”.

**UZASADNIENIE:**

1. Zgodnie z treścią SIWZ (Rozdział XI ppkt. 4.2) oferta powinna zawierać Arkusz informacji technicznej (wzór – załącznik nr 2A i 2B do SIWZ), dla części, na którą Wykonawca składa ofertę – wypełniony przez Wykonawcę.
2. W Arkuszu informacji technicznej do części A, dla Pompy gradientowej, w kolumnie „Parametry wymagane aparatu”, Zamawiający wymagał: „Precyzja przepływu poniżej 0,07% RSD, zakres przepływu min. od 0,001 do 10,000 ml/min.”. Wykonawca w tym punkcie Arkusza informacji technicznej, w kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy: podać parametry oferowane”, wpisał: „Precyzja przepływu 0,07% RSD, zakres przepływu od 0,001 do 10,000 ml/min.”.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 Pzp, zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Wykonawca potwierdza, iż precyzja przepływu oferowanej pompy gradientowej wynosi 0,07% RSD, podczas gdy Zamawiający wymagał precyzji przepływu poniżej 0,07% RSD?
4. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca napisał, iż precyzja przepływu zaoferowanej pompy gradientowej Agilent G7111B zgodnie ze specyfikacją producenta wynosi ≤0,07% RSD. Wykonawca załączył również specyfikację producenta, potwierdzającą ten parametr.
5. Zamawiający stwierdza, że precyzja przepływu zaoferowanej pompy gradientowej jest niezgodna
z wymaganiami Arkusza informacji technicznej, ponieważ może ona osiągnąć wartość 0,07% RSD, podczas gdy Zamawiający wymagał wartości poniżej 0,07% RSD. W związku z powyższym oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.
6. **Unieważnienie postępowania**

Zamawiający niniejszym unieważnia część A ww. postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

**Część B – Zestaw spektrometru mas GC/MS z wysokosprawnym chromatografem cieczowym dla Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki UMW przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu**

1. **Złożone oferty**

Ofertę złożył następujący Wykonawca, wymieniony w Tabeli:

| Nr | Wykonawcy, adres  | Cena realizacji przedmiotu zamówienia w PLN / punkty | Parametry techniczne / punkty | Termin gwarancji / punkty | Łączna punktacja  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.****ul. Puławska 303****02-785 Warszawa** | **999 999,84****60,00 pkt** | 15 pkt. oceny wg Arkusza inf. techn.**22,50 pkt** | **24 miesiące** **10,00 pkt** | **92,50 pkt** |

1. **Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania.**

Wykonawca, który złożył ofertę, nie został wykluczony z postępowania.

1. **Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o powodach odrzucenia oferty.**

Treść złożonej oferty odpowiada treści Siwz; oferta nie podlega odrzuceniu.

1. **Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.**

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

**Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.**

**ul. Puławska 303**

**02-785 Warszawa**

Treść oferty ww. Wykonawcy odpowiada treści Siwz, oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

mgr Iwona Janus