Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich

we Wrocławiu

Dział Zakupów- sekcja zakupu aparatury i sprzętu IT

Wrocław 15-03-2021

Specyfikacja techniczna:

Kardiomonitor przenośny FX 3000P

|  | Kardiomonitor: | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 12” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie. | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie – nie tylko EKG | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50 Hz. Wewnętrzny akumulator, pozwalający na min. 2 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | TAK |  |
|  | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: - wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, - co najmniej 1 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych - gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania | TAK |  |
|  | Mierzone parametry |  |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres min. 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: 0.25; x0.5; x1; x2; x4; auto. | Tak |  |
|  | Monitorowanie i wyświetlanie minimum 3 odprowadzeń jednocześnie | Tak |  |
|  | W komplecie z każdym monitorem przewód EKG z kompletem 3 końcówek; | Tak |  |
|  | Analiza arytmii- wykrywanie co najmniej 10 kategorii zaburzeń rytmu, w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, | Tak |  |
|  | Analiza odcinka ST- jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -1,0 do +1,0 mV | Tak |  |
|  | Możliwością zmiany punktu pomiarowych odcinak ST. | Tak |  |
|  | RESPIRO - pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 150 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania oddechu. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3,125; 6.25; 12.5; 25 mm/s. Licznik bezdechu | Tak |  |
|  | Pomiar kapnografii, Pomiar w strumieniu bocznym. Zakres pomiaru minimum 5 – 95mmHg Zakres pomiaru oddechu min. 1-99 rpm Nadzór bezdechu w zakresie minimum: 5-40 sek. W komplecie zestaw 2 filtrów oraz 10 linii pomiarowych dla pacjentów niezaintubowanych | Tak |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania. Możliwość wyłączenia pojedynczych alarmów dla poszczególnych parametrów. Jeden dedykowany ekran do ustawiania wszystkich granic | Tak |  |
|  | Przynajmniej 72- godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów jednocześnie, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 30s. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie wszystkich krzywych dynamicznych jednocześnie w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) - pamięć min. 72 godzin | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 180 zdarzeń alarmowych (przynajmniej 3 krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy monitorów z centralą pielęgniarską | Tak |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie ponowne uruchomienie monitorowania | Tak |  |
|  | Stabilny stojak jezdny ze stali nierdzewnej wyposażony w 6-kołową podstawę jezdną z minimum 2 hamulcami oraz z koszem na akcesoria | Tak |  |