|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 55 / 11		                                          Wrocław  dn.  06.07.2011 r.

Przetarg AM / AZ / PN - 55 / 11  na dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Termomikser wraz z wymiennym blokiem na 25 probówek 1,5 ml w komplecie ze stelażem oraz wkładem chłodzącym 0oC o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra Patomorfologii Akademii Medycznej we Wrocławiu; ul. Marcinkowskiego 1 50-368 Wrocław |
| B | Termomikser - wytrząsarka wraz z blokiem na probówki Eppendorfa o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego Akademii Medycznej we Wrocławiu; ul. Chałubińskiego 3 50-367 Wrocław |
| C | Łaźnia termiczna o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Pracownia Biochemiczna i Metabolizmu Lipidów Kat. i Klin. Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu; ul. Borowska 213 50-556 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 180335-2011 w dniu 30.06.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część A:

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o prędkości grzania 5-6OC/min.?

Odp. 1. Tak.

Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o możliwości ustawienia czasu w zakresie 0-99 h lub pracy ciągłej?

Odp. 2. Tak (korekta zał. 2A).

Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego rozpoznawania bloków (nazwa jest napisana na bloku)?

Odp. 3. Nie.

Pyt. 4. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "cool pack 0 stopni"?

Odp. 4. Jest to wkład chłodzący utrzymujący probówki w temp. 0 OC przez ok. godzinę.

Część B:

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zasilacza zewnętrznego?

Odp. 1. Nie.

Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 6 kg?

Odp. 2. Nie.

Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie ustawianym w zakresie 0 do 99 godzin lub pracy ciągłej?

Odp. 3. Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o czasie pracy min. ustawianym w zakresie od 0 do co najmniej 96 godzin (korekta zał. 2B).

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2A i 2B do SIWZ) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-55/11 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-55/11 korektę Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2A i 2B) oraz prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński