## FORMULARZ  OFERTOWY       AM / AZ /PN - 113 / 11             cz. A                 Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ......................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www  ..........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka z chłodzeniem i wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 |  |  |
| 2. | Słownie brutto |  |
| 3. | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 4. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3.Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4.Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5.Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 6. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

5.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

6.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

7.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

8.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

Przetarg nr AM/AZ/PN-113/11                          cz. A                                   Załącznik nr 2A

Arkusz Informacji Technicznej

Nazwa i adres Wykonawcy:

Wirówka z chłodzeniem sterowana mikroprocesorowo z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i wymiennymi rotorami – dla Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej AM; ul. Chałubińskiego 5; Wrocław

| Lp. | Wymagane parametry lub funkcje urządzenia | Spełnienie warunku | Odpowiedź Wykonawcy dotycząca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka z chłodzeniem | Model, producent |  |
| 2. | objętości wirowane max do 4 x 400 ml | Tak / Podać |  |
| 3. | prędkość programowana od min. 200 do 14000 obrotów/min. (do 20.800 x g), | Tak / Podać |  |
| 4. | temperatura programowana w zakresie min. -9 do +40 stopni C | Tak / Podać |  |
| 5. | możliwość stosowania następujących rotorów: wychylnokątowy 4 x 400 ml (z możliwością wymiany na kosze do wirowania płytek), max prędkość 4 000 rpm (3 250 x g) wychylnokatowy 4 x 250 ml (z możliwością wymiany na kosze do wirowania płytek), max prędkość 4 000 rpm (3 200 x g) wychylnokątowy 4 x 100 ml, max prędkość 5 000 rpm (4 500 x g) rotor 4–skrzydłowy do płytek, max prędkość 4 000 rpm (2 900 x g), pojemność: 16 płytek MTP rotor 2-skrzydłowy do płytek, max prędkość 3 700 rpm (2 250 x g), pojemność: 10 płytek MTP rotor stałokątowy 6 x 85 ml, max prędkość: 12 000 rpm (18 500 x g) z możliwością stosowania reduktorów na mniejsze probówki rotor stałokątowy na probówki typu eppendorf 30 x 1,5/2,0 ml, max prędkość: 14 000 rpm (20 800 x g) rotor bębnowy na probówki typu eppendorf 60 x 1,5/2,0 ml, max prędkość: 14 000 rpm (16 400 x g) rotor na paski probówek PCR 0,2 ml 6 x 8 probówek 0,2 ml, max prędkość 12 000 rpm (15 350 x g) | Tak / Podać |  |
| 6. | pamięć min 34 programów różnych użytkowników | Tak / Podać |  |
| 7. | funkcja lekkiego zamieszania, delikatnego startu i zatrzymania (zmieniane w skali 10 stopniowej, pozycja 0 wyłącza całkowite hamowanie), otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania | Tak / Podać |  |
| 8. | automatyczne przeliczanie obrotów na wartość "g" i ich odczyt podczas wirowania, automatyczny odczyt maksymalnych obrotów dla danego rotora, automatyczne zabezpieczenie przed nie wyważeniem rotora | Tak / Podać |  |
| 9. | szybkie chłodzenie wstępne (bez obrotów), funkcja szybkiego chłodzenia w ciągu 15 minut, utrzymanie stałej temperatury 4ºC w trakcie wirowania, chłodzenie Fast Cool (z optymalnymi obrotami) | Tak / Podać |  |
| 10. | możliwość wyboru odliczania czasu (a) od osiągnięcia maksymalnych obrotów (b) od początku wirowania | Tak / Podać |  |
| 11. | przycisk czuwania (Standby) na przednim panelu wirówki | Tak / Podać |  |
| 12. | niski profil wirówki (max 35 cm z otwartą pokrywą, 28 cm z pokrywą zamkniętą) ułatwia dostęp do niej i załadowanie probówek w wirówce | Tak / Podać |  |
| 13. | programowany w zakresie od min. 1 do 99 minut wyłącznik czasowy, sygnalizacja akustyczna odstępstw od programu wirowania | Tak / Podać |  |
| 14. | silnik indukcyjny (bezszczotkowy - nie wymagający konserwacji), pracujący bardzo cicho, głośność < 57 dB | Tak / Podać |  |
| 15. | łatwa i szybka wymiana rotorów | Tak / Podać |  |
| 16. | waga: do 100 kg | Tak / Podać |  |
| 17. | wymiary (szer. x gł. x wys.): max 70 x 61 x 35 cm | Tak / Podać |  |
| 18. | maksymalny pobór mocy: 1650 W | Tak / Podać |  |
| 19. | autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak / Podać |  |
|  | Rotory i adaptery do wirówki |  |  |
| 20. | Rotor wychylnokątny o pojemności minimum 4 x 250 ml oraz adaptery: - komplet adapterów do jednorazowego wirowania minimum 36 probówek Falcon o pojemności 15 ml z przeciążeniem nastawnym do minimum 3.100 x g - komplet adapterów do jednorazowego wirowania minimum 12 probówek Falcon o pojemności 50 ml z przeciążeniem nastawnym do minimum 3.100 x g - komplet adapterów do jednorazowego wirowania minimum 60 probówek o pojemności 2,6-7 ml z przeciążeniem nastawnym do minimum 3.000 x g | Tak / Podać |  |
| 21. | Rotor stałokątowy aluminiowy z pokrywą do wirowania minimum 30 probówek 1,5/2,0 ml z przeciążeniem nastawnym do minimum 20. 800 x g | Tak / Podać |  |
| 22. | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | Tak |  |
| 23. | Dla oferowanego zestawu załączyć oryginalne materiały producenta, tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub   
     parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje  
     odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji  
     lub parametru.

3.   Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą 
    gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                    pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY       AM / AZ /PN - 113 / 11             cz. B                 Załącznik nr 1B

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ......................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www  ..........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka z chłodzeniem i wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 |  |  |
| 2. | Słownie brutto |  |
| 3. | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 4. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3.Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4.Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5.Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 6. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

5.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

6.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

7.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

8.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

Przetarg nr AM/AZ/PN-113/11                          cz. B                                   Załącznik nr 2B

Arkusz Informacji Technicznej

Nazwa i adres Wykonawcy:

Wirówka mikrolitowa z chłodzeniem, wysokiej wydajności, uniwersalna, laboratoryjna wraz z wymiennymi rotorami – dla Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego AM; ul. Wrońskiego 13 c; Wrocław

| Lp. | Wymagane parametry lub funkcje urządzenia | Spełnienie warunku | Odpowiedź Wykonawcy dotycząca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka z chłodzeniem | Model, producent |  |
| 2. | obudowa i pokrywa metalowa, port szklany w pokrywie do obserwacji rotora, automatyczne otwieranie i zamykanie pokrywy, zabezpieczenie przeciw opadaniu pokrywy, zamykanie pokrywy jedną ręką, elektromechaniczne zabezpieczenie otwarcia komory w czasie wirowania, awaryjne otwarcie pokrywy w razie zaniku zasilania, zabezpieczenie przeciw ustawieniu nadmiernej prędkości, komora wirowania ze stali nierdzewnej | Tak / Podać |  |
| 3. | automatyczne rozpoznanie rotora, automatyczne wyłączenie przy niezrównoważeniu rotora, zabezpieczenie przegrzania silnika, zabezpieczenie przegrzania komory wirowania | Tak / Podać |  |
| 4. | maksymalna pojemność wirowania: przynajmniej 6 probówek 50 ml (29x107 mm), 48 probówek reakcyjnych 1,5/2,0 ml, 6 pasków do PCR o poj. 0,2 ml | Tak / Podać |  |
| 5. | prędkość obrotowa maksymalna: przynajmniej 18000 obr/min (RPM) | Tak / Podać |  |
| 6. | przyśpieszenie RCF maksymalne: przynajmniej 31514 RCF (g) do probówek reakcyjnych 1,5/2,0 ml, 4025 RFC (g) do probówek 50 ml, 18845 RFC (g) do pasków do PCR. | Tak / Podać |  |
| 7. | sterownik mikroprocesorowy | Tak / Podać |  |
| 8. | parametry wirowania ustawiane są za pomocą pokrętła i zapamiętane poprzez wciśnięcie klawisza START | Tak / Podać |  |
| 9. | pamięć minimum 10 programów | Tak / Podać |  |
| 10. | ustawianie czasu wirowania w zakresie przynajmniej od 1 sekundy do 59 sekund oraz od 1 minuty do 99 minut | Tak / Podać |  |
| 11. | ustawianie temperatury w zakresie przynajmniej -20°C do +40°C co 1°C | Tak / Podać |  |
| 12. | przynajmniej 9 ramp przyspieszania i 9 ramp hamowania oraz zwalnianie bez aktywnego hamowania | Tak / Podać |  |
| 13. | przycisk stopu/otwarcia pokrywy | Tak / Podać |  |
| 14. | przycisk nastawiania obrotów na minutę RPM (obr./min.) od min. 500 do maksymalnej prędkości obrotowej rotora, w krokach po 10 RPM | Tak / Podać |  |
| 15. | przycisk nastawiania względnego przyspieszenia odśrodkowego RCF (g) poniżej 100 w krokach co 1 RCF, powyżej 100 w krokach co 10 RCF w zakresie jaki jest możliwy dla RPM | Tak / Podać |  |
| 16. | wprowadzanie promienia wirowania w mm | Tak / Podać |  |
| 17. | wymiary szer.xgłęb.xwys.: 330 x 650 x 313 mm +/- 10% | Tak / Podać |  |
| 18. | waga: nie większa niż 45 kg | Tak / Podać |  |
| 19. | zasilanie: 230 V / 50 Hz | Tak / Podać |  |
| 20. | zużycie mocy: max 900 VA | Tak / Podać |  |
| 21. | emisja zakłóceń (zakłócanie radiowe): zgodne z EN 55011, grupa 1, klasa B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | Tak / Podać |  |
| 22. | odporność na zakłócenia: zgodna z EN 61000-6-2 | Tak / Podać |  |
| 23. | poziom szumów: ≤60 dB(A) | Tak / Podać |  |
| 24. | zasilanie: 230 V, 50 Hz | Tak / Podać |  |
| 25. | Wirówka powinna spełniać normy 2006/95/WE, EN 61010-1:2001, EN 61010-2-020:2006, 2004/108/WE, EN 61326-1:2006; 2006/42/WE, EN ISO 12100-1:2004, EN ISO 12100-2:2004, 98/79/WE | Tak |  |
|  | Rotory i adaptery do wirówki |  |  |
| 26. | Rotor kątowy 12-miejscowy, na probówki reakcyjne z pokrywką, umożliwiający wirowanie z prędkością 18000 obr/min. oraz przyspieszeniem odśrodkowym 25718 RCF (g) – 1 sztuka Adaptery do probówek reakcyjnych typu wirówkowego 1,5 ml z dużą prędkością – 12 sztuk | Tak / Podać |  |
| 27. | Rotor kątowy 6-miejscowy, na probówki do 50 ml, umożliwiający wirowanie z prędkością 6000 obr/min. oraz przyspieszeniem odśrodkowym 4025 RCF (g) – 1 sztuka Adaptery do probówek wirówkowych typu Falcon 15 ml – 6 sztuk Adaptery do probówek wirówkowych typu Falcon 50 ml – 3 sztuk | Tak / Podać |  |
| 28. | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | Tak |  |
| 29. | Dla oferowanego zestawu załączyć oryginalne materiały producenta, tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub   
     parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje  
     odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji  
     lub parametru.

3.   Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą 
    gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                    pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY       AM / AZ /PN - 113 / 11             cz. C                 Załącznik nr 1C

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ......................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www  ..........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik mikropłytek z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 |  |  |
| 2. | Słownie brutto |  |
| 3. | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 4. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3.Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4.Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5.Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 6. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

5.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

6.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

7.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

8.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

Przetarg nr AM/AZ/PN-113/11                          cz. C                                   Załącznik nr 2C

Arkusz Informacji Technicznej

Nazwa i adres Wykonawcy:

Czytnik mikropłytek z wyposażeniem – dla Zakładu Praktycznej Nauki Zawodu Analityka AM; ul. Grunwaldzka 2; Wrocław

| Lp. | Wymagane parametry lub funkcje urządzenia | Spełnienie warunku | Odpowiedź Wykonawcy dotycząca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik mikropłytek ELISA | Model, producent |  |
| 2. | Czytnik fabrycznie nowy, rok produkcji 2011 | Tak / Podać |  |
| 3. | Aparat zaopatrzony zarówno w port USB, jak i RS 232 | Tak / Podać |  |
| 4. | Żródło światła: żarówka halogenowa, wolframowa | Tak / Podać |  |
| 5. | System optyczny: ośmiokanałowy system pomiarowy | Tak / Podać |  |
| 6. | Filtry: interferencyjne 405 nm, 450 nm, 492 nm, 630 nm | Tak / Podać |  |
| 7. | Sensor fotometru: fotokomórka krzemowa | Tak / Podać |  |
| 8. | Typ płytki: 96-studzienkowa mikropłytka | Tak / Podać |  |
| 9. | Zakres spektrum: min. 40-700 nm | Tak / Podać |  |
| 10. | Zakres pomiaru absorbancji: min. 0-2,5 A | Tak / Podać |  |
| 11. | Zakres odczytu absorbancji: min. 0-3,5 A | Tak / Podać |  |
| 12. | Precyzja absorbancji: 0,001 A lub lepsza | Tak / Podać |  |
| 13. | Szybkość odczytu: tryb „odczyt po odczycie” 12 s/płytkę (pomiar monochromatyczny), 26 s/płytkę (pomiar bichromatyczny) | Tak / Podać |  |
| 14. | Metody kalibracyjne: jednopunktowa, punkt do punktu, wielopunktowa, % absorbancji, liniowa, eksponencjalna, wykładnicza, logarytmiczna, potęgowa, faktor | Tak / Podać |  |
| 15. | Pojemność pamięci wewnętrznej aparatu: do min. 20 000 wyników | Tak / Podać |  |
| 16. | Ilość do zaprogramowania testów: do min. 100 aplikacji | Tak / Podać |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 19. | Wyposażenie: pipety wielokanałowe zmienno-objętościowe od min. 50 do 300 μl - 1 szt. | Tak / Podać |  |
| 20. | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | Tak |  |
| 21. | Dla oferowanego zestawu załączyć oryginalne materiały producenta, tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub   
     parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje  
     odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji  
     lub parametru.

3.   Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą 
    gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                    pieczęć i podpis Wykonawcy