|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07 Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 071/ 784-15-64, fax 071-784-00-44 i 071- 784-00-45 www.am.wroc.pl e-mail: zpad@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN -  13 / 12				                        Wrocław      16.02.2012 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI W Postępowaniu  AM/AZ/PN-13/12

Dostawa i uruchomienie Inkubatora z atmosferą CO2 o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do Siwz, do Katedry i Zakładu Analityki Medycznej,

ul. Pasteura 2, 50-367 Wrocław.

W powyższym postępowaniu zostały zadane następujace pytania, na które Zamawiajacy  zamieszcza poniżej odpowiedzi :

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szer. x głęb. x wys.) 685 x 664 x 845 mm?

Odp.1  TAK (korekta zał. 2 do SIWZ).

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych (szer. x głęb. x wys.) 540 x 444 x 693 mm?

Odp.2 TAK (korekta zał. 2 do SIWZ).

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jednorodnością temp. ( 0,40C?

Odp.3 NIE.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją stężenia CO2 od 0,2% do 20%?

Odp.4 TAK (korekta zał. 2 do SIWZ).

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości sterylizacji wnętrza komory światłem UV?

Odp.5 NIE.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z portem RS 232?

Odp.6 Gniazdo RS323 lub USB lub inne umożliwiające podłączenie drukarki lub komputera (korekta zał. 2 do SIWZ).

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wentylacji, a przez to nie wymagające filtrów mikrobiologicznych?

Odp.7 NIE.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez alarmu niskiego poziomu wody

Odp.8 NIE.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez portu RS323 (RS232) i USB do podłączenia komputera lub drukarki?

Odp.9 NIE.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji sterylizacji wnętrza komory światłem UV jednak z możliwością późniejszego wyposażenia inkubatora w opcjonalny system z lampą UV?

Odp.10 NIE.

- Czy Zamawiający dopuści inkubator o pojemności 188 litrów?

Odp.11 TAK (korekta zał. 2 do SIWZ).

- Czy Zamawiający dopuści inkubator z wbudowanym systemem ciągłej filtracji HEPA pozwalający na utrzymanie czystości w klasie ISO5 - tak jak w komorze laminarnej

Odp.12 NIE.

- Czy Zamawiający dopuści inkubator o zakresie regulacji temp. do 55 stopni C?

Odp.13 TAK (korekta zał. 2 do SIWZ).

- Czy Zamawiający w pkt. 14 specyfikacji technicznej miał na myśli, że precyzja kontroli stężenia CO2 wynosi ( 1,5% czy 0,15% (bo chyba nie 15%)?

Odp.14 TAK, precyzja kontroli stężenia CO2 wynosi ( 0,15% (korekta zał. 2 do SIWZ).

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o korekcie zał. 2 do SIWZ w postępowaniu nr AM/AZ/PN-13/12, który zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-13/12 i prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zatwierdzam

Kanclerz AM

Mgr Artur Parafiński