|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07 Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 071/ 784-15-64, fax 071-784-00-44 i 071- 784-00-45 www.am.wroc.pl e-mail: zpad@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN -  14 / 12				                        Wrocław      27.02.2012 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI W Postępowaniu AM/AZ/PN-14/12 cz. A-G

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych:

Część A - Zamrażarka niskotemperaturowa dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej AM we Wrocławiu

Część B - Termocykler dla Katedry i Zakładu Toksykologii AM we Wrocławiu

Część C - Membranowa pompa próżniowa dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej AM we Wrocławiu

Część D - Dwie pompy membranowe dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej AM we Wrocławiu

Część E - Aparat do oznaczania temperatury topnienia dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej AM we Wrocławiu

Część F - Wyparka rotacyjna dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej AM we Wrocławiu

Część G - Płaszcz grzejny z mieszadłem magnetycznym dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej AM we Wrocławiu

W powyższym postępowaniu zostały zadane następujace pytania, na które Zamawiajacy  zamieszcza poniżej odpowiedzi :

CZĘŚĆ A

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej zamykanej za pomocą klucza, oraz rejestrującą datę i czas otwarcia drzwi zewnętrznych, spełniającą wszystkie pozostałe parametry opisu przedmiotu zamówienia?

Odp. 1. Tak (korekta załącznika 2F do Siwz).

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 445 litrów?

Odp. 2. Nie, zamrażarka o pojemności min. 500 litrów.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z klamką z mechanizmem zamka zlokalizowanymi na ścianie bocznej? Szerokość zamrażarki łącznie z klamką wyniesie 70,5 cm (wymiar znacznie mniejszy niż dopuszczalna szerokość 90 cm). Istnieje również możliwość zamontowania klamki z przeciwnej strony.

Odp. 3. Tak, jeżeli zamrażarka ma min 500 litrów pojemności.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z klamką z mechanizmem zamka zlokalizowanymi na ścianie bocznej? Dla pojemności 570 litrów szerokość zamrażarki łącznie z klamką wyniesie 84,5 cm (wymiar mniejszy niż dopuszczalna szerokość 90 cm). Istnieje również możliwość zamontowania klamki z przeciwnej strony.

Odp. 4. Tak.

- Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę z zakresem regulacji temperatur pracy od -50 do -86°C?

Odp. 5. Tak (korekta załącznika 2F do Siwz).

- Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę z opcjonalnym wyjściem Ethernet? Czy Zamawiający może zrezygnować z tej funkcji?

Odp. 6. Tak, wyjście Ethernet jest opcjonalne (korekta załącznika 2F do Siwz).

- Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę z ochroną dostępu do jej wnętrza za pomocą klucza (drzwi zewnętrzne zamykane/otwierane za pomocą kluczy)?

Odp. 7. Tak (korekta załącznika 2F do Siwz).

- Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę o wadze 370 kg?

Odp. 8. Tak (korekta załącznika 2F do Siwz).

- Czy Zamawiający dopuści stelaże pełne wykonane ze stali nierdzewnej?

Odp. 9. Tak (korekta załącznika 2F do Siwz).

- Czy Zamawiający wymaga żeby zamrażarka była sklasyfikowana, jako wyrób medyczny,
zaklasyfikowanie potwierdzone stosownym dokumentem posiadającym moc prawną tj. Deklaracja Zgodności z dyrektywami: 93/42/EEC i 2007/47/EC dołączona do oferty przetargowej?

Odp. 10. Tak.

- Czy Zamawiający wymaga aby zamrażarka nie generowała hałasu wyższego niż 49dB? Nowoczesne
kompresory stosowane w zamrażarkach niskotemperaturowych w chwili obecnej gwarantują zdecydowanie niższy poziom hałasu niż 55dB, co po pewnym czasie staje się bardzo uciążliwe dla Użytkowników.

Odp. 11. Nie, poziom hałasu nieprzekraczający 55 decybeli jest wystarczający.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dwiema komorami zamykanymi oddzielnymi drzwiami posiadającymi zamknięcia mechaniczne pozwalające na docisk i zminimalizowanie utraty chłodu, każda z komór podzielona na 2 sekcje? Jest to korzystniejsze rozwiązanie ze względu na ograniczenie szronienia drzwi wewnętrznych.

Odp. 12. Nie, ponieważ otworzenie takich drzwi powoduje utratę temp. w dwóch, a nie jednej sekcji.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali powlekanej? Jest to korzystne
rozwiązanie ponieważ powierzchnia jest bardziej odporna na uszkodzenia i łatwiejsza w czyszczeniu niż stal nierdzewna.

Odp. 13. Nie, ponieważ w przypadku uszkodzenia powłoki stal zwykła zacznie rdzewieć.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem typu LED umieszczonym powyżej 170 cm od
podstawy, pozwalającym na kontrolę wszystkich parametrów pracy zamrażarki, tj. zadanej i aktualnej temperatury, oraz temperatur granicznych, przy których włącza się alarm umieszczony w górnej części zamrażarki? Jest to rozwiązanie lepsze, ponieważ wyświetlacz typu LED jest znacznie bardziej czytelny (niezależnie  od kąta patrzenia Użytkownik  może  odczytać  aktualne  dane  na wyświetlaczu), trwały (wyświetlacze LCD wypalają się po określonym czasie użytkowania), natomiast jego umiejscowienie pozwala na obserwację wyświetlanych parametrów z dowolnego miejsca laboratorium.

Odp. 14. Nie, ponieważ podana przez pytającego ilość informacji na wyświetlaczu jest niewystarczająca (m.in. brak informacji o zanieczyszczeniu filtra, monitoringu i rejestracji temp. otoczenia, informacji o stanie baterii).

- Czy Zamawiający wymaga tytułem sformułowania zawartego w opisie urządzenia zastosowania
awaryjnego podtrzymywania temperatury typu back-up z możliwością utrzymania temperatury -70 st. nawet przez 4 dni? Rozwiązanie zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo przechowywanego materiału.

Odp. 15. Nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści system podtrzymywania temperatury typu back-up pochodzący od
producenta posiadający własny sterownik służący do programowania i sterowania?

Odp. 16. Tak, jeśli system back-up pochodzi od producenta zamrażarki i jeśli urządzenie łącznie z zamrażarką nie przekracza zadanych wymiarów (korekta załącznika 2F do Siwz)..

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez zaworu zapobiegającemu powstawaniu podciśnienia
(zawór redukcji ciśnień), który w praktyce zwiększa osadzanie się lodu na drzwiach wewnętrznych oraz wokół w/w zaworu?

Odp. 17. Nie, ponieważ z doświadczeń Zamawiającego wynika, że brak takiego zaworu często uniemożliwia otworzenie drzwi, a osadzanie lodu i tak występuje.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z zakresem regulacji temperatury od -50 do -86 stopni? Zakres
od -40 bardzo obciąża kompresory, co w dłuższej perspektywie może skutkować kosztownymi naprawami. Według naszej wiedzy i wieloletniego doświadczenia zamrażarki niskotemperaturowe są nastawiane na temperatury -70 stopni i niższe.

Odp. 18. Tak (korekta załącznika 2F do Siwz).

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z rozdzielczością ustawiania temperatury co l stopień?
Różnice rzędu 0,1 stopnia w przypadku ultrazamrażarek nie mają żadnego znaczenia.

Odp. 19. Tak (korekta załącznika 2F do Siwz).

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym zamiast hasła służącego do zablokowania panelu
sterowania wykorzystano odpowiednią kombinację przycisków? Osoba bez gruntownego przeszkolenia w obsłudze zamrażarki w sytuacji nagłej (konieczności szybkiego dostępu do panelu sterowania i zmiany określonych parametrów pracy) nie będzie miała szansy na dostatecznie szybką reakcje, co może skutkować utratą często bardzo cennego materiału biologicznego.

Odp. 20. Tak (korekta załącznika 2F do Siwz).

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości rejestracji i zapisu rekordów temperatury na
nośnikach SD/mikro SD oraz bez wbudowanego gniazda jednak wyposażone w zewnętrzny rejestrator dodatkowo zwiększający wiarygodność utrzymywania zadanej temperatury? W przypadku zaniku energii elektrycznej rozwiązanie wykorzystujące zapis na kartach sd i mikro sd staje się bezużyteczne.

Odp. 21. Nie, system rejestracji na kartach SD/mikroSD posiada własne źródło zasilania umożliwiające zapis w przypadku zaniku napięcia w sieci.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości podglądu rekordów temperatury wnętrza
zamrażarki na wbudowanym wyświetlaczu panelu sterowania zamrażarki przez min. 10 tygodni oraz automatycznej i ciągłej rejestracji rekordów temperatury otoczenia z funkcją podglądu przez min. 10 tygodni wstecz?

Odp. 22. Nie, długi czas podglądu i ciągła rejestracja ułatwiają monitorowanie i ocenę pracy zamrażarki.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości wprowadzania hasła dostępu dla każdego
zdefiniowanego w systemie użytkownika, bez funkcji identyfikacji użytkownika?

Odp. 23. Nie, zamawiający wymaga ograniczonego, kontrolowanego dostępu do urządzenia.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wyjścia Ethernet?

Odp. 24. Tak, wyjście Ethernet jest opcjonalne (korekta załącznika 2F do Siwz).

- Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  bez  funkcji  zamykania  kluczami  magnetycznymi?
Rozwiązanie takie jest absurdalnym, ponieważ w przypadku braku prądu Użytkownik po otwarciu drzwi nie będzie w stanie ich później zamknąć co będzie skutkowało bardzo szybkim rozmrożeniem zamrażarki i utratą przechowywanego materiału.

Odp. 25. Tak (korekta załącznika 2F do Siwz).

- Czy Zamawiający dopuści system powiadamiania telefonicznego o stanach alarmowych zamrażarki
z pamięcią do 5 numerów?

Odp. 26. Nie, zamawiający wymaga min. 6 numerów (korekta załącznika 2F do Siwz).

CZĘŚĆ E

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia, które określa, w pełni automatycznego, bez udziału operatora, czy też aparatu o manualnym trybie wyznaczania temperatury topnienia?

Odp. 1. Tryb wyznaczania temperatury topnienia może być manualny, zależny od oceny operatora (korekta załącznika 2F do Siwz).

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, którego czas chłodzenia od temperatury 350°C do 50°C nie jest dłuższy niż 13 minut?

Odp. 2. Tak, trzynastominutowy czas schładzania aparatu jest akceptowalny (korekta załącznika 2F do Siwz).

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, którego wymagane warunki temperatury pracy odpowiadają standardowym warunkom laboratoryjnym i mieści się w zakresie +5 ÷ +40 °C?

Odp. 3 Tak, ponieważ aparat jest przeznaczony do użytkowania w standardowych warunkach laboratoryjnych (korekta załącznika 2F do Siwz).

CZĘŚĆ F

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wyparkę próżniową, której łaźnia wodno-olejowa może pracować w zakresie +20 ÷ +180°C?

Odp. 1. Tak, górna temperatura pracy łaźni olejowej równa 180°C jest akceptowalna (korekta załącznika 2F do Siwz).

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o korekcie zał. 2A, 2E i 2F do SIWZ w postępowaniu nr AM/AZ/PN-14/12, który zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-14/12 i prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zatwierdzam

Kanclerz AM

Mgr Artur Parafiński