|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07 Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 071/ 784-17-88, fax 071/ 784-00-44 i 071/ 784-00-45 www.am.wroc.pl agnieszka.dembska@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN -  32 / 12				                        Wrocław      20.04.2012 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI W Postępowaniu AM/AZ/PN-32/12

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Płaszcz grzejny z mieszadłem magnetycznym dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej AM we Wrocławiu

Część B - Wirówka laboratoryjna dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu

Część C - Termostatowana wytrząsarka mikropłytkowa dla Katedry i Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego AM we Wrocławiu

Część D - System elektroforetyczny do analizy chipowej dla Katedry i Zakładu Genetyki AM we Wrocławiu

Część E - Termocykler dla Katedry i Zakładu Genetyki AM we Wrocławiu

Część F - Komora laminarna dla Katedry i Zakładu Genetyki AM we Wrocławiu

Część G - Komora do PCR dla Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM we Wrocławiu

Część H - Termo-wytrząsarka dla Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM we Wrocławiu

Część I - Komora do PCR dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii AM we Wrocławiu

Część J - Łaźnia wodna z wytrząsaniem dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii AM we Wrocławiu

Część K - Mini wirówka dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej AM we Wrocławiu

Część L - Ręczny homogenizator tkankowy dla Katedry Patomorfologii AM we Wrocławiu

Część M - Komora laminarna dla Katedry Patomorfologii AM we Wrocławiu

Część N - Zestaw do elektroforezy poziomej z zasilaczem dla Katedry Patomorfologii AM we Wrocławiu

Część O - Amplifikator DNA z detekcją w czasie rzeczywistym REAL-TIME PCR, z wyposażeniem i odczynnikami, dla Katedry Patomorfologii AM we Wrocławiu

W powyższym postępowaniu zostały zadane następujace pytania, na które Zamawiajacy  zamieszcza poniżej odpowiedzi :

Część B

1. Czy Zamawiający wymaga, aby cena oferty obejmowała wirówkę oraz wszystkie niezbędne akcesoria (rotory, reduktory) umożliwiające wirowanie probówek o pojemnościach:

4 x 100 ml

8 x 50 ml

32 x 15 ml

30 x 1,5 ml/2 ml

10 mikropłytek  ?

Odp. 1. Nie, Zamawiający wymaga aby cena obejmowała wirówkę, jeden rotor (podany w wymaganiach), dodatkowo 4 * wkładka na 7 probówek + 4 * wkładka na 9 probówek + 4 * pojemnik na wkładki.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę o następujących opcjach pojemności probówek (maks. pojemność):

4 x 100 ml

8 x 50 ml

28 x 15 ml

28 x 1,5 ml/2 ml

4 mikropłytki ?

Odp. 2. Nie, Zamawiającemu zależy na jak największej ilości wirowanych probówek w zakresie 1,5-2ml, 4-10 ml, w związku z czym pozostaje przy sugerowanych ilościach 32*15ml i 30* 1,5-2 ml.

3. Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę o zakresie chłodzenia -9 st. C do + 40 st. C z utrzymaniem temperatury poniżej + 3 st. C podczas wirowania?

Odp. 3. Nie, Zamawiającemu zależy na jak najniższej temperaturze, w związku z czym pozostaje przy wyjściowych danych: od - 20  do + 40 st. C.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wkładkę na 7 probówek (poj. probówek 1,5/2 ml) ?

Odp. 4. Nie, Zamawiającemu  zależy na jak największej ilości wirowanych probówek – w związku z czym pozostaje przy wkładkach z 9 probówkami o pojemności 1,5 – 2 ml.

Część D

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia umożliwiającego rozdział białek z liniowym zakresem dynamicznym wynoszącym 4 rzędy wielkości (np. od 0,3 ng do 3000 ng/ml) co umoż1iwia czulsze analizy niż wymagane prze Zamawiającego?

Odp. 1. Tak.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia umożliwiającego rozdział RNA z czułością minimalną 50 pg dla chipu o wysokiej czułości, co umożliwia czulsze analizy RNA niż wymagane przez Zamawiającego?

Odp. 2. Tak.

3. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia umożliwiającego oznaczanie stężenia DNA w zakresie 0,1-50 ng/ml, a dla chipu o wysokiej czułości dedykowanego do badania DNA przed sekwencjonowaniem następnej generacji pomiar stężenia w zakresie 5-500 pg/ml?

Odp. 3. Tak.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie umożliwiało ocenę jakości bibliotek DNA przez sekwencjonowaniem następnej generacji z czułością minimalną 5 pg/ml?

Odp. 4. Nie.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z manualną stacją przygotowującą płytki, która nie wymaga specjalistycznego serwisu?

Odp. 5. Nie, z relacji innych użytkowników wiemy, że są kłopoty z ręcznym podawaniem żelu do chipa.

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyznaczającego stopień RIN zamiast RQI? Stopień RIN jest złotym standardem (potwierdzonym przez ponad 10 tysięcy publikacji naukowych) w określaniu jakości RNA?

Odp. 6. Tak (korekta zał. 2D do SIWZ).

Część E

1. Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy niemiecki termocykler gradientowy o parametrach spełniających wymagania podane w SIWZ, a nawet przekraczających je w wielu punktach, m.in. z blokiem srebrno-złotym o zakresie temperatury od -5 do +99,90C, co umożliwia zamrożenie próbki po reakcji, z gradientem możliwym w całym zakresie temperatury o rozpiętości regulowanej od 1 do 400C, z możliwością samodzielnej wymiany bloków, z programowaniem przez kolorowy ekran dotykowy, bez portu USB, z portami RS232 do aktualizacji oprogramowania oraz do łączenia termocyklerów w sieć, bez licencji na prowadzenie reakcji PCR, która nie jest obecnie wymagana żadnymi przepisami prawa, a chroniący ją patent wygasł zanim oferowane urządzenie zostało wprowadzone na rynek??

Odp. 1. Nie. Konieczny jest port USB, ponieważ Zamawiający posiada kilka termocyklerów z USB i chce mieć możliwość przenoszenia danych. Zamawiający wymaga również licencji na prowadzenie reakcji PCR.

Część G

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komory z wbudowanymi 3 (trzema) gniazdami sieciowymi 230V?

Odp. 1. Nie wymaga, ale dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komory z zamontowaną na tylnej ścianie półką na dodatkowe wyposażenie i odczynniki?

Odp. 2. Nie wymaga.

Część I

1. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w części I - "łaźnia wodna z wytrząsaniem", gdyż opis szczegółowy wskazuje na komorę do PCR, a nie łaźnię wodną. Czy wraz z komorą Wykonawca ma dostarczyć łaźnię. Jak tak to o jakich parametrach?

Odp. 1. W części I wystąpił błąd, Zmawiający wymaga dostarczenia tylko komory do PCR o podanych parametrach (korekta zał. 2I do SIWZ).

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu z załącznika nr 2I, cz. I. Zamawiający zamieścił: „Komora do PCR (łaźnia wodna z wytrząsaniem)”.

Odp. 2. W części I wystąpił błąd, Zmawiający wymaga dostarczenia tylko komory do PCR o podanych parametrach (korekta zał. 2I do SIWZ).

3. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komory z wbudowanymi 3 (trzema) gniazdami sieciowymi 230V?

Odp. 1. Nie wymaga.

4. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komory z zamontowaną na tylnej ścianie półką na dodatkowe wyposażenie i odczynniki?

Odp. 2. Nie wymaga.

Część K

1. Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę o zakresie obrotów 500-12000 rpm i wyposażoną w wyświetlacz LED, który ma o wiele lepsze parametry użytkowe, niż LCD ?

Odp. 1. Zamawiający nie dopuszcza wirówki o zakresie obrotów 500-12000 rpm, dopuszcza natomiast wyposażoną w wyświetlacz LED (korekta zał. 2K do SIWZ).

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o korekcie zał. 2 (cz. D, I oraz K) do SIWZ w postępowaniu nr AM/AZ/PN-32/12, który zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-32/12 i prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA ! Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zatwierdzam

Kanclerz AM Mgr Artur Parafiński