|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07 Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 071/ 784-17-88, fax 071/ 784-00-44 i 071/ 784-00-45 www.am.wroc.pl agnieszka.dembska@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN -  63 / 12				                           Wrocław      03.07.2012 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI W Postępowaniu AM/AZ/PN-63/12

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Mikrowirówka laboratoryjna z wyposażeniem dla Katedry Medycyny Sądowej, Zakładu Technik Molekularnych AM we Wrocławiu

Część B - Termomikser z wyposażeniem dla Katedry Medycyny Sądowej, Zakładu Technik Molekularnych AM we Wrocławiu

Część C - Termowytrząsarka z wyposażeniem dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii AM we Wrocławiu

Część D - Szybkoobrotowa miniwirówka z wyposażeniem dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii AM we Wrocławiu

Część E - Wytrząsarka z inkubatorem dla II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia AM we Wrocławiu

Część F - Łaźnia ultradźwiękowa dla Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej AM we Wrocławiu

Część G - Układ kontrolno-dozujący z możliwością rejestrowania parametrów badania w postaci cyfrowej i sterowania procesem poprzez program komputerowy dla Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku j AM we Wrocławiu

Część H - Pionowa zamrażarka niskotemperaturowa do -860C dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii AM we Wrocławiu

W powyższym postępowaniu zostały zadane następujace pytania, na które Zamawiajacy  zamieszcza poniżej odpowiedzi :

Część A

1.  Czy Zamawiający dopuszcza rotor wykonany  z autoklawowalnego polipropylenu? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

Odp. 1. NIE. Rotor aluminiowy jest wskazany ze względu na specyfikę używanych przez Nas odczynników chemicznych.

2. Czy Zamawiający dopuszcza rotor charakteryzujący się maksymalnym czasem rozpędzania i hamowania od prędkości 15000 obr./min. wynoszącym 15 sekund? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

Odp. 2. TAK.

Część B

1.  Proszę o informację, czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie termomiksera z szybkością grzania równą 5˚C/min.?

Odp. 1. Tak, jak w specyfikacji -  szybkość grzania co najmniej 4,50C/min.

Część C

1.  Czy Zamawiający dopuści termowytrząsarkę o większej masie zapewniającej lepszą stabilność urządzenia w czasie wytrząsania oraz z zasilaczem wbudowanym co stanowi rozwiązanie bezpieczniejsze niż wymagany zasilacz zewnętrzny, o pozostałych parametrach lepszych niż wymagane?

Odp. 1. Nie dopuszcza, masa urządzenia jest adekwatna do oczekiwań zamawiającego, im mniejsza tym lepsza.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie termowytrząsarki o zakresie obrotów 300 - 1400obr/min.?

Odp. 2. Nie dopuszcza, wymagana wartość 250 rpm jest konieczna przy izolacji  mało stabilnych elementów ściany komórkowej bakterii.

3. Czy Zamawiający dopuści termowytrząsarkę o orbicie ruchu 3 mm?

Odp. 3. Nie dopuszcza, orbita ruchu 2mm jest zoptymalizowana dla zamierzonych metod badawczych.

4. Czy Zamawiający dopuści termowytrząsarkę o zakresie obrotów 300 - 3000 rpm?

Odp. 4. Nie dopuszcza, wymagana wartość 250 rpm jest konieczna przy izolacji mało stabilnych elementów ściany komórkowej bakterii.

5. Czy Zamawiający dopuści termowytrząsarkę  o zakresie obrotów 300 - 1700 rpm?

Odp. 5. Nie dopuszcza, wymagana wartość 250 rpm jest konieczna przy izolacji mało stabilnych elementów ściany komórkowej bakterii.

6. Czy Zamawiający dopuści termowytrząsarkę z wymiennymi wkładami na probówki Eppendorfa: 35 x 1,5 ml?

Odp. 6. Nie dopuszcza, rozkład próbek w aparacie 20-pozycyjnym będzie bardziej  ergonomiczny.

Część E

1.  Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z inkubatorem z timerem 1min. - 96 godz?

Odp. 1. Nie.

2. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z inkubatorem z zakresem wytrząsania 250-1200 obr./min.? (w tym parametrze z treści specyfikacji możliwe jest błędne podanie jednostki jako "min.")

Odp. 2. Nie, jesteśmy zainteresowani zakresem wstrząsania 100-1300 obr/min.

3. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z inkubatorem o promieniu wytrząsania 2 mm?

Odp. 3. Tak.

Część F

1.  Czy Zamawiający dopuszcza łaźnię ultradźwiękową o mocy maksymalnej 1600W, bez funkcji regulacji mocy i spełniającej pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. 1. Zgadzamy się - łaźnia ultradźwiękowa nie musi mieć regulacji mocy.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie łaźni o pojemności 28l i wymiarach 50 x 30 x 20cm przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych?

Odp. 2. Tak.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie łaźni o stałej mocy ultradźwięków przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych?

Odp. 3. Tak.

Część H

1.  Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 388 L?

Odp. 1. NIE.

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 538 L?

Odp. 2. TAK.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 320Kg?

Odp. 3. Tak, waga nie ma znaczenia, w Siwz pojawił się błąd.

4. Czy Zamawiający w pakiecie opisanym w załączniku 2H dopuszcza wysokiej klasy nowoczesną ultrazamrażarkę o parametrach spełniających wymagania SIWZ, ale o nowocześniejszej izolacji wykonanej w technologii próżniowej, o wymiarach wewnątrz 550x620x1300mm i na zewnątrz 870x915x1970mm, o masie 255 kg (bo wymagane 6,2 kg to chyba pomyłka)?

Odp. 4. NIE.

5. Proszę o podanie przybliżonej masy urządzenia - podana waga: "6,2 kg" jest ewidentnie błędna.

Odp. 5. Waga nie ma znaczenia, w Siwz pojawił się błąd.

6. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o masie netto 305 kg? Masa urządzenia o wymaganych parametrach musi być wyższa niż wymagane 6,2 kg.

Odp. 6. Tak, waga nie ma znaczenia, w Siwz pojawił się błąd.

7. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z pięcioma niezależnymi przedziałami z izolowanymi drzwiami? W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wyjaśnienie.

Odp. 7. Nie, potrzebna jest zamrażarka z większymi komorami. Wielkość komory w zamrażarkach z 4 przedziałami jest większa niż z 5.

8. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wysokości 2182 mm? W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wyjaśnienie.

Odp. 8. Nie dopuszcza, podane w Siwz zewnętrzne wymiary są  maksymalne, gdyż umożliwią wniesienie zamrażarki do pomieszczenia przeznaczenia - ze względu na nietypowe wymiary drzwi hali.

9. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wysokości wewnętrznej komory: 1470 mm? W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wyjaśnienie.

Odp. 9. Tak.

10. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o zakresie temperatur do -85˚C? Niektórzy producenci oferują sprzęt o zakresie do -86˚C, ale nie jest zalecane utrzymywanie tak niskiej temperatury ze względu na większe zużycie sprężarki. Standardowa temperatura to -80˚C. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wyjaśnienie.

Odp. 10. Dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 468 litrów?

Odp. 11. TAK.

12. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości zewnętrznej 890 mm?

Odp. 12. NIE.

13. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości wewnętrznej 630 mm?

Odp. 13. TAK.

14. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności 500 l, o wymiarach zewnętrznych 1015 x 900 x 1985mm (szer. x gł. x wys.), oraz wymiarach wewnętrznych 700 x 530 x 1350 mm?

Odp. 14. Nie dopuszcza wymiarów zewnętrznych 1015 x 900 x 1985 mm, dopuszcza natomiast wymiary wewnętrzne 700 x 530 x 1350 mm oraz  poj. 500 l.

15. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o wadze 290 kg?

Odp. 15. Tak, waga nie ma znaczenia, w Siwz pojawił się błąd.

16. Czy Zamawiający nie pomylił się i nie podał błędnie masy 6,2 kg dla zamrażarki niskotemperaturowej (tak niska masa jest niemożliwa do osiągnięcia) i czy w związku z tym dopuści urządzenie o masie wynoszącej 270 kg? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odp. 16. Tak, waga nie ma znaczenia, w Siwz pojawił się błąd.

17. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o wymiarach 924 x 895 x 1925 mm oraz o wymiarach wewnętrznych 625 x 600 x 1153 mm (szer. x gł. x wys.)? Zamrażarka spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp. 17. Nie dopuszcza wymiarów zewnętrznych 924 x 895 x 1925 mm, dopuszcza natomiast wymiary wewnętrzne 625 x 600 x 1153 mm.

18. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zamrażarki niskotemperaturowej z izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości 140 mm, zapewniającej prawidłową pracę urządzenia w temperaturze otoczenia +32oC? Powyższy parametr jest szczególnie istotny, w przypadku, kiedy zamrażarka będzie pracować w nie klimatyzowanym pomieszczeniu, w którym temperatura otoczenia przewyższa 20-25oC.

Odp. 18. Tak, ale ograniczenia cenowe.

19. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki z zakresem temperatur pracy: -50 do -85oC?

Odp. 19. Tak.

20. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, w której panel sterowania jest blokowany kombinacją klawiszy?

Odp. 20. Nie.

21. Czy Zamawiający wymaga, zaoferowania zamrażarki wyposażonej w dwa niezależne wyświetlacze przedstawiające: aktualnie panującą temperaturę pracy (na jednym wyświetlaczu) i temperaturę zadaną/nastawioną (na drugim wyświetlaczu)?

Odp. 21. Nie.

22. Czy Zamawiający wymaga, aby izolowane drzwiczki wewnętrzne zamykające poszczególne sekcje zamrażarki były wyposażone w uszczelkę zamontowaną wokół drzwiczek wewnętrznych, zapewniającą całkowitą szczelność każdej z sekcji podczas jej zamknięcia, co minimalizuje powstawanie oszronienia?

Odp. 22. Tak.

23. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana zamrażarka posiadała wnętrze oraz półki wykonane w całości ze stali nierdzewnej (bez pokrycia tworzywem, np. PCV lub innymi dodatkowymi powłokami)? Jest to parametr korzystny dla Zamawiającego, ponieważ wnętrze pokryte tworzywem jest narażone na powstawania rys i pęknięć oraz rdzewienie.

Odp. 23. Nie wymaga.

24. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana zamrażarka posiadała chłodzenie okołokomorowe oraz aby miała możliwość regulacji wysokości zawieszenia poszczególnych półek oraz możliwość ewentualnego dodania dodatkowych półek (lub szuflad) w przyszłości, gdy  zwiększy się ilość składowanego materiału w zamrażarce?

Odp. 24. Nie wymaga.

25. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyposażenia zamrażarek w port wyrównywania ciśnień, zapobiegający przysysaniu się drzwi zewnętrznych zamrażarki i umożliwiający łatwe ich otwieranie?

Odp. 25. Nie wymaga.

26. Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka wyposażona była w podgrzewaną uszczelkę zapobiegającą narastaniu lodu wokół drzwi zamrażarki, co może stać się przyczyną ich niedotykania i powodować konieczność częstszego rozmrażania urządzenia.

Odp. 26. Nie wymaga.

27. Czy Zamawiający wymaga, aby alarmy: zbyt wysokiej temperatury, braku zasilania, otwartych drzwi, zanieczyszczenia skraplacza, rozładowania akumulatora podtrzymującego funkcje panelu sterującego były reprezentowane osobnymi diodami z opisem słownym na panelu sterowania? Prezentacja taka ułatwia szybką identyfikację nieprawidłowej pracy.

Odp. 27. Nie wymaga.

28. Proszę o doprecyzowanie, czy ze względów ergonomicznych Zamawiający wymaga, aby panel kontrolno- sterujący zamrażarki umożliwiający wprowadzenie parametrów pracy wraz z wyświetlaczami parametrów pracy był umieszczony na wysokości 130-160 cm od podstawy zamrażarki? Taka lokalizacja panelu ułatwia to w znacznym stopniu obsługę zamrażarki (programowanie i obserwację parametrów pracy) w porównaniu do urządzeń, w których panel sterowania znajduje się w dolnej lub na górnej części zamrażarki.

Odp. 28.  Nie wymaga.

29. Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przetargowej kopii autoryzacji producenta na świadczenie usług serwisowych lub kopii umowy z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług?

Odp. 29. Tak.

30. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z pięcioma niezależnymi przedziałami z izolowanymi drzwiami? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 30. Nie, potrzebna jest zamrażarka z większymi komorami. Wielkość komory w zamrażarkach z 4 przedziałami jest większa niż z 5.

31. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z izolacją hybrydową o grubości warstwy izolacyjnej komory 80 mm? Dzięki zastosowaniu systemu ultracienkich paneli próżniowych w połączeniu z pianką PU izolacja oferuje takie  same parametry jak wymagane przez Zamawiającego a technologia ta pozwala na lepsze utrzymywanie temperatury wewnątrz zamrażarki. Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odp. 31. Tak, jeżeli nie podnosi to kosztów urządzenia.

32. Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę o wysokości wewnętrznej komory 1500 mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych przez Zamawiającego wymiarów (w tym zewnętrznych)? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odp. 32. Tak.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o korekcie zał. 2 (cz. A, E, F oraz H) do SIWZ w postępowaniu nr AM/AZ/PN-63/12, który zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-63/12 i prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA ! Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zatwierdzam

Kanclerz AM

Mgr Artur Parafiński