|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07 Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 071/ 784-17-88, fax 071/ 784-00-44 i 071/ 784-00-45 www.am.wroc.pl agnieszka.dembska@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN -  72 / 12				                           Wrocław      27.07.2012 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI W Postępowaniu AM/AZ/PN-72/12

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Spektrofluorymetr dla Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej AM we Wrocławiu

Część B - Automatyczny licznik komórek dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej AM we Wrocławiu

Część C - Uniwersalny czytnik mikropłytek dla Katedry i Zakładu Patomorfologii AM we Wrocławiu

Część D - Mikrowirówka dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu

Część E - Zamrażarka niskotemperaturowa dla Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu

Część F - Cieplarka z naturalnym obiegiem powietrza dla Katedry i Zakładu Farmakologii AM we Wrocławiu

Część G - Homogenizator mechaniczny z wyposażeniem dla Katedry i Zakładu Farmakologii AM we Wrocławiu

Część H - Automatyczny agregometr z metodą optyczną dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego AM we Wrocławiu

W powyższym postępowaniu zostały zadane następujace pytania, na które Zamawiajacy  zamieszcza poniżej odpowiedzi :

Część B

1.  Czy zamawiajacy dopuszcza 12 miesięczny okres gwarancji?

Odp. 1. Tak.

2.  Czy zamawiający dopuszcza aby wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpiła na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 12 miesięcy?

Odp. 2. Tak.

3.  Czy zamawiający zgadza się na termin naprawy przedmiotu zamówienia  wynoszący do 28 dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy w przypadku konieczności importu części  zamiennych?

Odp. 3. Tak.

4.  Czy zamawiający zgodzi się na wymianę jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym?

Odp. 4. Tak.

Część E

1.  Czy Zamawiający dopuści urządzenie zakresem temperatury od -50ºC do -86ºC?

Odp. 1. Tak, gwarantowany zakres pracy od -50ºC do -86ºC przy temperaturze otoczenia min. do +320C.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki z gwarantowanym zakresem pracy od -50 do -86°C przy temperaturze otoczenia do +35°C? W przypadku urządzeń pracujących w temperaturach od -40 do -86 °C ustawienie temperatury w zakresie od -40 do -50 °C powoduje znacznie szybsze zużywanie się kompresorów obecnych w zamrażarce i ich większą awaryjność. Zakres temperatury otoczenia do +35°C powinien być dla Zamawiającego również wystarczający, gdyż praca urządzenia w wyższych temperaturach otoczenia jest szkodliwa dla systemu kompresorów i powoduje ciągłą ich pracę. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o uzasadnienie.

Odp. 2. Tak, gwarantowany zakres pracy od -50ºC do -86ºC przy temperaturze otoczenia min. do +320C.

3. Czy  Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o szerokości 70,5 cm oraz głębokości 90,1 cm? Mniejsza szerokość pozwoli na łatwy transport urządzenia wewnątrz budynku, a dodatkowy 1 mm głębokości nie powinien stanowić dla Zamawiającego różnicy. Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odp. 3. Tak.

4. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z systemem back-up CO2 butli z gazem i o jakiej pojemności?

Odp. 4. Nie wymaga.

5. Czy  Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w 5 komór zamykanych osobnymi wewnętrznymi drzwiczkami? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odp. 5. Tak, Zamawiający zgadza się.

6. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje zamrażarkę, dla której gwarantowany zakres temperatur pracy wynosi: -40 do -86oC w temperaturze otoczenia do +32oC? Jednocześnie informuję, że możliwe jest zaoferowanie zamrażarki z systemem chłodzenia „tropical”, który gwarantuje bezawaryjną pracę zamrażarki w temperaturze otoczenia przekraczającej +32oC. Rozwiązanie to zazwyczaj nie jest konieczne w Polskich warunkach, a znacznie zwiększa koszty zakupu urządzenia.

Odp. 6. Tak, gwarantowany zakres pracy od -50ºC do -86ºC przy temperaturze otoczenia min. do +320C.

7. Proszę o doprecyzowanie czy poprzez wymóg posiadania kontroli pracy zamrażarki przez mikroprocesor uwzględniający temperaturę zewnętrzną, otwarcie drzwi i napięcie w sieci, Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była wyposażona we wbudowany rejestrator zapisujący: temperaturę zewnętrzną (i wewnętrzną) zamrażarki, datę i godzinę otwarcia drzwi oraz napięcie sieci? Czy Zamawiający wymaga również, aby zapisywane parametry można było łatwo przenieść do pamięci komputera za pośrednictwem nośnika, np. karty SD i odczytać z dysku komputera?

Odp. 7.  Nie wymaga.

8. Czy Zamawiający wymaga, aby panel sterowania znajdował się w środkowej części drzwi zamrażarki? Takie usytuowanie panelu sterowania ułatwia programowanie parametrów pracy urządzenia i obserwację warunków panujących w zamrażarce oraz jest bardziej ergonomiczne w porównaniu do umiejscowienia panelu w dolnej lub górnej części urządzenia.

Odp. 8.  Nie wymaga.

9. Czy Zamawiający wymaga, aby wyświetlacz wskazywał jednocześnie temperaturę ustawioną oraz temperaturę aktualnie panującą w zamrażarce? Opisane rozwiązanie umożliwia łatwą identyfikację poziomu odchyleń temperatury w zamrażarce w porównaniu do temperatury zadanej każdej osobie znajdującej się w pobliżu zamrażarki także osobie nie przeszkolonej z obsługi urządzenia.

Odp. 9.  Nie wymaga.

10. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawający wymaga dostarczenia butli z CO2 do zasilania systemu awaryjnego podtrzymywania temperatury? Jeśli tak, to czy butla o masie CO2 wynosząca ok. 30 kg będzie dla Zamawiającego wystarczająca?

Odp. 10.  Nie wymaga.

11. Czy system awaryjnego zasilania powinien być wyposażony w niezależne zasilanie bateryjne, oraz czy ma być wbudowany i programowany z poziomu sterownika zamrażarki?

Odp. 11. System awaryjnego zasilania powinien być wyposażony w niezależne zasilanie bateryjne, ale nie musi być wbudowany i programowany z poziomu sterownika zamrażarki.

12. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy? Urządzenia produkowane są przez wytwórcę po otrzymaniu zamówienia.

Odp. 12. Nie.

13. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o głośności <53 dBA (różnica zaledwie 1 dBA)?

Odp. 13. Nie.

.

Część F

1.  Czy Zamawiający dopuszcza cieplarkę z zabezpieczeniem nadtemperaturowym klasy 3.1 oraz spełniająceą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. 1. Tak.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cieplarki z regulowaną wentylacją i kanałem odprowadzającym z przodu urządzenia w drzwiach? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odp. 2. Tak.

3. Czy  Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cieplarki o pojemności wewnętrznej 52 litry oraz wymiarach wewnętrznych (SxWxG): 340x370x410 mm? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odp. 3. Tak.

Część G

1.  Czy Zamawiający dopuści urządzenie o regulacji obrotów w przedziale 5,00 do 2800 rpm?

Odp. 1. Nie.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 700 W?

Odp. 2. Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej objętości 2 l?

Odp. 3. Nie.

Część H

1.  Czy Zamawiający zgodzi się na 12 miesięczną gwarancję, gdyż producent agregometru znajduje się w USA i taką gwarancję oferuje?

Odp. 1. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w  SIWZ – gwarancja 24 miesiące.

2. Czy Zamawiający ze względu na przypadający obecnie okres wakacyjny zgodzi się na termin dostawy 8 tygodni od podpisania umowy?

Odp. 2. Zamawiający dopuszcza inny termin dostawy niż zapisany w SIWZ, lecz nie dłuższy niż 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o korekcie zał. 1 i 2 (cz. B, E, F G oraz H) do SIWZ w postępowaniu nr AM/AZ/PN-72/12, który zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-72/12 i prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA ! Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zatwierdzam

Kanclerz AM

Mgr Artur Parafiński