|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 I 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@am.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 90 /12 							    Wrocław 09.10.2012 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-90/12 na:

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Wirówka laboratoryjna wentylowana dla Katedry Analityki Medycznej Zakład Chemii Klinicznej UMW we Wrocławiu

Część B - Aparat do badania czasu rozpadu czopków dla Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UMW we Wrocławiu

Część C - Zestaw do homogenizacji próbek biologicznych dla Zakładu Medycyny Sądowej UMW we Wrocławiu

Część D - Komora laminarna dla Katedry Medycyny Sądowej Zakład Technik Molekularnych UMW we Wrocławiu

Część E - Komora laminarna dla Katedry Medycyny Sądowej Zakład Technik Molekularnych UMW we Wrocławiu

Część F - Mikro wirówka dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW we Wrocławiu

Część G - Sterylizator parowy dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW we Wrocławiu

CZĘŚĆ D

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 2D w punkcie 6. SIWZ szerokość zewnętrzną komory roboczej 1303 mm?

Odp. 1. Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 2D w punkcie 8. SIWZ wysokość komory roboczej 720 mm?

Uzasadnienie: Różnica 6 cm w wysokości komory roboczej nie wpływa znacząca na funkcjonalność urządzenia.

Odp. 2. Nie dopuszcza, ze względu na pole manewru pracy przy komorze.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 2D w punkcie 30 inne rozwiązanie techniczne/ergonomiczne? Konstrukcję wlotu powietrza z blatem V- kształtnym, która pozwala na zapewnienie odpowiedniego przepływu, bez konieczności stosowania specjalnych podłokietników. Takie rozwiązanie nie generuje dodatkowych kosztów.

Odp. 3. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, gdyż obecność podłokietników nie tylko zapewnia odpowiedni przepływ powietrza, ale także dzięki ich mobilności pozwala na optymalne podparcie przedramion w czasie pracy w komorze laminarnej. Doświadczenie Zamawiającego wskazuje, iż konieczność opierania łokci o blat nie zapewniałaby komfortu, jednocześnie zmuszając operatora do trzymania ramion na tyle nisko, iż mogą pojawić się bóle pleców.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 2D w punkcie 27 oświetlenie umiejscowione poziomo w górnej części komory roboczej, wyizolowane od przestrzeni roboczej?

Uzasadnienie: Rozproszone z góry światło nie powoduje cieni. Obszar pracy jest odpowiednio oświetlony, możliwość regulacji intensywności oświetlenia w zakresie 0-2000 lux.

Odp. 4. Zamawiający właśnie taki sposób umiejscowienia oświetlenia opisał. Regulacja intensywności oświetlenia nie jest wymagana, gdyż może podnosić koszt urządzenia.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza szerokość zewnętrzną komory laminarnej 1350 mm?

Odp. 5. Nie dopuszcza, ze względu na ograniczoną przestrzeń w laboratorium.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza szerokość zewnętrzną komory laminarnej 1395 mm?

Odp. 6. Nie dopuszcza, ze względu na ograniczoną przestrzeń w laboratorium.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza głębokość obszaru pracy 600 mm?

Odp. 7. Nie dopuszcza, ze względu na pole manewru pracy przy komorze – typ prowadzonych badań.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza głębokość obszaru pracy 580 mm?

Odp. 8. Nie dopuszcza, ze względu na pole manewru pracy przy komorze – typ prowadzonych badań.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza wysokość komory roboczej 700 mm?

Odp. 9. Nie dopuszcza, ze względu na pole manewru pracy przy komorze – typ prowadzonych badań.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza wysokość komory roboczej 660 mm?

Odp. 10. Nie dopuszcza, ze względu na pole manewru pracy przy komorze – typ prowadzonych badań.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza szerokość wewnętrzną 1190 mm?

Odp. 11. Tak.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza szerokość wewnętrzną 1194 mm?

Odp. 12. Tak.

Pytanie 13

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej wyposażonej w jeden wydajny wentylator obsługujący filtry?

Odp. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory laminarnej wyposażonej w jeden wentylator obsługujący filtry. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, iż takie rozwiązanie nie zapewnia odpowiedniej kontroli przepływu powietrza oraz nie pozwala na precyzyjną kompensację wzrastającego oporu stopniowo zapychających się filtrów.

Pytanie 14

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory o szerokości zewnętrznej wynoszącej 1380 mm?

Odp. 14. Nie dopuszcza, ze względu na ograniczoną przestrzeń w laboratorium. Taka komora w planowanym miejscu się nie zmieści.

Pytanie 15

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory o szerokości zewnętrznej wynoszącej 1360 mm?

Odp. 15. Nie dopuszcza, ze względu na ograniczoną przestrzeń w laboratorium. Taka komora w planowanym miejscu się nie zmieści.

Pytanie 16

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory o głębokości obszaru pracy wynoszącej 600 mm, czyli tylko nieznacznie mniejszej od wymaganej?

Odp. 16. Ze względu na specyfikę pracy w naszym laboratorium konieczna jest komora robocza o maksymalnie dużej głębokości obszaru pracy. W związku z tym Zamawiający nie dopuszcza komory o głębokości 600 mm.

Pytanie 17

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory o wysokości komory roboczej wynoszącej 700 mm?

Odp. 17. Ze względu na specyfikę pracy w naszym laboratorium (pole manewru przy komorze, użycie statywów) Zamawiający nie dopuszcza komory o wysokości komory roboczej 700 mm.

Pytanie 18

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory o wysokości komory roboczej wynoszącej 650 mm?

Odp. 18. Ze względu na specyfikę pracy w naszym laboratorium Zamawiający nie dopuszcza komory o wysokości 650 mm.

Pytanie 19

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory o szerokości wewnętrznej wynoszącej 1183 mm?

Odp. 19. Nie dopuszcza, przy ograniczonych parametrach zależy nam na jak największym obszarze roboczym.

Pytanie 20

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej, w której zamiast przeszklonych ścian bocznych występuje system pełnych, podwójnych ścian bocznych pozostających w podciśnieniu? Informuje, że takie rozwiązanie ma następujące korzyści: ściany boczne pełne uchodzą za bezpieczniejsze – nie ma w nich takich elementów jak gumowe czy silikonowe uszczelki wokół szyb– dodatkowo w komorze ściany są podwójne oraz pozostają w podciśnieniu. Druga korzyścią wynikającą z podwójnej ściany jest cicha pracy komory – urządzenie jest znacznie cichsze, niż jest to wymagane w SIWZ.

Odp. 20. Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie komory laminarnej z systemem pełnych, podwójnych ścian bocznych ze względu na planowane użycie komory laminarnej po upływie 5 lat do działalności naukowo-dydaktycznej. Przeźroczyste szyby boczne umożliwią szkolącym się wygodną obserwację pracy w komorze laminarnej.

Pytanie 21

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory bez zaoblonych narożników?

Odp. 21. Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie ze względu na fakt, iż zaokrąglone narożniki powodują łatwość w utrzymaniu czystości w komorze.

Pytanie 22

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory z szybą, której odchylenie od pionu mieści się w przedziale 3 - 5˚?

Odp. 22. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, bazując na doświadczeniu, iż zaproponowany poziom odchylenia nie zapewnia odpowiedniego komfortu pracy.

Pytanie 23

Czy Zmawiający zgodzi się aby zamiast rozwiązania opisanego w pkt. 7 – tzn. teleskopów gazowych podtrzymujących odchyloną szybę w trybie czyszczenie – zastosowane było rozwiązanie równoważne w postaci blokad (podpórek) metalowych utrzymujących odchyloną szybę?

Odp. 23. Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie ze względu na funkcjonalność           (bezpieczeństwo, łatwość w obsłudze, komfort pracy).

Pytanie 24

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory z panelem sterowniczym wyposażonym w wyświetlacz LCD, gdzie funkcje komory uruchamiane są za pomocą klawiatury numerycznej? Opisany panel sterujący posiada także diody opatrzone czytelnymi piktogramami informujące o statusie poszczególnych funkcji komory.

Odp. 24. Zamawiający dopuszcza wyświetlacz LCD tylko w sytuacji, gdy współpracuje on z jasnymi diodami opatrzonymi piktogramami.

Pytanie 25

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej bez wyposażenia we wskaźnik poziomu zużycia filtrów w oparciu o wskazania sond termoanemometrycznych? Informuję, że w proponowanej komorze laminarnej poziom zużycia filtrów jest wyrażony przez liczbę godzin pracy komory - żywotność filtrów jest określana przez producenta na 7000 godzin pracy. W miarę zapychania filtrów sterownik komory zwiększa moc wentylatora, aby zachować wymaganą czystość powietrza w komorze i bezpieczną wartość bariery zapewniającą skuteczną ochronę Użytkownika. Komora jest ponadto wyposażona w funkcję alarmu informującego o nieprawidłowej barierze powietrza.

Odp. 25. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory laminarnej bez wskaźnika zużycia filtrów, gdyż wyrażanie stopnia ich zapchania przez liczbę godzin pracy jest rozwiązaniem zupełnie nie miarodajnym. Zapchanie filtrów może nastąpić przed przewidywanym przez producenta czasem. Ponadto pojawienie się nieprawidłowego przepływu powietrza, spowodowanego brakiem już możliwości kompensacji zużycia filtrów przez komorę, spowoduje unieruchomienie komory na dłuższy okres, nie dając użytkownikowi czasu na wcześniejsze zamówienie filtrów, zgodnie z potrzebami.

Pytanie 26

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory z lampą UV wyposażoną w programator oraz bez opcji blokady wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy? Jednocześnie informuję, że włączona lampa UV sygnalizowana jest przez odpowiednią diodę na panelu sterownia i próba włączenia komory w czasie działania lampy UV powoduje włączenie się alarmu lampy.

Odp. 26. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ, uważając wymagane rozwiązanie na bezpieczniejsze i mniej uciążliwe.

Pytanie 27

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory, w której gniazda elektryczne umieszczone są na tylnej ścianie?

Odp. 27. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 28

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory, w której lampa UV zamontowana jest w tylnej części komory na górnym panelu?

Odp. 28. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Takie umieszczenie lampy UV może powodować niepotrzebne turbulencje w czasie pracy komory.

Pytanie 29

Proszę o informację czy blat roboczy wyprofilowany dla komfortowej pracy będzie dla Zamawiającego rozwiązaniem równoważnym dla podpórek dla przedramion?

Odp. 29. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, gdyż obecność podłokietników nie tylko zapewnia odpowiedni przepływ powietrza, ale także dzięki ich mobilności pozwala na optymalne podparcie przedramion w czasie pracy w komorze laminarnej. Doświadczenie Zamawiającego wskazuje, iż konieczność opierania łokci o blat nie zapewniałaby komfortu, jednocześnie zmuszając operatora do trzymania ramion na tyle nisko, iż mogą pojawić się bóle pleców.

Pytanie 30

Czy Zamawiający wymaga aby komora wyposażona była w funkcję w pełni automatycznej dezynfekcji  -  fumigacji formalinowej oraz przy pomocy HPV (nadtlenku wodoru). Poprzez funkcję w pełni automatyczną rozumiem taką, która jest aktywowana  i sterowana z poziomu oprogramowania komory? Takie rozwiązanie umożliwia tańsze usługi serwisowe związanie z wymianą filtrów HEPA, jak również umożliwia wykonywanie fumigacji przez przeszkolony personel – co zapewnia pełne bezpieczeństwo pracy (sterylizacja miejsc niedostępnych dla lampy UV – takich jak filtry HEPA, kanały powietrzne (pod blatem, cyrkulacyjny w ścianie tylnej etc.).

Odp. 30. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, mając świadomość o szkodliwości stosowanych do tego procesu substancji chemicznych oraz fakt, iż zwykle prowadzi się go przed wymianą filtrów na nowe, a tę usługę może wykonać jedynie przeszkolony personel serwisu dostawcy.

Pytanie 31

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia  bez standardowej funkcji stand–by? Informuje, że w trakcie przerwy w pracy obszar roboczy można zamknąć błyskawicznie w sposób gazoszczelny, za pomocą elektrycznej szyby frontowej, a następnie równie szybko uruchomić tryb pracy komory.

Odp. 31. Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie komory bez funkcji stand-by ze względu na szybkość powrotu (gotowości) do pracy oraz niskie zużycie energii w tym trybie.

Pytanie 32

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory bez duktu umożliwiającego podłączenie jej do zewnętrznego systemu wentylacji?

Odp. 32. Nie dopuszcza takiego rozwiązania, ponieważ Zamawiający ma na uwadze użycie w trybie awaryjnym komory jako dygestorium.

CZĘŚĆ E

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza Panel sterowania w języku angielskim?

Odp. 1. Nie dopuszcza takiego rozwiązania ze względu na fakt, że Zakład organizuje pokazy m.in. dla dzieci i młodzieży w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i nie wszystkie osoby odwiedzające nas posługują się tym językiem.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory o szerokości zewnętrznej wynoszącej 820 mm?

Odp. 2. Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na ograniczoną przestrzeń w laboratorium.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory o głębokości obszaru pracy wynoszącej 430 mm?

Odp. 3. Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na pole manewru pracy przy komorze – typ prowadzonych badań.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory o wysokości komory roboczej wynoszącej 480 mm?

Odp. 4. Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na pole manewru pracy przy komorze – typ prowadzonych badań.

Pytanie 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory o poborze mocy wynoszącym 0,20 kW?

Odp. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na większy pobór mocy niż został określony w SIWZ, ze względu na rosnące koszty energii.

Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory bez możliwości regulacji poziomu prędkości przepływu powietrza?

Odp. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory bez możliwości regulacji poziomu przepływu powietrza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie panelu sterowania wyposażonego w przyciski membranowe, bez ekranu?

Odp. 7. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Brak ekranu uniemożliwi m.in. programowanie czasu pracy komory laminarnej.

Pytanie 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia  bez standardowej funkcji stand–by?

Odp. 8. Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie komory bez funkcji stand-by ze względu na szybkość powrotu (gotowości) do pracy oraz niskie zużycie energii w tym trybie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory, w której lampa UV umieszczona na panelu zamykającym wlot komory? W takim wypadku niemożliwe jest podjęcie pracy w komorze podczas pracy lampy UV i nie jest konieczna dodatkowa funkcja blokowania wszystkich funkcji komory.

Odp. 9. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, gdyż przenoszenie lampy UV razem z panelem może spowodować jej uszkodzenie.

Pytanie 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory bez funkcji świetlnej i akustycznej sygnalizacji zakończenia sterylizacji? Lampa UV w oferowanej komorze posiada programator i po upływie określonego (ustawionego czasu) automatycznie wyłącza się, więc nie wymaga dodatkowej obsługi.

Odp. 10. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Świetlna i akustyczna sygnalizacja ułatwia monitorowanie zakończenia sterylizacji, a tym samym organizację pracy.

Pytanie 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory, której blat roboczy jest perforowany?

Odp. 11. Zamawiający nie dopuszcza perforacji blatu roboczego, nie widząc korzyści jakie miałaby ona przynieść w komorze o poziomym przepływie powietrza.

CZĘŚĆ F

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza, aby waga mikrowirówki (z rotorem) wynosiła poniżej 4,3 kg ?

Odp. 1. Tak.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikro wirówki o wadze do 6.2 kg (bez rotora).

Odp. 2. Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o takiej wadze.

Pytanie 3

Pytanie dotyczące terminu wykonania zamówienia.

Prosimy Zamawiającego o modyfikację  ust. III do SIWZ  (w zakresie części F).

z

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

na

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Odp. 3. Nie, Zamawiający wymaga, aby termin realizacji zamówienia wynosił 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści mikrowirówkę o przyspieszeniu 14000 x g?

Odp. 4. Tak, Zamawiający dopuszcza mikrowirówkę o przyspieszeniu nie mniejszym niż 14000 x g.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści mikrowirówkę o czasie przyspieszenia do maksymalnej prędkości ( 20 s?

Odp. 5. Nie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści mikrowirówkę o czasie hamowania z maksymalnej prędkości ( 20 s?

Odp. 6. Nie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści mikrowirówkę o wadze z rotorem 4,8 kg, ponieważ producent nie podaje wagi urządzenia bez rotora?

Odp. 7. Tak.

CZĘŚĆ G

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w sterylizatorze parowym oprogramowanie  i  komunikaty  na wyświetlaczu cyfrowym były w  języku angielskim?

Odp. 1. Tak.

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.am.wroc.pl; link Przetargi ZZP 2012 nr UMW/AZ/PN-90/12, Korektę Arkusza Informacji Technicznej – zał. nr 2D, 2F i 2G do SIWZ – wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu 
o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 09.10.2012 r. dokumenty!

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński