|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 I 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@am.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 108 /12 							    Wrocław 27.11.2012 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-108/12 na:

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń medycznych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Holter płodu dla II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa UMW we Wrocławiu

Część B - Zestaw do przewodowej rejestracji i analizy EMG i sygnału z czujników biomechanicznych dla Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego UMW we Wrocławiu

Część C - 4 kanałowy zestaw do przewodowej rejestracji i analizy sygnału EMG z czujników biomechanicznych dla Zakładu Chorób Układu Nerwowego Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk o Zdrowiu UMW we Wrocławiu

Część D Aparat do terapii radialna falą uderzeniową dla Zakładu Chorób Układu Nerwowego Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk o Zdrowiu UMW we Wrocławiu

Część E - Holter ciśnienia ABPM II z rejestratorem dla Katedry i Zakładu Patofizjologii UMW we Wrocławiu

Część F - Analizator składu ciała dla Katedry i Zakładu Patofizjologii UMW we Wrocławiu

CZĘŚĆ B

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści system, którego zakres rejestracji czujników EMG wynosi +/- 8,192 mV?

Odp. 1. Nie.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści system, którego zakres rejestracji czujników biomechanicznych wynosi +/- 8,192 mV?

Odp. 2. Nie.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści system z rozdzielczością 14 bit?

Odp. 3. Nie.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści system z oprogramowaniem w j. angielskim?

Odp. 4. Nie, oprogramowaniem w j. polskim i angielskim.

CZĘŚĆ C

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści system, którego zakres rejestracji czujników EMG wynosi +/- 8,192 mV?

Odp. 1. Nie.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści system, którego zakres rejestracji czujników biomechanicznych wynosi +/- 8,192 mV?

Odp. 2. Nie.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści system z rozdzielczością 14 bit?

Odp. 3. Nie.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści system z oprogramowaniem w j. angielskim?

Odp. 4. Nie, oprogramowaniem w j. polskim i angielskim.

CZĘŚĆ D

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści aparat do fali uderzeniowej o następujących parametrach:

- Częstotliwość uderzeń: 1 – 15 Hz

Odp. 1. Nie. Zakres częstotliwości uderzeń 1-22 Hz.

- Ciśnienie aplikacji: 1 – 4 barów

Odp. 1. Nie. Ciśnienie aplikacji 1-5 barów.

- Aplikatory SWT: wielowiązkowy 15 mm i 20 mm zamiast aplikatorów 15 mm i 9 mm

Odp. 1. Nie. Aplikatory SWT wielowiązkowe 15 mm i 9 mm.

- Tryb uderzeń: pojedyncze, ciągłe

Odp. 1. Nie. Wymagany jest także tryb wielowiązkowy.

- Bez możliwości tworzenia i zapisywania własnych parametrów zabiegu

Odp. 1. Nie. Konieczność tworzenia i zapisywania własnych parametrów zabiegu.

- Z kilkoma wyświetlaczami LED informującymi o ustawionych parametrach

Odp. 1. Nie. Wymagany wyświetlacz w formie ekranu.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści urządzenie:

- Aplikatory wielowiązkowe 15 i 20 mm?

Odp. 2. Nie. Wymagane aplikatory SWT wielowiązkowe 9 mm i 15 mm.

- Tryb uderzeń: pojedyncze, ciągłe.

Odp. 2. Nie. Wymagany jest także tryb wielowiązkowy.

- Ekran: kolorowy, dotykowy o przekątnej 17,5 cm.

Odp. 2. Nie. Preferowany ekran kolorowy, dotykowy, nie mniejszy niż 8” (20,32 cm przekątnej).

- Wymiary aparatu bez akcesoriów: 16 x 36 x 39 cm.

Odp. 2. Tak (korekta zał. 2D).

- Waga aparatu nie większa niż 8 kg.

Odp. 2. Nie. Konieczna waga aparatu bez akcesoriów nie więcej niż 5,5 kg.

- Kompresor powietrzny, w którym ciśnienie generowane jest za pomocą oleju, waga 22 kg.

Odp. 2. Nie. Wymagana waga kompresora powietrznego nie więcej niż 20 kg.

- Brak możliwości rozbudowy urządzenia.

Odp. 2. Nie. Preferowana możliwość rozbudowy urządzenia w perspektywie dalszych badań.

CZĘŚĆ E

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści rejestrator z czasem pracy do 30 godzin? Pragniemy zauważyć, iż przeprowadzenie badań holterowskich o długości ponad 24 godziny jest bardzo rzadko stosowane i jest nie wskazane z racji obciążenia pacjenta.

Odp. 1. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści rejestrator z transmisją poprzez port USB?

Odp. 2. Tak (korekta zał. 2E).

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści rejestrator bez przycisku informacji o pobraniu leku?

Odp. 3. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści rejestrator o wymiarach: wys. 99 mm, szer. 80 mm, głęb. 27 mm? Tak mała różnica w wymiarach nie ma wpływu na komfort pacjenta.

Odp. 4. Tak (korekta zał. 2E).

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy rejestrator holtera ciśnienia zasilany z 3 baterii/akumulatorów AA?

Odp. 5. Tak (korekta zał. 2E).

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2012 nr UMW/AZ/PN-108/12, Korektę Arkusza Informacji Technicznej – zał. nr 2D, 2E i 2F do SIWZ – wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 27.11.2012 r. dokumenty!

Uwaga!

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie!

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński