# Przetarg  UMW / AZ / PN - 20 / 13          	    korekta                              ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Twardościomierz do pomiarów mikrotwardości metodą Vickersa – dla Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej UMW; ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw badawczy powinien umożliwiać badania twardości materiałów dentystycznych kompozytowych i ceramicznych oraz naturalnych tkanek twardych zęba (szkliwo, zębina, cement) | Tak, podać |  |
| 2 | Konstrukcja zestawu powinna zapewnić możliwość rozbudowy o dalsze elementy i czujniki | Tak, podać |  |
| 3 | Zestaw powinien być zdalnie sterowany przy pomocy komputera wyposażonego w specjalne oprogramowanie, które zapewni integrację oprogramowania właściwego dla elementów składowych. | Tak, podać |  |
| 4 | Zasilanie: 220-230 V, 50-60 Hz | Tak, podać |  |
| 5 | Zestaw wyposażony w przenośny komputer do gromadzenia i przetwarzania danych (parametry minimalne komputera: ekran 13,3 cala o rozdzielczości 2560x1600 , procesor intel core i5 2,5 GHz, RAM 8 GB, dysk SSD 256 GB, masa max 1,7 kg, czas pracy na baterii min 6 godzin, kompatybilny z oprogramowaniem Osirix do analizy plików DICOM, gniazdo kart SD, port HDMI) | Tak, podać |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w zapasowy wgłębnik Vickersa (co najmniej 2 wgłębniki w zestawie) | Tak, podać |  |
| 7 | Urządzenie dopasowane do innych skal twardościomierzy, np. Rockwell, Brinell | Tak, podać |  |
| 8 | Płaski stolik pomiarowy o wymiarach 50x50 mm lub większy | Tak, podać |  |
|  | Czas obciążenia od 5 do 99 sekund (płynna regulacja) | Tak, podać |  |
| 9 | Zakres obciążeń od od HV0.01 czyli 98.07 mN do HV2 czyli 19,61 N | Tak, podać |  |
| 10 | W pełni automatyczne sterowanie obciążeniem - (obciążenie/utrzymanie/odciążenie) | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość zbadania próbki o grubości min 30mm | Tak, podać |  |
| 13 | Statystyka - Nr, średnia, odchylenie standardowe | Tak, podać |  |
| 14 | Pomiar przekątnych do K1C (rozdzielczość optyki i kamery wystarczająca do pomiarów pęknięć do obliczenia K1c, odpowiednie oprogramowanie) | Tak, podać |  |
| 15 | Zestaw powinien zapewniać możliwość obserwacji obrazów mikroskopowych na komputerze ich analizę i pomiar | Tak, podać |  |
| 16 | System video pomiaru odcisku (wyposażony w kamerę) kompatybilny z PC, wyświetlanie ręcznego pomiaru wgłębienia na ekranie komputera, zapisywanie, obróbka i przechowywanie danych i obrazów na twardym dysku | Tak, podać |  |
| 17 | Śruby mikrometryczne przy stoliku XY do precyzyjnego odczytu koordynatów zagłębienia, pół automatyczny pomiar, dostępna opcja automatycznego pomiaru | Tak, podać |  |
| 18 | Oprogramowanie sterujące działaniem zestawu: | Tak, podać |  |
| 19 | - zostanie zainstalowane w układzie komputera, wyposażonego w odpowiednie interfejsy | Tak, podać |  |
| 20 | - będzie integrowało oprogramowania związane z elementami składowymi zestawu | Tak, podać |  |
| 21 | - zapewni zdalną kontrolę i sterowanie: wartością obciążenia pomiarowego nad wyborem obiektywu uruchomieniem pomiaru | Tak, podać |  |
| 22 | - powinno zapewniać podstawową analizę wyników pomiarów, zarówno w czasie testu jak i po jego zakończeniu | Tak, podać |  |
| 23 | - powinno zapewnić możliwość obserwacji mikroskopowych oraz ich zapis na dysku twardym z rozdzielczością nie mniejszą niż minimum 640 x 480 (w kolorze lub większa w czerni i bieli) | Tak, podać |  |
| 24 | - możliwość automatycznego zapisu wyników: długości przekątnych, wartości twardości do pliku. | Tak, podać |  |
| 25 | Wykonawca zapewni szkolenie dla osób obsługujących zestaw badawczy | Tak, podać |  |
| 26 | Zostanie dostarczony opis techniczny oraz instrukcja obsługi wszystkich elementów składowych zestawu badawczego | Tak, podać |  |
| 27 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy