|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 31 /13 							  Wrocław, 23.05.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-31/13 na:

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Membranowa pompa próżniowa do wyparki dla Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki UMW we Wrocławiu

Część B - Mikrowirówka laboratoryjna z chłodzeniem dla Katedry Medycyny Sądowej Zakład Technik Molekularnych UMW we Wrocławiu

Część C - Densytometr-aparat do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii UMW we Wrocławiu

Część D - Czytnik płytek ELISA dla Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UMW we Wrocławiu

Część E - Urządzenie do oznaczania tlenku azotu w powietrzu wydechowym z niezbędnym oprzyrządowaniem, z przeznaczeniem do pomiarów dzieci dla I Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Kardiologii UMW we Wrocławiu

Część F - Wirówka dla Katedry i Kliniki Chorób Serca UMW we Wrocławiu

CZĘŚĆ D

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści czytnik odczytujący płytki 96 dołkowe oraz paski 8- i 12- dołkowe?

Odp. 1. Dopuszczalne, ale nie wymagane. Wymagania w zał. 2D do Siwz.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści czytnik z 6 miejscami na filtry optyczne?

Odp. 2. Nie. Wymagania w zał. 2D do Siwz.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści czytnik z zakresem pomiarowym 0,000-4,000 OD?

Odp. 3. Nie. Wymagania w zał. 2D do Siwz.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści czytnik o dokładności ±0,005 OD w zakresie do 3,5 OD dla dowolnej długości fali?

Odp. 4. Nie. Wymagania w zał. 2D do Siwz.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści czytnik z jednym złączem komunikacyjnym: USB?

Odp. 5. Nie, wymagane również złącze RS-232. Wymagania w zał. 2D do Siwz.

CZĘŚĆ F

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę o maksymalnej prędkości 15.000 rpm (22.000xg), z rotorem wychylnym  o maksymalnej prędkości 4.000 rpm (2.200xg), z możliwością regulacji prędkości w zakresie 500-15.000 rpm ze skokiem 1 rpm, o maksymalnej pojemności 4x100 ml (z rotorem wychylnym) lub 24 x 15 ml, 8 x 50 ml lub 6 x 100 ml (z rotorami stałokątowymi), o wymiarach zewnętrznych (szer.xgł.xwys.) 45 x  63,5 x  31,5 cm  i spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. 1. Nie. Wymagania w zał. 2F do Siwz.

Pytanie 2

Ponieważ probówki typu Vacutainer występują w trzech standardowych wymiarach - uprzejmie prosimy o sprecyzowanie, których probówek Vacutainer będzie używał Zamawiający: 13x100 mm, 13x75 mm, czy 16 x 100 mm?

Odp. 2. Zamawiający używa wszystkich trzech rodzajów probówek Vacutainer.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę o wysokości z otwartą pokrywą 68 cm  i spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. 3. Nie. Wymagania w zał. 2F do Siwz.

Uwaga!

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie!

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński