## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 34 / 13                                          Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Densytometr-aparat do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Densytometr-aparat do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej – dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii UMW; ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagana wysoka dokładność i czułość odczytu oraz możliwość łatwego dostosowywania aparatu do różnego typu i wielkości probówek. | Tak, podać |  |
| 2 | Wielokrotny pomiar zawiesiny w trakcie ruchu obrotowego probówki (wynik wyświetlany w postaci średniej arytmetycznej kilku powtarzanych pomiarów w różnych punktach probówki) | Tak, podać |  |
| 3 | Minimalna objętość próbki: 2 ml | Tak, podać |  |
| 4 | Pomiar zmętnienia w zakresie od 0.0 do 15.0 McFarlanda | Tak, podać |  |
| 5 | Wymagane obrotowe gniazdo pomiarowe | Tak, podać |  |
| 6 | Aparat otwarty probówkowo – możliwość stosowania własnych probówek (PS lub szklanych) używanych w laboratorium w zakresie średnic minimum od 15 mm do 18 mm i dostosowany zarówno do probówek okrągłodennych jak i płaskodennych | Tak, podać |  |
| 7 | Odkręcany kołnierz gniazda pomiarowego umożliwiający korzystanie z niskich i wysokich probówek | Tak, podać |  |
| 8 | Możliwość stosowania probówek własnych o wysokości całkowitej 100 mm i 75 mm (z tolerancją do 2mm) | Tak, podać |  |
| 9 | Aparat dostarczony z certyfikowaną kalibracją producenta ważną minimum przez 18 miesięcy od dnia dostarczenia do laboratorium | Tak, podać |  |
| 10 | Możliwość samodzielnego skalibrowania aparatu do probówek używanych w laboratorium na podstawie kalibracji producenta | Tak, podać |  |
| 11 | Aparat nie wymagający kupowania dodatkowych roztworów kalibracyjnych | Tak, podać |  |
| 12 | Dwie kalibracje zachowywane w pamięci aparatu: producenta i użytkownika. Kalibracja producenta nie nadpisywana przez kalibrację użytkownika | Tak, podać |  |
| 13 | Dołączenie do oferty instrukcji obsługi aparatu | Tak |  |
| 14 | Instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi aparatu | Tak |  |
| 15 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 34 / 13                                          Załącznik nr 1B

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik płytek ELISA o parametrach granicznych określonych w zał. 2B do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Czytnik płytek ELISA – dla Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UMW;

ul. Borowska 213, 50-557 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda detekcji: pomiar absorbancji | Tak, podać |  |
| 2 | Sterowanie z zewnętrznego komputera (możliwość integracji z komputerem dostępnym w laboratorium użytkownika - laptop Asus B50 A series z systemem operacyjnym Windows Vista Business) | Tak, podać |  |
| 3 | Oprogramowanie: oprogramowanie do analizy ilościowej i jakościowej zgodne z systemem Windows | Tak, podać |  |
| 4 | Źródło światła: dioda LED, bezobsługowe (dioda łatwa do wymiany i niedroga w eksploatacji) | Tak, podać |  |
| 5 | Obsługiwane płytki: 96 i 48 dołkowe o wysokości przynajmniej do 15,0 mm | Tak, podać |  |
| 6 | Ładowanie płytek od frontu instrumentu, możliwość integracji z automatycznym systemem pomiarowym | Tak, podać |  |
| 7 | Funkcja skanująca do 29 punktów na dołek, do pomiarów aglutynacji | Tak, podać |  |
| 8 | Czas odczytu płytki: max 5 sekund dla pojedynczej długości fali, max 8 sekund dla 2 długości fali | Tak, podać |  |
| 9 | Zakres długości fali: 400 nm - 700 nm | Tak, podać |  |
| 10 | Filtry optyczne: przynajmniej 8 pozycji, obsadzone 405, 450, 492, 620 nm, dostęp do filtrów dla użytkownika z zewnątrz obudowy, dodanie lub wymiana filtrów możliwe bez interwencji | Tak, podać |  |
| 11 | Zakres pomiarowy 0,000 OD do 4,5000 OD | Tak, podać |  |
| 12 | Dokładność: < ( 0,5% przy 1,0 OD (492 nm) | Tak, podać |  |
| 13 | Liniowość: < ( 0,75% lub +/- 0,005 OD w zakresie 0,100 - 3,000 OD | Tak, podać |  |
| 14 | Powtarzalność: < 0,15% przy 1,0 OD | Tak, podać |  |
| 15 | Wbudowana wytrząsarka | Tak, podać |  |
| 16 | Złącza danych: RS-232, USB 2.0 | Tak, podać |  |
| 17 | Zasilanie: zasilacz zewnętrzny: 230V/50Hz | Tak, podać |  |
| 18 | Automatyczna kalibracja przy starcie | Tak, podać |  |
| 19 | Możliwość wykonywania również testów aglutynacyjnych | Tak, podać |  |
| 20 | Duża szybkość pomiarów, możliwość wykonywania pomiarów kinetycznych | Tak, podać |  |
| 21 | Możliwość pracy z mikropłytkami 48 oraz 96 dołkowymi bez użycia specjalnych adapterów | Tak, podać |  |
| 22 | Automatyczne dopasowanie do zmiennych napięć | Tak, podać |  |
| 23 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej | Tak, podać |  |
| 24 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 34 / 13                                          Załącznik nr 1C

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termocykler o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do Siwz | 1 |  |  |
|  | Homogenizator o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do Siwz | 1 |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Termocykler oraz homogenizator – dla Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii UMW, ul. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-367 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TERMOCYKLER umożliwiający przeprowadzenie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych | Producent/ Typ/Model |  |
| 2 | Jednoczesna amplifikacja do 32 prób | Tak, podać |  |
| 3 | Naczynia reakcyjne: paski/stripy lub pojedyncze probówki | Tak, podać |  |
| 4 | Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję Real - Time PCR: 10-100 µl | Tak, podać |  |
| 5 | Standardowy czas reakcji <50 minut | Tak, podać |  |
| 6 | Prędkość chłodzenia bloku do 4°C/ sek | Tak, podać |  |
| 7 | Prędkość nagrzewania bloku do 5°C/sek | Tak, podać |  |
| 8 | Blok oparty na elementach Peltiera, zakres temperatur 40-99°C | Tak, podać |  |
| 9 | Równomierność rozkładu temperatury w obrębie bloku +/- 0,1°C | Tak, podać |  |
| 10 | Dokładność ustalenia temperatury +/- 0,25°C | Tak, podać |  |
| 11 | Element wzbudzający - dioda LED (495-505 nm) | Tak, podać |  |
| 12 | System detekcyjny - kamera CMOS (510-750nm) | Tak, podać |  |
| 13 | 4 kanały detekcji fluorescencyjnej, skalibrowane na barwniki: - SYBR Green / FAM ResoLight - VIC/ HEX/ Yellow555 - LC RED 610/ Texsas Red - Cy5 | Tak, podać |  |
| 14 | Multiplexing- możliwość przeprowadzenia reakcji typu dualplex/ dual color | Tak, podać |  |
| 15 | Możliwość użycia barwników i sond molekularnych: - SYBR Green I - barwnik interkalujący typu ResoLight Dye (lub podobny) do analizy HRM (High Resoultion Melting) - sonda hydrolizująca typu TaqMan® | Tak, podać |  |
| 16 | Oprogramowanie urządzenia umożliwiające wykonanie: - pomiaru ilości kopii DNA w badanej próbie - pomiaru poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu ekspresyjnego - analizy krzywej topnienia produktu - analizy Gene Scanning/ High Resolution Melting służącej do analizy mutacji (w tym SNP) przy pomocy specjalnego barwnika interkalującego typu ResoLight Dye lub podobny - analizy end-point genotyping | Tak, podać |  |
| 17 | Czułość: - detekcja na poziomie 1 kopii - możliwość rozróżnienia dwukrotnej różnicy kopii w badanych próbach - zakres detekcji: 9 rzędów wielkości | Tak, podać |  |
| 18 | Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji (Real-Time) PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) przy użyciu aparatu podłączonego do komputera poprzez złącza: RJ45 lub LAN | Tak, podać |  |
| 19 | Możliwość przeprowadzania reakcji (Real- Time) PCR w aparacie nie podłączonym do komputera (PC-free) – start reakcji poprzez pendrive z zapisanym protokołem reakcji/ port USB zainstalowany w aparacie | Tak, podać |  |
| 20 | Jednostka sterująca do aparatu umożliwiającego przeprowadzenie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym w postaci kompatybilnego laptopa | Tak, podać |  |
| 21 | Wymiary: szerokość do 24 cm x głębokość do 27 cm x wysokość do 23 cm | Tak, podać |  |
| 22 | Waga : < 7 kg | Tak, podać |  |
| 23 | Poziom hałasu <40 dB | Tak, podać |  |
| 24 | Właściwości elektryczne: częstotliwość 50-60 Hz (+/- 10%), pobór mocy <170 W | Tak, podać |  |
| 25 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej | Tak, podać |  |
| 26 | Rok produkcji urządzenia 2013 | Tak, podać |  |
| 27 | Szkolenie z obsługi aparatu umożliwiającego przeprowadzenie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym przeprowadzone dla 5 osób | Tak, podać |  |
| 28 | Odczynniki startowe umożliwiające przeprowadzenie szkolenia z obsługi aparatu do ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
| 29 | Oferta katalogowa firmy powinna obejmować zestawy odczynników (SYBR Green I, odczynnik interkalujący typu ResoLight Dye, sondy) dostosowane i zoptymalizowane do pracy oferowanym aparacie - do kupienia w przyszłości | Tak |  |
| 30 | Oferta katalogowa firmy powinna obejmować gotowe zestawy/biblioteki sond molekularnych oraz startery umożliwiające analizę ekspresji genów dostosowane i zoptymalizowane do pracy na oferowanym aparacie - do kupienia w przyszłości | Tak |  |
| 31 | Homogenizator umożliwiający automatyczną homogenizację komórek i tkanek roślinnych oraz zwierzęcych | Producent/ Typ/Model |  |
| 32 | Urządzenie umożliwiające automatyczną homogenizację komórek i tkanek roślinnych oraz zwierzęcych z wykorzystaniem kulek ceramicznych, szklanych i metalowych | Tak, podać |  |
| 33 | Możliwość homogenizacji próbek w probówkach o objętości 0,5-2 ml | Tak, podać |  |
| 34 | Możliwość jednoczesnej homogenizacji nie mniej niż 24 próbek w próbówkach o obj. 0,5 lub 2,0 ml | Tak, podać |  |
| 35 | Szybkość rotora 4000-6800 rpm | Tak, podać |  |
| 36 | Homogenizacja w formacie 3D | Tak, podać |  |
| 37 | Probówki w rotorze przykrywane wieczkiem bez konieczności użycia śrub i nakrętek | Tak, podać |  |
| 38 | Próżniowe mocowanie probówek w rotorze | Tak, podać |  |
| 39 | Przeźroczysta pokrywa umożliwiająca podgląd procesu | Tak, podać |  |
| 40 | Czas trwania cyklu homogenizacji 5-90 sec | Tak, podać |  |
| 41 | Możliwość przeprowadzenia więcej niż 1 cyklu homogenizacji | Tak, podać |  |
| 42 | przynajmniej 5 modyfikowalnych programów | Tak, podać |  |
| 43 | 2 liniowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Tak, podać |  |
| 44 | Możliwość dołączenia modułu chłodzącego zasilanego ciekłym azotem lub suchym lodem utrzymującego temperaturę homogenizacji 4-8°C | Tak, podać |  |
| 45 | Opracowane protokoły homogenizacji dla wybranych aplikacji | Tak, podać |  |
| 46 | Zabezpieczenia przed niekontrolowanym uruchomieniem urządzenia | Tak, podać |  |
| 47 | Wymiary urządzenia: szerokość do 29 cm x głębokość do 38 cm x wysokość do 37 cm | Tak, podać |  |
| 48 | Waga nie większa niż 30 kg | Tak, podać |  |
| 49 | Właściwości elektryczne: częstotliwość 50-60 Hz (+/- 10%) | Tak, podać |  |
| 50 | Poziom hałasu: <70 dB | Tak, podać |  |
| 51 | Rok produkcji urządzenia 2013 | Tak, podać |  |
| 52 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 34 / 13                                          Załącznik nr 1D

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Video Gastroskop o parametrach granicznych określonych w zał. 2D do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2D

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Video Gastroskop – dla II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UMW

ul. Skłodowskiej 50/52, 50-369 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,0 mm | Tak, podać |  |
| 2 | Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm | Tak, podać |  |
| 3 | Pole widzenia: min. 140o | Tak, podać |  |
| 4 | Funkcja identyfikacji endoskopu: typ i nr | Tak, podać |  |
| 5 | Wychylenia końcówki sondy wziernikowej: a) góra min. 210o b) dół min. 120o c) prawo min. 120o d) lewo min. 120o | Tak, podać |  |
| 6 | Długość robocza sondy wziernikowej: 1030-1070 mm | Tak, podać |  |
| 7 | Możliwość przypisania funkcji procesora na min. 4 przyciski endoskopu: zatrzymanie obrazu, zapis obrazu i filmu za pomocą endoskopu bezpośrednio na PC, wyostrzenie obrazu, sterowania przesłoną irysową | Tak, podać |  |
| 8 | Rotacja przewodu zasilającego: min. 120o | Tak, podać |  |
| 9 | Współpraca z posiadanym procesorem EPK-1000 firmy Pentax | Tak, podać |  |
| 10 | Kleszcze biopsyjne - 4 szt. | Tak, podać |  |
| 11 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 34 / 13                                          Załącznik nr 1E

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detektor IR analityczny o parametrach granicznych określonych w zał. 2E do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Detektor IR analityczny – dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej UMW

ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ detektora: refraktometryczny | Tak, podać |  |
| 2 | Długość fali: 950 nm | Tak, podać |  |
| 3 | Źródło światła: LED | Tak, podać |  |
| 4 | Czułość: do 3 x 10-8 RIU | Tak, podać |  |
| 5 | Szumy: ( 1 x 10-8 RIU | Tak, podać |  |
| 6 | Zakres współczynnika załamania: 1,00 1,75 RIU | Tak, podać |  |
| 7 | Zakres pomiarowy: 1 x 10, 1 x 10-3 RIU (( 5%) | Tak, podać |  |
| 8 | Objętość celi pomiarowej: 1,5 (L | Tak, podać |  |
| 9 | Maksymalny przepływ: do 5 mL/min. | Tak, podać |  |
| 10 | Sterowanie: możliwość sterowania przez złącze RS232 i za pomocą wbudowanej klawiatury | Tak, podać |  |
| 11 | Wyswietlacz: LCD, 2 linie, 8 znaków każda | Tak, podać |  |
| 12 | Masa: maksymalnie do 10 kg | Tak, podać |  |
| 13 | Możliwość podłączenia detektora do systemu chromatograficznego FPLC (Äkta Explorer) będącego na stanie Zakładu | Tak, podać |  |
| 14 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej | Tak, podać |  |
| 15 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 34 / 13                                          Załącznik nr 1F

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płuczka ELISA wraz z 4-kanałowym rejestratorem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2F do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2F

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Płuczka ELISA wraz z 4-kanałowym rejestratorem – dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej UMW, ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalna objętość dozowania: 25 (L | Tak, podać |  |
| 2 | Maksymalna objętość dozowania: 1600 (L | Tak, podać |  |
| 3 | Płukanie: jednocześnie min. 8 dołków lub jednocześnie min. 12 dołków | Tak, podać |  |
| 4 | Od 1 do co najmniej 10 cykli myjących | Tak, podać |  |
| 5 | Czas pobierania roztworu: nie więcej niż 5 sekund | Tak, podać |  |
| 6 | Wyposażona w min. 4-kanałowy rejestrator pracy płuczki | Tak, podać |  |
| 7 | Wyposażona w min. 8 lub 12 liniowy wyświetlacz LCD | Tak, podać |  |
| 8 | Dokładność dozowania nie większa niż ( 2% | Tak, podać |  |
| 9 | Dopuszczalna objętość pozostająca w dołku nie większa niż 2 (l | Tak, podać |  |
| 10 | Minimum 50 programów w 5 kategoriach wybierania | Tak, podać |  |
| 11 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 34 / 13                                          Załącznik nr 1G

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www...................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Zestaw do wykonywania testów fizjologicznych z dziedziny fizjologii człowieka (w szczególności fizjologii układu sercowo-naczyniowego i oddechowego), umożliwiający rejestrowanie, gromadzenie i komputerową analizę sygnałów fizjologicznych, w tym: pojemności oddechowej i częstotliwości oddechów oraz EKG, o parametrach granicznych określonych w zał. 2G do Siwz, składający się z: | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
|  | Data Acquisition System – zestaw do gromadzenia i komputerowej analizy sygnałów fizjologicznych, złożony z urządzenia przetwarzającego sygnały analogowe do sygnałów cyfrowych oraz z dedykowanego oprogramowania | 1 |  |  |
|  | Wzmacniacz sygnałów fizjologicznych (bio amplifier) izolowany galwanicznie, wraz z modułem do rejestracji EKG (odprowadzenie jednobiegunowe kończynowe) | 1 |  |  |
|  | Spirometr – przetwornik różnicy ciśnień (differential pressure transducer) do rejestracji parametrów oddechowych, w tym pojemności oddechowej i częstotliwości oddechów | 1 |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2G

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Zestaw do wykonywania testów fizjologicznych z dziedziny fizjologii człowieka (w szczególności fizjologii układu sercowo-naczyniowego i oddechowego), umożliwiający rejestrowanie, gromadzenie i komputerową analizę sygnałów fizjologicznych, w tym: pojemności oddechowej i częstotliwości oddechów oraz EKG– dla Katedry i Zakładu Fizjologii UMW

ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Acquisition System – zestaw do gromadzenia i komputerowej analizy sygnałów fizjologicznych, złożony z urządzenia przetwarzającego sygnały analogowe do sygnałów cyfrowych oraz z dedykowanego oprogramowania | Producent/ Typ/Model |  |
| 2 | Istotne parametry techniczne: Liczba wejść analogowych (number of analog inputs): 16 Zakres wzmacniania (amplification range): ±2 mV do ±10 V Rozdzielczość ADC (analog-to-digital resolution): 16 bit Maksymalna częstotliwość próbkowania (maximum sampling rates): 200 kHz przy 1 lub 2 wykorzystywanych wejściach analogowych, 100 kHz przy 3 lub 4 wykorzystywanych wejściach analogowych, 40 kHz przy 5 do 8 wykorzystywanych wejściach analogowych, 20 kHz przy 9 do 16 wykorzystywanych wejściach analogowych Liczba wyjść analogowych (number of analog outputs): 2 Rozdzielczość wyjściowa (output resolution): 16 bit Zakres wyjściowy (output range): ±200 mV do ±10 V Połączenie z komputerem (data communication): USB 2.0 Masa urządzenia: < 3 kg | Tak, podać |  |
| 3 | Moduł oprogramowania przeznaczony do analizy ciśnienia krwi: współpracujący z systemem Windows, obliczający parametry hemodynamiczne na podstawie surowych danych (raw data) – surowego zapisu ciśnienia krwi w czasie bieżącym i wyświetlający obliczane parametry w osobnych kanałach (separate channels), zachowujący surowe dane (raw data) – surowy zapis ciśnienia krwi, tak aby możliwe było ponowne przeanalizowanie (obliczenie parametrów hemodynamicznych) w późniejszym czasie, po zakończeniu zapisu, z opcją wykresu wysokości cyklu (wysokości fali ciśnienia, podanej w mmHg) od czasu trwania cyklu (podanego w s), umożliwiającą szybkie odszukanie artefaktów – cykli o anormalnej („odstającej od pozostałych”) wysokości bądź czasie trwania, z możliwością uśrednienia określonej liczby cykli fali ciśnienia, celem wyeliminowania artefaktów, obliczający następujące parametry hemodynamiczne na podstawie fali ciśnienia komorowego (ventricular waveform parameters): ciśnienie maksymalne (maximum pressure), ciśnienie minimalne (minimum pressure), ciśnienie późno-rozkurczowe (end-diastolic pressure, EDP), maksymalne tempo zmiany ciśnienia dP/dt (maximum dP/dt), ciśnienie średnie (mean pressure), czas trwania skurczu (systolic duration), czas trwania rozkurczu (diastolic duration), czas trwania cyklu (cyclic duration), częstość akcji serca (heart rate), wskaźnik kurczliwości (contractility index), minimalne tempo zmiany ciśnienia dP/dt (minimum dP/dt), czas relaksacji izowolumetrycznej (isovolumic relaxation period), średnie tempo zmiany ciśnienia dP/dt (average dP/dt), obliczający następujące parametry hemodynamiczne na podstawie fali ciśnienia tętniczego (arterial cycle): ciśnienie skurczowe (systolic pressure), ciśnienie rozkurczowe (diastolic pressure), ciśnienie wcięcia dikrotycznego (dicrotic notch pressure), ciśnienie średnie (mean pressure), ciśnienie tętna (pulse pressure), czas trwania wyrzutu krwi z lewej komory serca (ejection duration), częstość akcji serca (heart rate). | Tak, podać |  |
| 4 | Moduł oprogramowania przeznaczony do analizy zapisu EKG: umożliwiający analizę zapisu EKG w czasie bieżącym, automatycznie wykrywający i uśredniający kolejne cykle EKG (z opcją uśredniania określonej liczby kolejnych uderzeń, bądź uśredniania wszystkich uderzeń w określonym przedziale czasu), umożliwiający odszukanie artefaktów (np. cykli o nieprawidłowym kształcie zespołu QRS lub odstępie RR) i wykluczenie ich z dalszej analizy, umożliwiający automatyczne rejestrowanie i wyświetlanie wybranych parametrów EKG (np. początek, koniec, amplituda i czas trwania zespołu PQRST) w formie tabelarycznej bądź graficznej, umożliwiający automatyczne generowanie wykresów z obliczanych parametrów (np. wykres czasu trwania QT względem czasu trwania RR). | Tak, podać |  |
| 5 | Moduł oprogramowania przeznaczony do analizy zmienności rytmu serca (heart rate variability, HRV): automatycznie wykrywający załamki R w zapisie EKG oraz analizujący zmienność czasu trwania odstępu między kolejnymi załamkami R, automatycznie klasyfikujący kolejne cykle EKG (kolejne cykle pracy serca) jako normalne, ektopowe lub artefakty na podstawie wcześniej zdefiniowanych przez użytkownika reguł, umożliwiający wykluczenie artefaktów z dalszej analizy, umożliwiający dodawanie do zapisu i usuwanie z zapisu załamków R, umożliwiający wygenerowanie: wykresu Poincaré (Poincaré plot) oraz widma częstotliwości odstępów RR (widmo zmienności rytmu serca) z zaznaczonym zakresem wysokich częstotliwości (HF – high frequency) i zakresem niskich częstotliwości (LF – low frequency). | Tak, podać |  |
| 6 | Moduł oprogramowania przeznaczony do analizy potencjałów szczytowych (iglicowych) (spike histogram), w tym do analizy zewnątrzkomórkowej aktywności nerwowej rejestrowanej za pomocą mikroneurografii: automatyczne wykrywający szczyty (spike) w zapisie i umożliwiający ich analizę w czasie bieżącym lub po zakończeniu zapisu, umożliwiający zdefiniowanie własnego konturu krzywej szczytu (spike) w oparciu o który będą identyfikowane szczyty w zapisie, umożliwiający generowanie wykresów (w formie histogramów): częstości szczytów względem czasu, amplitudy szczytów, odstępów pomiędzy szczytami, histogram autokorelacyjny (autocorrelation histogram) (umożliwiający wykrycie periodyczności występowania szczytów w zapisie), histogram krzyżowo-korelacyjny (cross-correlation histogram) (umożliwiający wykrycie periodyczności między dwoma parametrami fizjologicznymi). | Tak, podać |  |
| 7 | Wszystkie wymienione powyżej moduły powinny wchodzić w skład jednego oprogramowania, bądź stanowić jego integralną, w pełni kompatybilną z pozostałymi modułami część, umożliwiającą prowadzenie złożonych analiz, uwzględniających wiele różnych parametrów fizjologicznych. | Tak, podać |  |
| 8 | Wzmacniacz sygnałów fizjologicznych (bio amplifier) izolowany galwanicznie, wraz z przewodami do rejestracji EKG (odprowadzenie jednobiegunowe kończynowe) | Producent/ Typ/Model |  |
| 9 | Istotne parametry techniczne: Izolacja (isolation): 4000 Vrms (50 Hz na 1 minutę) Zakres wzmacniania (amplification range): ±5 μV do ±100 mV Dokładność wzmocnienia (gain accuracy): ±1.5 % we wszystkich zakresach Sygnał wyjściowy analogowy (output analog signal): ±2.0 V Przewody do rejestracji EKG (odprowadzenie jednobiegunowe kończynowe) przy użyciu elektrod jednorazowych Szum w poszczególnych zakresach (noise at various bandwidths): 1 Hz do 5 kHz: <1.3 μVrms (<8 mV p-p), 0.3 Hz do 1 kHz: <0.6 μVrms, 0.1 Hz do 100 Hz: <0.35 μVrms (200 próbek/sekundę) Filtr dolno-przepustowy (low-pass filter): fourth-order Bessel filter, dokładność (accuracy) ±3% Ustawienia filtra dolno-przepustowego modyfikowalne na poziomie oprogramowania: 50, 100, 200, 500 Hz; 1 i 5 kHz (wszystkie przy –3 dB) Filtr górno-przepustowy (high-pass filter): first-order filter, dokładność (accuracy) ±0.25% Ustawienia filtra górno-przepustowego modyfikowalne na poziomie oprogramowania: 0.1, 0.3, 1, 3, 10 Hz (wszystkie przy –3 dB) Filtr wycinający (notch filter): second-order filter, Wytłumienie (attenuation) –32 dB; 50 lub 60 Hz częstotliwości (automatycznie wykrywane) Wyjściowy sygnał analogowy (analog output signal): ±2.0 V Wyjście Audio: 3.5 mm (0.14") stereo jack, ±200 mV Masa urządzenia: < 1.5 kg Warunkiem koniecznym jest współdziałanie (pełna kompatybilność) z Data Acqusition System. | Tak, podać |  |
| 10 | Spirometr – przetwornik różnicy ciśnień (differential pressure transducer) do rejestracji parametrów oddechowych, w tym pojemności oddechowej i częstotliwości oddechów | Producent/ Typ/Model |  |
| 11 | Istotne parametry techniczne: Spirometr wykorzystujący głowicę (respiratory flowhead) połączoną ze spirometrem za pomocą dwóch rurek o niewielkiej średnicy. Maksymalny zakres (max range): ±1 cal H2O Zakres wzmacniania (amplification range): ±20 mV do ±500 mV Maksymalne ciśnienie wejściowe (max input pressure): ±28.1 cala H2O (7 kPa) Czas odpowiedzi (response time): 1 ms Powtarzalność pomiaru (repeatability): ±0.25 % pełnego zakresu Filtr dolno-przepustowy (low-pass filter): fourth order Bessel filter, modyfikowany na poziomie oprogramowania: 1, 10 i 100 Hz. Masa urządzenia: < 1.5 kg Warunkiem koniecznym jest współdziałanie (pełna kompatybilność) z Data Acqusition System. | Tak, podać |  |
| 12 | Wyposażenie: Głowica (respiratory flowhead) o przepustowości 1000 litrów/min do pomiaru parametrów oddechowych u ludzi w stanie spoczynku oraz podczas prób wysiłkowych. Giętka rura (2 szt.; długość: ~ 180 cm, średnica: 35 mm) łącząca głowicę (respiratory flowhead) z zastawką typu Two-Way Non-Rebreathing T-Shape. Zastawka typu Two-Way Non-Rebreathing T-Shape umożliwiająca oddzielenie powietrza wdychanego od powietrza wydychanego (zapewniająca jednokierunkowy przepływ powietrza) wraz z maską wielokrotnego użytku na twarz (obejmującą nos i usta) i uprzężą utrzymującą maskę na głowie. Maska i uprzęże w trzech różnych rozmiarach. Strzykawka kalibracyjna (calibration syringe) do spirometru (pojemność: 3L). | Tak, podać |  |
| 13 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 34 / 13                                          Załącznik nr 1H

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr dla dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym, o parametrach granicznych określonych w zał. 2H do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2H

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Pulsoksymetr dla dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym – dla Katedry i Zakładu Fizjologii UMW

ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik do pomiaru poziomu saturacji, umieszczany na płatku usznym | Tak, podać |  |
| 2 | Zasilanie: AC 220 VAC 50 Hz+/-10% | Tak, podać |  |
| 3 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na 7 godzin pracy | Tak, podać |  |
| 4 | Waga: < 1 kg | Tak, podać |  |
| 5 | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | Tak, podać |  |
| 6 | Zakres pomiaru saturacji: 1-100% | Tak, podać |  |
| 7 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie: 70% - 100%: +/- 3 cyfry, 60% - 80%: +/- 4 cyfry | Tak, podać |  |
| 8 | Zakres pomiaru pulsu: 25 - 240 uderzeń/minutę | Tak, podać |  |
| 9 | Dokładność pomiaru w całym zakresie: +/- 3 uderzeń/minutę | Tak, podać |  |
| 10 | Ciągły tryb monitorowania parametrów | Tak, podać |  |
| 11 | Wyświetlacz typu LED , z możliwością regulacji kontrastu wyświetlacza | Tak, podać |  |
| 12 | Wyświetlanie wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej w postaci wykresu słupkowego, tzw. SIQ, w przypadku niskiej jakości sygnału (niskich wartości) zmieniającego kolor na czerwony | Tak, podać |  |
| 13 | Posiadający wskaźnik wyciszenia alarmów | Tak, podać |  |
| 14 | 72 godzinne trendy SpO2 i pulsu z możliwością prezentacji tabelarycznej oraz opcją wydruku na zewnętrznej drukarce | Tak, podać |  |
| 15 | Alarm dźwiękowy i wizualny dla pulsu | Tak, podać |  |
| 16 | Alarm dźwiękowy i wizualny dla saturacji | Tak, podać |  |
| 17 | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora | Tak, podać |  |
| 18 | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika | Tak, podać |  |
| 19 | Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora | Tak, podać |  |
| 20 | Możliwość regulacji głośności alarmu | Tak, podać |  |
| 21 | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu | Tak, podać |  |
| 22 | Czas uśredniania: 2,4,8,10,12 sekund | Tak, podać |  |
| 23 | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru | Tak, podać |  |
| 24 | Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20% | Tak, podać |  |
| 25 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 34 / 13                                          Załącznik nr 1I

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maszyna wytrzymałościowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2I do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2I

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Maszyna wytrzymałościowa – dla Katedry Protetyki Stomatologicznej UMW

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maszyna do badań wytrzymałościowych materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej | Tak, podać |  |
| 2 | Zakres: min. 3 kN | Tak, podać |  |
| 3 | Przemieszczenie: max do 500 mm | Tak, podać |  |
| 4 | Prędkość: 1-700 mm/min. | Tak, podać |  |
| 5 | Oprogramowanie do sterowania maszyną | Tak, podać |  |
| 6 | Szybki montaż: uchwyty imadła i uchwyty płaskie | Tak, podać |  |
| 7 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej | Tak, podać |  |
| 8 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 34 / 13                                          Załącznik nr 1J

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płatkarka do lodu o parametrach granicznych określonych w zał. 2J do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2J

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Płatkarka – dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej UMW

ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płatkarka do lodu ze zbiornikiem | Tak, podać |  |
| 2 | Obudowa ze stali szlachetnej | Tak, podać |  |
| 3 | Kompresor chłodzony powietrzem | Tak, podać |  |
| 4 | Powinna wytwarzać lód w postaci płatków o temperaturze +0,5°C | Tak, podać |  |
| 5 | Powinna zawierać przynajmniej: 1 szufelkę, 1 wąż przyłączeniowy długości przynajmniej 1,5 m, 1 wąż odpływowy | Tak, podać |  |
| 6 | Maksymalna produkcja przynajmniej 60 kg na 24 h przy temperaturze otoczenia +21°C i temperaturze wody zasilającej +15°C | Tak, podać |  |
| 7 | Pojemność zbiornika lodu przynajmniej 25 kg | Tak, podać |  |
| 8 | Moc wejściowa nie większa niż 350W | Tak, podać |  |
| 9 | Czynnik chłodzący R134a | Tak, podać |  |
| 10 | Powinna móc pracować przynajmniej w następujących warunkach: temperatura pomieszczenia od +10 do +40 °C, temperatura wody od +5 do +35°C, ciśnienie wody od 1 do 5 bar | Tak, podać |  |
| 11 | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.) nie większe niż 540 x 820 x 630 mm | Tak, podać |  |
| 12 | Masa nie większa niż 52 kg | Tak, podać |  |
| 13 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak, podać |  |
| 14 | Wymaga podłączenia wody i prądu | Tak |  |
| 15 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 34 / 13                                          Załącznik nr 1K

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wytrząsarka o parametrach granicznych określonych w zał. 2K do Siwz | 2 |  |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2K

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Wytrząsarka – dla Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej UMW

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruch orbitalny o amplitudzie 50mm | Tak, podać |  |
| 2 | Zakres nastawy prędkości od 30 do 500rpm | Tak, podać |  |
| 3 | Precyzja kontroli prędkości ±1rpm przy nastawie 100rpm | Tak, podać |  |
| 4 | Elektroniczny czasomierz z możliwością niezależnego ustawiania czasu do rozpoczęcia pracy oraz całkowitego czasu wytrząsania | Tak, podać |  |
| 5 | Zakres nastawy czasu od 1 minuty do 99 godzin i 59 minut | Tak, podać |  |
| 6 | Sterownik mikroprocesorowy PID | Tak, podać |  |
| 7 | Wodoodporny panel sterowania wyposażony w wyświetlacz fluorescencyjny VFD oraz dotykowe przyciski pojemnościowe | Tak, podać |  |
| 8 | Tryb programowania o następujących możliwościach: a. Pamięć na 20 szablonów programów b. Maksymalna liczba kroków dla pojedynczego cyklu programu: 20 c. Maksymalna liczba powtórzeń cyklu: 99 d. Parametry programowane niezależnie dla każdego kroku: prędkość, czas wytrząsania, czas pauzy, kierunek wytrząsania (lewo / prawo) | Tak, podać |  |
| 9 | Napęd bezpośredni z cichym silnikiem bezszczotkowym | Tak, podać |  |
| 10 | Układ łagodnego startu i zatrzymania zapobiegający rozlewaniu cieczy | Tak, podać |  |
| 11 | Obudowa malowana proszkowo, zapewniająca łatwą zmywalność | Tak, podać |  |
| 12 | Materiały konstrukcyjne odporne na działanie chemikaliów | Tak, podać |  |
| 13 | Stały punkt zatrzymania platformy niezależny od momentu wyłączenia wytrząsania | Tak, podać |  |
| 14 | Automatyczna regulacja prędkości w przypadku wykrycia przez czujnik nadmiernych wibracji lub braku wyważenia | Tak, podać |  |
| 15 | System awaryjnego zatrzymania przy przeciążeniu napędu | Tak, podać |  |
| 16 | W wyposażeniu platforma umożliwiająca zamontowanie uchwytów na kolby o następujących pojemnościach:. a. 50 ml ( min. 96 szt.) b. 100 ml (min.66 szt.) c. 250 ml (min. 39 szt.) d. 300 ml ( min. 39 szt.) e. 500 ml ( min. 24 szt.) f.1 litr ( min. 16 szt.) g. 2 litry ( min. 11 szt.) i. 4 litry ( min. 6 szt.) j. 6 litrów ( min. 4 szt.) | Tak, podać |  |
| 17 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 34 / 13                                          Załącznik nr 1L

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator składu ciała o parametrach granicznych określonych w zał. 2L do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2L

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Analizator składu ciała – dla Zakładu Dietetyki Wydział Nauk o Zdrowiu UMW

ul. Parkowa 34, 51-616 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klasy dokładności: MDD: CLASSIIa, NAVI: CLASS III | Tak, podać |  |
| 2 | Zasilanie: 230 V AC (50/60) | Tak, podać |  |
| 3 | Zakres prądu: 0.3A | Tak, podać |  |
| 4 | Mierzone wartości: Sposób pomiaru: 8 elektrod analiza segmentowa BIA Częstotliwości pomiaru: 5kHz/50kHz/250kHz Prąd pomiarowy: 90 μA lub mniej Elektrody: stal nierdzewna Pomiar Segmentowy: korpus/prawa ręka/lewa ręka/prawa noga/lewa noga Zakres pomiaru: 75 - 1,500 Ω ze skala co 0.1 Dokładność przy pierwszej kalibracji: ±0.2% | Tak, podać |  |
| 5 | Wyświetlacz: LCD TFT kolorowy dwusegmentowy | Tak, podać |  |
| 6 | Interfejs: USB A-typ złacze (USB host) x 1 USB B-typ złacze (Device) x 1 PictBridge x 1 | Tak, podać |  |
| 7 | Pamięć: Karta SD | Tak, podać |  |
| 8 | Warunki pomiaru: Zakres temp. pracy: 5-36 C Zakres wilgotności: 30-80% | Tak, podać |  |
| 9 | Dane wejściowe: Funkacja Tary: 0 - 10 kg z podziałką co 0.1kg Identyfikator: Max 16 zanaków Data urodzenia: Po 1900r. od 5 do 99 lat Płeć: kobieta, mężczyzna Wzrost: 90.0 cm - 249,9 cm skala co 0,1 cm Docelowa tkanka tłuszczowa %: 4-55% sakla 1% | Tak, podać |  |
| 10 | Platforma, Kolumna | Tak, podać |  |
| 11 | Wymiary urządzenia: platforma 350x350x95mm ( 10% | Tak, podać |  |
| 12 | Waga urządzenia: do 16kg | Tak, podać |  |
| 13 | Oprogramowanie umożliwiające analizę czasową mierzonych wartości takich jak tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa, tkanka kostna, woda i przechowywanie dowolnej ilości pomiarów w bazie danych. Program powinien współpracować z dowolnym komputerem PC z systemem Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Duża liczba raportów pozwalająca na obserwacje trendów i uchwycenie istotnych zmian mających wpływ na kontrolę tkanki tłuszczowej u badanej osoby. | Tak, podać |  |
| 14 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 34 / 13                                          Załącznik nr 1Ł

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Homogenizator tkankowy o parametrach granicznych określonych w zał. 2Ł do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2Ł

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Homogenizator tkankowy – dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW

ul. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc: 144 W | Tak, podać |  |
| 2 | Zakres obrotów: 5 000 - 35 000 rpm | Tak, podać |  |
| 3 | Analogowa regulacja obrotów | Tak, podać |  |
| 4 | Możliwość pracy w ręce lub na statywie | Tak, podać |  |
| 5 | Zakres objętości: 0,25 - 1000 (2000) ml (zależnie od zastosowanej końcówki i rodzaju naczynia) | Tak, podać |  |
| 6 | Dodatkowe wyposażenie: - końcówka płaska 5 x 75 mm - 1 szt. - końcówka ostro zakończona 7 x 75 mm - 1 szt. - statyw | Tak, podać |  |
| 7 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy