## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 34 / 13              korekta                    Załącznik nr 1C

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termocykler o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do Siwz | 1 |  |  |
|  | Homogenizator o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do Siwz | 1 |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13                  korekta                              ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Termocykler oraz homogenizator – dla Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii UMW, ul. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-367 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TERMOCYKLER umożliwiający przeprowadzenie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych | Producent/ Typ/Model |  |
| 2 | Jednoczesna amplifikacja do 32 prób | Tak, podać |  |
| 3 | Naczynia reakcyjne: paski/stripy lub pojedyncze probówki | Tak, podać |  |
| 4 | Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję Real - Time PCR: 10-100 µl | Tak, podać |  |
| 5 | Standardowy czas reakcji <50 minut | Tak, podać |  |
| 6 | Prędkość chłodzenia bloku do 4°C/ sek | Tak, podać |  |
| 7 | Prędkość nagrzewania bloku do 5°C/sek | Tak, podać |  |
| 8 | Blok oparty na elementach Peltiera, zakres temperatur 40-99°C | Tak, podać |  |
| 9 | Równomierność rozkładu temperatury w obrębie bloku +/- 0,1°C | Tak, podać |  |
| 10 | Dokładność ustalenia temperatury +/- 0,25°C | Tak, podać |  |
| 11 | Element wzbudzający - dioda LED (495-505 nm) | Tak, podać |  |
| 12 | System detekcyjny - kamera CMOS (510-750nm) | Tak, podać |  |
| 13 | 4 kanały detekcji fluorescencyjnej, skalibrowane na barwniki: - SYBR Green / FAM ResoLight - VIC/ HEX/ Yellow555 - LC RED 610/ Texsas Red - Cy5 | Tak, podać |  |
| 14 | Multiplexing- możliwość przeprowadzenia reakcji typu dualplex/ dual color | Tak, podać |  |
| 15 | Możliwość użycia barwników i sond molekularnych: - SYBR Green I - barwnik interkalujący typu ResoLight Dye (lub podobny) do analizy HRM (High Resoultion Melting) - sonda hydrolizująca typu TaqMan® | Tak, podać |  |
| 16 | Oprogramowanie urządzenia umożliwiające wykonanie: - pomiaru ilości kopii DNA w badanej próbie - pomiaru poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu ekspresyjnego - analizy krzywej topnienia produktu - analizy Gene Scanning/ High Resolution Melting służącej do analizy mutacji (w tym SNP) przy pomocy specjalnego barwnika interkalującego typu ResoLight Dye lub podobny - analizy end-point genotyping | Tak, podać |  |
| 17 | Czułość: - detekcja na poziomie 1 kopii - możliwość rozróżnienia dwukrotnej różnicy kopii w badanych próbach - zakres detekcji: 9 rzędów wielkości | Tak, podać |  |
| 18 | Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji (Real-Time) PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) przy użyciu aparatu podłączonego do komputera poprzez złącza: RJ45 lub LAN | Tak, podać |  |
| 19 | Możliwość przeprowadzania reakcji (Real- Time) PCR w aparacie nie podłączonym do komputera (PC-free) – start reakcji poprzez pendrive z zapisanym protokołem reakcji/ port USB zainstalowany w aparacie | Tak, podać |  |
| 20 | Jednostka sterująca do aparatu umożliwiającego przeprowadzenie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym w postaci kompatybilnego laptopa | Tak, podać |  |
| 21 | Wymiary: szerokość do 24cmxgłębokość do 27cmxwysokość do 23cm | Tak, podać |  |
| 22 | Waga : < 7 kg | Tak, podać |  |
| 23 | Poziom hałasu <40 dB | Tak, podać |  |
| 24 | Właściwości elektryczne: częstotliwość 50-60 Hz (+/- 10%), pobór mocy <170 W | Tak, podać |  |
| 25 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej | Tak, podać |  |
| 26 | Rok produkcji urządzenia 2013 | Tak, podać |  |
| 27 | Szkolenie z obsługi aparatu umożliwiającego przeprowadzenie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym przeprowadzone dla 5 osób | Tak, podać |  |
| 28 | Odczynniki startowe umożliwiające przeprowadzenie szkolenia z obsługi aparatu do ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
| 29 | Oferta katalogowa firmy powinna obejmować zestawy odczynników (SYBR Green I, odczynnik interkalujący typu ResoLight Dye, sondy) dostosowane i zoptymalizowane do pracy oferowanym aparacie - do kupienia w przyszłości | Tak |  |
| 30 | Oferta katalogowa firmy powinna obejmować gotowe zestawy/biblioteki sond molekularnych oraz startery umożliwiające analizę ekspresji genów dostosowane i zoptymalizowane do pracy na oferowanym aparacie - do kupienia w przyszłości | Tak |  |
| 31 | Homogenizator umożliwiający automatyczną homogenizację komórek i tkanek roślinnych oraz zwierzęcych | Producent/ Typ/Model |  |
| 32 | Urządzenie umożliwiające automatyczną homogenizację komórek i tkanek roślinnych oraz zwierzęcych z wykorzystaniem kulek ceramicznych, szklanych i metalowych | Tak, podać |  |
| 33 | Możliwość homogenizacji próbek w probówkach o objętości 0,5-2 ml | Tak, podać |  |
| 34 | Możliwość jednoczesnej homogenizacji nie mniej niż 24 próbek w próbówkach o obj. 0,5 lub 2,0 ml | Tak, podać |  |
| 35 | Szybkość rotora 4000-6800 rpm | Tak, podać |  |
| 36 | Homogenizacja w formacie 3D | Tak, podać |  |
| 37 | Probówki w rotorze przykrywane wieczkiem bez konieczności użycia śrub i nakrętek | Tak, podać |  |
| 38 | Próżniowe mocowanie probówek w rotorze lub innowacyjny sposób mocowania próbek w rotorze | Tak, podać |  |
| 39 | Przeźroczysta pokrywa umożliwiająca podgląd procesu | Tak, podać |  |
| 40 | Czas trwania cyklu homogenizacji 5-90 sec | Tak, podać |  |
| 41 | Możliwość przeprowadzenia więcej niż 1 cyklu homogenizacji | Tak, podać |  |
| 42 | przynajmniej 5 modyfikowalnych programów | Tak, podać |  |
| 43 | 2 liniowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Tak, podać |  |
| 44 | Możliwość dołączenia modułu chłodzącego zasilanego ciekłym azotem lub suchym lodem utrzymującego temperaturę homogenizacji 4-8°C | Tak, podać |  |
| 45 | Opracowane protokoły homogenizacji dla wybranych aplikacji | Tak, podać |  |
| 46 | Zabezpieczenia przed niekontrolowanym uruchomieniem urządzenia | Tak, podać |  |
| 47 | Wymiary urządzenia: szerokość do 29 cm x głębokość do 38 cm x wysokość do 37 cm | Tak, podać |  |
| 48 | Waga nie większa niż 30 kg | Tak, podać |  |
| 49 | Właściwości elektryczne: częstotliwość 50-60 Hz (+/- 10%) | Tak, podać |  |
| 50 | Poziom hałasu: <70 dB | Tak, podać |  |
| 51 | Rok produkcji urządzenia 2013 | Tak, podać |  |
| 52 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	          korekta                         ZAŁĄCZNIK  NR 2J

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Płatkarka – dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej UMW

ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płatkarka do lodu ze zbiornikiem | Tak, podać |  |
| 2 | Obudowa ze stali szlachetnej | Tak, podać |  |
| 3 | Kompresor chłodzony powietrzem | Tak, podać |  |
| 4 | Powinna wytwarzać lód w postaci płatków o temperaturze +0,5°C | Tak, podać |  |
| 5 | Powinna zawierać przynajmniej: 1 szufelkę, 1 wąż przyłączeniowy długości przynajmniej 1,5 m, 1 wąż odpływowy | Tak, podać |  |
| 6 | Maksymalna produkcja przynajmniej 60 kg na 24 h przy temperaturze otoczenia +21°C i temperaturze wody zasilającej +15°C | Tak, podać |  |
| 7 | Pojemność zbiornika lodu przynajmniej 25 kg | Tak, podać |  |
| 8 | Moc wejściowa nie większa niż 350W | Tak, podać |  |
| 9 | Czynnik chłodzący R134a lub 404a | Tak, podać |  |
| 10 | Powinna móc pracować przynajmniej w następujących warunkach: temperatura pomieszczenia od +10 do +40 °C, temperatura wody od +5 do +35°C, ciśnienie wody od 1 do 5 bar | Tak, podać |  |
| 11 | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.) nie większe niż 540 x 820 x 630 mm | Tak, podać |  |
| 12 | Masa nie większa niż 80 kg | Tak, podać |  |
| 13 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak, podać |  |
| 14 | Wymaga podłączenia wody i prądu | Tak |  |
| 15 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy