|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 49 /13 							  Wrocław, 29.08.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-49/13 na:

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - System pomiarowy i analityczny do oceny charakterystyki sygnału EKG u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu dla Katedry i Kliniki Kardiologii UMW we Wrocławiu

Część B - Lepkościomierz Höpplera dla Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UMW we Wrocławiu

Część C - Przenośny system do podciśnieniowej terapii leczenia ran dla Kliniki Chirurgii Serca UMW we Wrocławiu

Część D - Zamrażarka niskotemperaturowa dla Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia, Katedra Chorób Serca, Wydział Nauk o Zdrowiu UMW we Wrocławiu

Część E - Inkubator z atmosferą CO2 z reduktorem CO2 dla Katedry i Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych UMW we Wrocławiu

Część F - Aparat do badania penetracji czopków dla Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UMW we Wrocławiu

CZĘŚĆ A

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania „System pomiarowy i analityczny do oceny charakterystyki sygnału EKG u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu” nie posiadający świadectw zgodności CE

jako system do celów badawczych, dostarczany w ramach aparatury do badań naukowych?

Odp. 1. Tak, Zamawiający  dopuści „System pomiarowy i analityczny do oceny charakterystyki sygnału EKG u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu” nie posiadający świadectw zgodności CE, jeżeli przedmiot zamówienia nie podlega dyrektywom przewidującym konieczność znakowania CE (korekta zał. 2A do Siwz).

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy z 4 tygodni do 8 tygodni?

Odp. 2. Tak, Zamawiający wydłuży termin dostawy z 4 tygodni do 8 tygodni (korekta zał. 1A do Siwz).

CZĘŚĆ B

Pytanie 1

Z uwagi na to, że producent nie podaje w dostępnych materiałach wielkości parametru  powtarzalności i odtwarzalności, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody  na zaoferowanie  urządzenia o dokładności 0,5% - 2,0% w zależności od kulki?

Odp. 1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o dokładności 0,5% - 2,0% w zależności od kulki  (korekta zał. 2B do Siwz).

CZĘŚĆ D

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była wyposażona w system awaryjnego podtrzymywania temperatury z funkcją zliczania zużytego CO2?

Odp. 1. Zamawiający wymaga wyposażenia zamrażarki w system awaryjnego podtrzymywania temperatury, ale funkcja zliczania zużytego CO2 nie jest wymagana.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była wyposażona w 3 stopki poziomujące urządzenie?

Odp. 2. Nie jest to wymagane.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było z zakresem temperatury od -20st C do -86st C?

Odp. 3. Zamawiający wymaga aby zakres ustawiania temperatury wynosił przynajmniej od -40 do -86 Celsjusza i dopuszcza zakres szerszy niż podany, ale go nie wymaga.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była z izolacją z pianki poliuretanowej o grubości 135mm?

Odp. 4. Nie jest to wymagane.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie działało na poziomie głośności równym 50dB?

Odp. 5. Nie jest to wymagane.

Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o zakresie temperatury pracy od -50 do -86 °C? W przypadku urządzeń pracujących w temperaturach od -40°C ustawienie temperatury w zakresie od -40 do -50 °C powoduje znacznie szybsze zużywanie się kompresorów obecnych w zamrażarce i ich większą awaryjność. Jeśli Zamawiający nie będzie pracował w zakresie temperatury od -40 do -50°C i nie dopuszcza proponowanego przez nas urządzenia, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 6. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyklucza pracy w temperaturze wyższej niż -50 stopni Celsjusza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 370 l ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odp. 7. Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiotem zamówienia jest wynikająca z potrzeb Zamawiającego zamrażarka o pojemności około 500 litrów. Zamawiający dopuszcza jednak litraż mniejszy o 10%, tj. minimalnie figurujące w specyfikacji 450 litrów.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę  o wymiarach zewnętrznych 1098 x 2060 x 950 mm( wysxdłx głęb)?

Odp. 8. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o powyższych wymiarach. Ościeżnica drzwi w pomieszczeniu docelowym wyklucza ulokowanie w nim urządzenia o podanej głębokości.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o konsumpcji mocy 0,46 kWh?

Odp. 9. Zamawiający sprecyzował w specyfikacji kryterium mocy maksymalnej urządzenia i niezbędne warunki pracy w sieci elektrycznej (230 V). Kryterium konsumpcji mocy w kWh nie jest wymienione w specyfikacji.

Pytanie 10

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na tak długi okres terminu dostawy.

Pytanie 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o szerokości zewnętrznej 2350 mm, o efektywnej pojemności 100 l większej od wymaganej?

Odp. 11. Zamawiający sprecyzował w specyfikacji maksymalne wymiary zamrażarki (długość i głębokość) niezbędne do jej ulokowania w pomieszczeniu docelowym uwzględniając wymiary windy transportowej i ościeżnicy drzwi pomieszczenia docelowego. Wymiar podłużny 2350 mm uniemożliwia transport zamrażarki windą i tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na takie gabaryty urządzenia.

Pytanie 12

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o pojemności wynoszącej 366 l?

Odp. 12. Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiotem zamówienia jest wynikająca z potrzeb Zamawiającego zamrażarka o pojemności około 500 litrów. Zamawiający dopuszcza jednak litraż mniejszy o 10%, tj. minimalnie figurujące w specyfikacji 450 litrów.

Pytanie 13

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o głębokości wynoszącej 88 cm, a więc zaledwie o 1 cm głębszej niż wymagana?

Odp. 13. Zamawiający sprecyzował w specyfikacji maksymalne wymiary zamrażarki (długość i głębokość) niezbędne do jej ulokowania w pomieszczeniu docelowym uwzględniając wymiary windy transportowej i ościeżnicy drzwi pomieszczenia docelowego. Wymiary ościeżnicy zostały dokładnie wymierzone i z zachowaniem minimalnego marginesu błędu pomiarowego Zamawiający nie może wyrazić zgody na głębokość 88 cm.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana zamrażarka była wyposażona w dwukompresorowy, kaskadowy układ chłodzenia, z niewybuchowymi i nietoksycznymi czynnikami chłodniczymi?

Odp. 14. Układ dwukompresorowy nie jest wymagany. Zamawiający dopuszcza jednocześnie każde rozwiązanie technologiczne zwiększające bezpieczeństwo przechowywanego materiału.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana zamrażarka posiadała wnętrze oraz półki wykonane w całości ze stali nierdzewnej (bez pokrycia tworzywem, np. PCV lub innymi dodatkowymi powłokami)? Jest to parametr korzystny dla Zamawiającego, ponieważ wnętrze pokryte tworzywem jest narażone na powstawania rys i pęknięć oraz rdzewienie.

Odp. 15. Zgodnie ze specyfikacją, Zamawiający wymaga, aby wnętrze urządzenia wykonane było ze stali nierdzewnej. Zamawiający nie wymaga jednak wykonania całości wnętrza ze stali nierdzewnej.

Pytanie 16

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby system awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 był wbudowany w zamrażarkę i był sterowany bezpośrednio z panelu sterowania zamrażarki?

Odp. 16. Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w system awaryjnego podtrzymywania temperatury, ale nie wymaga, żeby był on wbudowany w zamrażarkę ani żeby był sterowany z panelu urządzenia.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była wyposażona w aktywny port Ethernet wraz z dostarczeniem odpowiedniego oprogramowania producenta, umożliwiającego komunikację z komputerem oraz kontrolę pracy zamrażarki przez komputer zewnętrzny?

Odp. 17. Nie jest to wymagane.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wymaga wyposażenia zamrażarki we wbudowane w panel sterowania gniazdo na zewnętrzne urządzenie magazynujące dane (np. karty SD) umożliwiające przeniesienia danych z rejestratora na komputer?

Odp. 18. Nie jest to wymagane.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga, aby panel kontrolny zamrażarki był wyposażony w wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD, z funkcją rejestracji temperatury, pozwalający m. in. na graficzną prezentację zapisów temperatury pracy zamrażarki w czasie oraz rejestrowanie wszelkich zdarzeń takich jak stany alarmowe, temperatura otoczenia, napięcia zasilające?

Odp. 19. Zamawiający wymaga aby zamrażarka była wyposażona w wielofunkcyjny wyświetlacz, który wyświetla w czasie rzeczywistym aktualną temperaturę w komorze oraz temperaturę ustawioną, a także informuje wizualnie o stanach alarmowych (np. zanik napięcia). Zamawiający nie wymaga konkretnej technologii wykonania wyświetlacza (np. LCD, LED), ani nie wymaga rejestracji ani graficznego przedstawiania wymienionych zapisów i zdarzeń w czasie.

Pytanie 20

Proszę o doprecyzowanie czy wymagane jest, aby sterownik zamrażarki umożliwiał automatyczną i ciągłą rejestrację rekordów temperatury pracy, temperatury otoczenia, napięcia w sieci, wszystkich stanów alarmowych z funkcja podglądu przez min. 10 ostatnich tygodni?

Rozwiązanie to jest korzystne, gdyż umożliwia zarówno bieżące śledzenie parametrów pracy jak i ich archiwizowanie oraz wydruk.

Odp. 20. Zamawiający precyzuje, iż wymaga wyświetlania wymienionych w specyfikacji parametrów (temperatura aktualna, ustawiona, stany alarmowe) na bieżąco. Zamawiający dopuszcza archiwizowanie wymienionych parametrów, ale tego nie wymaga.

Pytanie 21

Proszę o doprecyzowanie, czy poprzez zapis „wyświetlacz temperatury aktualnej oraz ustawionej” Zamawiający wymaga, aby obie temperatury wskazywane były jednocześnie na wyświetlaczu?

Odp. 21. Zamawiający wymaga, aby obie temperatury wskazywane były jednocześnie na wyświetlaczu (korekta zał. 2D do Siwz).

Pytanie 22

Proszę o doprecyzowanie, ile max butli Zamawiający chce podłączyć do zamrażarki?

Odp. 22. Zamawiający wymaga możliwości podłączenia przynajmniej 1 butli CO2 (korekta zał. 2D do Siwz).

Pytanie 23

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny tzn. zgodnie z wymogami Dyrektywy 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych – co gwarantuje wyższe standardy jakościowe i większą spójność w zakresie nadzoru jakim wyroby medyczny są objęte? Czy w przypadku takiego wymogu Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej certyfikatu medycznego dot. oferowanego modelu zamrażarki, potwierdzającego spełnienie przez oferowane urządzenie wymogów Dyrektywy 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych?

Odp. 23. Zamawiający dopuszcza klasyfikację jako wyrób medyczny, ale jej nie wymaga.

Pytanie 24

Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki „z możliwością podłączenia do alarmu zewnętrznego” – czy w związku z tym Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki wyposażonej w aktywny interfejs Ethernet? Informuję, że interfejs Ethernet umożliwia podłączenie zamrażarki do każdego komputera zewnętrznego oraz do sieci lokalnej i pozwala na nieograniczony monitoring parametrów pracy na dużą odległość bez zakłóceń.

Odp. 24. Zacytowany zwrot nie figuruje w specyfikacji. Zamawiający nie może więc odnieść się do powyższego badania.

Pytanie 25

Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki „z możliwością podłączenia do alarmu” - w związku z tym, proszę o informację czy Zamawiający wymaga również dostarczenia wraz z dostawą zamrażarki odpowiedniego oprogramowania zewnętrznego, umożliwiającego komunikację z komputerem oraz nadzór nad pracą zamrażarki sieciowo?

Odp. 25. Zacytowany zwrot nie figuruje w specyfikacji. Zamawiający nie może więc odnieść się do powyższego badania.

Pytanie 26

Czy Zamawiający wymaga, aby panel kontrolny zamrażarki był wyposażony w wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD, z funkcją rejestracji temperatury, pozwalający m. in. na graficzną prezentację zapisów temperatury pracy zamrażarki w czasie oraz umożliwiający jednocześnie rejestrowanie wszelkich zdarzeń takich jak stany alarmowe, temperatura otoczenia, napięcia zasilające z odczytem na wyświetlaczu zamrażarki?

Ww. funkcjonalność jest wyposażeniem standardowym zamrażarki i nie wymaga dodatkowych opłat. To nowoczesne rozwiązanie zapobiega ewentualnym dodatkowym kosztom rozbudowy systemu kontroli urządzenia w przyszłości i pozwala również na bardzo szybkie ustalenie przyczyny uruchomienia alarmu.

Odp. 26. Zamawiający wymaga aby zamrażarka była wyposażona w wielofunkcyjny wyświetlacz, który wyświetla w czasie rzeczywistym aktualną temperaturę w komorze oraz temperaturę ustawioną, a także informuje wizualnie o stanach alarmowych (np. zanik napięcia). Zamawiający nie wymaga konkretnej technologii wykonania wyświetlacza (np. LCD, LED), ani nie wymaga graficznego przedstawiania wymienionych zapisów i zdarzeń w czasie.

CZĘŚĆ E

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści inkubator z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej bez  domieszki miedzi? Taki sam rezultat można uzyskać dodając do kuwety z wodą siarczanu miedzi. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 
Odp. 1. Nie, Zamawiający nie dopuści inkubatora z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej bez domieszki miedzi. Stop stali nierdzewnej z miedzią jest materiałem gwarantującym stałą ochronę przed rozwojem niepożądanych mikroorganizmów bez konieczności ingerencji użytkownika. Jako rozwiązanie nie wymagające zakupu i stosowania dodatkowych środków chemicznych uznajemy je za najbardziej optymalne i wymagane.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści inkubator o szerokości zewnętrznej 685 mm oraz z zachowaniem pozostałych wymiarów zewnętrznych? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 2. Tak, Zamawiający dopuści inkubator o szerokości zewnętrznej 685 mm oraz z zachowaniem pozostałych wymiarów zewnętrznych (korekta zał. 2E do Siwz).

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach zewnętrznych (szer. x wys. x gł.): 850x765x600 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 3. Nie, Zamawiający nie dopuści inkubatora o wymiarach zewnętrznych (szer. x wys. x gł.): 850x765x600 mm, ponieważ jest ograniczony miejscem.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach wewnętrznych (szer. x wys. x głęb.): 540x693x444 mm z zachowaniem wymaganej pojemności urządzenia? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie. 
Odp. 4. Tak, Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach wewnętrznych (szer. x wys. x głęb.): 540x693x444 mm, jeśli zostaną zachowane parametry pojemnościowe min. 170 litrów (korekta zał. 2E do Siwz).

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach wewnętrznych (szer. x wys. x głęb.): 685x630x435 mm z zachowaniem wymaganej pojemności urządzenia? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie. 
Odp. 5. Nie, Zamawiający nie dopuści inkubatora o wymiarach wewnętrznych (szer. x wys. x głęb.): 685x630x435, ponieważ jest ograniczony miejscem.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści inkubator ze sterownikiem mikroprocesorowym z wyświetlaczem temperatury, poziomu CO2 oraz sygnalizacją alarmów, ale bez stanu autokalibracji czujnika? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 6. Nie, Zamawiający nie dopuści inkubatora bez możliwości podglądu stanu autokalibracji czujnika CO2. Funkcjonalność ta pozwala na kontrolę precyzji działania systemu pomiaru stężenia CO2, który jest kluczowym elementem w procesie uzyskiwania i utrzymywania właściwych warunków hodowli.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w filtr HEPA na wlocie CO2  do komory, ale bez filtru HEPA na czujniku CO2? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 7. Nie, Zamawiający nie dopuści inkubator bez filtru HEPA na czujniku CO2, ponieważ jest on niezbędny do zachowania sterylnych warunków.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga, aby inkubator był wyposażony w lampę UV, która sterylizuje powietrze i wodę w kuwecie?

Odp. 8. Tak (korekta zał. 2E do Siwz).

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2013 nr UMW/AZ/PN-49/13, Korektę Siwz oraz Arkusza Informacji Technicznej – zał. nr 2 do SIWZ – wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 29.08.2013 r. dokumenty!

UWAGA ! PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 05.09.2013 R.

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński