|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 57 /13 							  Wrocław, 14.10.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-57/13 na:

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Aparat do badania penetracji czopków dla Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UMW we Wrocławiu

Część B - Waga analityczna dla Katedry Patomorfologii UMW we Wrocławiu

Część C - Twardościomierz do pomiarów mikrotwardości metodą Vickersa dla Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej UMW we Wrocławiu

Część D - Wytwornica płatków lodowych dla Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UMW we Wrocławiu

Część E - Autoklaw laboratoryjny pionowy dla Katedry i Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UMW we Wrocławiu

Część F - Urządzenie do rozciągania komórek in vitro dla Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia, Katedra Chorób Serca Wydział Nauk o Zdrowiu UMW we Wrocławiu

CZĘŚĆ C

Pytanie 1

Czy dopuszczą Państwo komputer do gromadzenia i przetwarzania danych o następujących parametrach;

ekran 13,3 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 , procesor intel core i5, RAM DDR3 o pojemności 4GB, dysk SSD 128 GB, masa max l,46 kg, grubość 17,5 mm, czas pracy do 7,8 godziny pracy baterii bez konieczności ładowania, porty: l x USB 3.0, 2 x USB 2.0, LAN, HDMI, mini VGĄ, wielofunkcyjny czytnik kart. Windows 8, technologia Turbo Boost. Technologia ta pozwala na wydobycie z procesora największych możliwości, podczas gdy jest on mocno obciążony. Funkcja ta przydaje się szczególnie wtedy gdy korzystamy z zaawansowanych programów obliczeniowych czy graficznych i wykonujemy wielokrotnie krótkie operacje, które oczekują od sprzętu bardzo wysokiej wydajności.

Odp. 1. Tak (korekta zał. 2C do Siwz).

Pytanie 2

Czy dopuszczą Państwo oprogramowanie sterujące zapewniające możliwość obserwacji mikroskopowych oraz ich zapis na dysku twardym z rozdzielczością nie mniejszą niż 640x480?

Odp. 2. Tak (korekta zał. 2C do Siwz).

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu sterowanego z poziomu odpowiedniego komputera stacjonarnego typu PC?

Odp. 3. Tak (korekta zał. 2C do Siwz).

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie twardościomierza, pozwalającego na start testu, zmianę obiektywu, oraz kontrolę zadanego obciążenia z poziomu oprogramowania, z manualnym wyborem zadanego obciążenia testowego?

Odp. 4. Nie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do 10 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp. 5. Nie.

CZĘŚĆ D

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wytwornicę płatków lodowych o głębokości zewnętrznej 660 mm, spełniającą jednocześnie pozostałe wymiary urządzenia wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie?

Odp. 1. Nie, Zamawiający nie dopuszcza większych rozmiarów wytwornicy, ze względu na ograniczoną powierzchnię w miejscu instalacji.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wytwornicę płatków lodowych pracującą w warunkach temperatury wody od + 5 st. C do + 32 st. C? Jest to minimalnie mniejszy zakres od wymaganego przez Zamawiającego - róznica 3 st. C. Jeśli nie, proszę o uzasadnienie?

Odp. 2. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany zakres temperatury wody dostarczanej do urządzenia (korekta zał. 2D do Siwz).

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wytwornicę płatków lodowych o mocy wejściowej 550 W? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie?

Odp. 3. Tak, Zamawiający dopuszcza moc wejściową 550 W (korekta zał. 2D do Siwz).

Pytanie 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wytwornicy płatków lodowych wyposażonej w zbiornik lodu o pojemności 20 kg, przy zapewnieniu wydajności na poziomie 90kg/24h?

Odp. 4. Tak, Zamawiający dopuszcza zbiornik na lód o pojemności 20 kg (korekta zał. 2D do Siwz).

Pytanie 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wytwornicy, dla której maksymalna moc wejściowa wynosi: 550 W?

Odp. 5. Tak, Zamawiający dopuszcza moc wejściową 550 W (korekta zał. 2D do Siwz).

Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni?

Odp. 6. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

CZĘŚĆ E

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było pionowe z cylindryczną komorą? 
Odp. 1. Tak (korekta zał. 2E do Siwz).

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby zakres pomiaru temperatury był w zakresie od + 80 ºC ÷ +141 ºC?

Odp. 2. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby wymiary zewnętrzne urządzenia wynosiły nie więcej niż (szerokość x

głębokość x wysokość): 440 x 550 x 1050 mm ?

Odp. 3.. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby średnica urządzenia wynosiła minimum 300 mm? 
Odp. 4. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby głębokość urządzenia wynosiła minimum 670 mm? 
Odp. 5. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby woda była wlewana bezpośrednio do komory urządzenia? (Urządzenie nie wymaga podłączenia stałych przyłączy).

Odp. 6. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w zasilanie jednofazowe 230V i poborem mocy: 2kW?

Odp. 7. Tak, Zamawiający wymaga zasilania jednofazowego 230V (korekta zał. 2E do Siwz), i dopuszcza pobór mocy 2kW.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w osłonę winylową – ochraniającą przed oparzeniem w przypadku gwałtownego spustu pary z zaworu bezpieczeństwa?

Odp. 8. Tak (korekta zał. 2E do Siwz).

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w 3 kosze stalowe?

Odp. 9. Tak (korekta zał. 2E do Siwz).

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED?

Odp. 10. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w pokrętło regulacji intensywności odpowietrzenia/ spustu pary?

Odp. 11. Tak (korekta zał. 2E do Siwz).

Pytanie 12

Czy zamiast wiadra pełnego o średnicy 33 cm i wysokości 21 cm zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pojemnika do sterylizacji z pełnym dnem oraz pełnymi ścianami – z wyjątkiem otworów przy górnej krawędzi pojemnika (które umożliwiają penetracje pary podczas ustawienia 2 pojemników jeden na drugim). Wymiary pojemnika: średnica 38 cm, wysokość 29 cm?

Odp. 12. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga, aby pokrywa autoklawu otwierała się na bok autoklawu tzn. horyzontalnie? Takie rozwiązanie wymusza odsunięcie operatora od komory urządzenia w momencie otwierania. Tym samym nie ma możliwości nachylenia osoby nad gorącym wsadem autoklawu w momencie otwierania – jest to szczególnie ważne z uwagi na brak możliwości poparzenia gorąca parą..

Odp. 13. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga aby autoklaw wyposażony był w wytwornicę pary oddzieloną od komory sterylizacyjnej. Takie rozwiązanie tzn. brak elementów grzejnych w komorze pozwala m.in. na rozbudowę autoklawu w przyszłości o system pompy próżniowej, co umożliwia proces suszenia próżniowego, oraz uzyskanie próżni wstępnej – opcje bardzo przydatne do sterylizacji ciał stałych jak np. narzędzia chirurgiczne, szkło,  tworzywa sztuczne (piety)?

Odp. 14. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 15

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu, dla którego panel sterowania znajduje się na obudowie głównej – obok pokrywy – takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego, gdyż dostęp do parametrów jest możliwy zarówno przy otwartej jak i przy zamkniętej pokrywie.

Odp. 15. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 16

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu z zasilaniem trójfazowym z napięciem znamionowym wynoszącym 400 V? Jeżeli tak, proszę o informację czy Zamawiający dysponuje odpowiednim źródłem zasilania w docelowym miejscu instalacji autoklawu?

Odp. 16. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni?

Odp. 17. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2013 nr UMW/AZ/PN-57/13, Korektę Siwz, oraz Arkusza Informacji Technicznej – zał. nr 2 do SIWZ – wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 14.10.2013 r. dokumenty!

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński