|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 66 /13 							  Wrocław, 15.11.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-66/13 na:

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Aparat do badania penetracji czopków dla Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UMW we Wrocławiu

Część B - Komora laminarna z podstawą dla Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii UMW we Wrocławiu

Część C - Automatyczny licznik komórek dla Katedry i Zakładu Biofizyki UMW we Wrocławiu

Część D - Zamrażarka niskotemperaturowa -860C dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej UMW we Wrocławiu

Część E - Urządzenie do rozciągania komórek in vitro dla Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia, Katedra Chorób Serca Wydział Nauk o Zdrowiu UMW we Wrocławiu

Część F - Urządzenie do rejestracji obrazów żeli i blotów z oprogramowaniem do analizy jakościowej ilościowej dla Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UMW we Wrocławiu

Część G - Dejonizator wody dla Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów UMW we Wrocławiu

Część H - Niskotemperaturowa zamrażarka szafowa dla Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki UMW we Wrocławiu

Część I - Inkubator CO2 z możliwością kontroli poziomu O2 dla Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UMW we Wrocławiu

Część J - Zbiornik Devara z wózkiem i czujnikiem niskiego poziomu azotu dla Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UMW we Wrocławiu

CZĘŚĆ B

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach wewnętrznych : szerokość blatu 119 cm i głębokość 60 cm , co daje znacznie większe pole robocze?

Odp. 1. Tak (korekta zał. 2B do Siwz).

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w wadze większej niż 108 kg? Jeśli tak – to jaka może być maksymalna waga urządzenia.

Odp. 2. Tak, maksymalna dopuszczalna waga urządzenia wynosi 110 kg, co jest związane z obciążeniem stropów pomieszczenia (korekta zał. 2B do Siwz).

CZĘŚĆ C

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym odczyt parametrów oparty jest na metodzie barwienia jodkiem propidyny (odczynnik jest zawarty w jednorazowych komorach odczytowych,) a nie błękitem trypanu? Jeśli nie – proszę o uzasadnienie.

Odp. 1. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania licznika, w którym odczyt parametrów oparty jest na metodzie barwienia jodkiem propidyny. Metoda pomiaru w oparciu o błękit trypanu, stanowi sprawdzony, wiarygodny i powtarzalny sposób liczenia adherentnych komórek gruczolakoraka jelita grubego (z powodzeniem wykorzystywany w naszym laboratorium - czego nie udało nam się osiągnąć dla jodku propidyny).

Pytanie 2

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę dot. licznika komórek, który umożliwia odczyt w czasie do 2,5 minuty?

Odp. 2. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania licznika, który umożliwia odczyt w czasie do 2,5

minuty, zważywszy na istotny czas i specyfikę wykonywanych doświadczeń.

Pytanie 3

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę dot. licznika komórek, który posiada zakres pomiaru od 5,0 x 104 do 1,0 x 107 komórek/mL?

Odp. 3. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania licznika, który posiada zakres pomiaru od 5,0 x 104 do 1,0 x 107 komórek/mL, zważywszy na specyfikę wykonywanych doświadczeń i potrzebę detekcji o wyższej czułości (wg SWIZ).

Pytanie 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu spełniającego wszystkie wymogi wyspecyfikowane przez Zamawiającego, lecz charakteryzującego się czasem pomiaru wynoszącym 30 sekund?

Odp. 4. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania aparat charakteryzujący się max. czasem pomiaru 30 sekund i wszystkimi wymogami wyspecyfikowanymi zgodnie z zapisem SWIZ (korekta zał. 2C do Siwz).

CZĘŚĆ D

Pytanie 1

Czy Zamawiający w dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową z okresem gwarancji 12 miesięcy?

Odp. 1. Tak (korekta zał. 1D do Siwz).

Pytanie 2

Czy Zamawiający w wymaga, aby stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym była zapewniona przez autoryzowaną placówkę serwisową w kraju?

Odp. 2. Nie jest to wymagane.

CZĘŚĆ F

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza 12 miesięczny okres gwarancji?

Odp. 1. Tak (korekta zał. 1F do Siwz).

CZĘŚĆ G

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 54 cm?

Odp. 1. Tak (korekta zał. 2G do Siwz).

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z wbudowanym konduktometrem z wyświetlaczem LCD umożliwiającym odczyt parametru przewodności wody oczyszczonej i innych?

Odp. 2. Tak, zgodnie z Siwz.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga kompletu materiałów eksploatacyjnych dla urządzenia przez okres 24 miesięcy wliczonych w cenę dejonizatora?

Odp. 3. Tak (korekta zał. 2G do Siwz).

Pytanie 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia w obudowie ze stali nierdzewnej? Jeśli nie prosimy o wyjaśnienie.

Odp. 4. Tak (korekta zał. 2G do Siwz).

Pytanie 5

Czy zamawiający zaakceptuje sprzęt o poniższych parametrach:

1. Wydajność systemu 7-10 l

2. Przewodność wody na wyjściu pomiędzy 0,065 a 0,1 uS/cm

3. Wymiary całkowite zewnętrzne maksymalne: 230 x 450 x 580 mm (szer x gł x wys)

4. Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej

5. Zasilanie: 230V

6. Wbudowany konduktometr z cyfrowym wyświetlaczem LCD informujący o jakości produkowanej wody

7. Bez zaworu ręcznego płukania membrany odwróconej osmozy

Odp. 5.

1. Akceptujemy wydajność systemu w zakresie 7-10 l (korekta zał. 2G do Siwz).

2. Akceptujemy przewodność wody na wyjściu w zakresie 0,065-0,1 uS/cm (korekta zał. 2G do Siwz).

3. Akceptujemy maksymalne wymiary zewnętrzne aparatu: 230x450x580mm (korekta zał. 2G do Siwz).

4. Akceptujemy obudowę zewnętrzną ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego (korekta zał. 2G do Siwz).

5. Akceptujemy zasilanie 230 V (korekta zał. 2G do Siwz).

6. Akceptujemy wyświetlacz LCD informujący o jakości/przewodności/innych parametrach wody na wyjściu (korekta zał. 2G do Siwz).

7. Akceptujemy dejonizator bez zaworu ręcznego płukania membrany odwróconej osmozy (korekta zał. 2G do Siwz).

CZĘŚĆ H

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową z okresem gwarancji 12 miesięcy?

Odp. 1. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki z okresem gwarancji 12 miesięcy. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę szafową niskotemperaturową o pojemności 490 litrów?

Odp. 2. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o pojemności 490 litrów. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Jest: poz 2: Pojemność powyżej 500 litrów. Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o pojemności 450 litrów?

Odp. 3. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o pojemności 450 litrów. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Jest: poz 9: komora dzielona na dwie sekcje, każda zamykana osobnymi drzwiami wewnętrznymi Czy Zamawiający dopuszcza osobne drzwi dla każdej sekcji?

Odp. 4. Nie, Zamawiający nie dopuszcza osobnych drzwi dla każdej sekcji. Zamawiający wymaga urządzenie z jednymi drzwiami zewnętrznymi i dwójką drzwi wewnętrznych (korekta zał. 2H do Siwz).

Pytanie 5

Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę z 5 niezależnymi wewnętrznymi sekcjami zamykanymi oddzielnymi drzwiczkami? Większa fragmentacja komory jest korzystniejsza, gdyż pozwala na mniejsze starty chłodu z komory w przypadku otwierania wewnętrznych drzwiczek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 5. Nie, Zamawiający nie dopuści zamrażarki z 5 niezależnymi wewnętrznymi sekcjami zamykanymi oddzielnymi drzwiczkami. Większa ilość drzwi powoduje znacznie większą ilość szronu powstającego na łączeniach,  który trzeba okresowo czyścić, żeby zapewnić odpowiednią konserwację urządzenia.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 445 l i możliwości przechowywania aż 300 pudełek o wysokości 50 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 6. Nie, Zamawiający nie dopuści zamrażarki o pojemności 445 l. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wymiarach wys. x szer. x dł.: 1960 x 1035 x 900 mm?

Odp. 7. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o wymiarach wys. x szer. x dł.: 1960x1035x900mm. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wadze 301 kg?

Odp. 8. Tak, Zamawiający dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową o wadze 301kg (korekta zał. 2H do Siwz).

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z komora dzieloną na 4 sekcje, każda zamykana osobnymi drzwiami wewnętrznymi?

Odp. 9. Nie, Zamawiający nie dopuszcza osobnych drzwi dla każdej sekcji. Zamawiający wymaga urządzenie z jednymi drzwiami zewnętrznymi i dwójką drzwi wewnętrznych (korekta zał. 2H do Siwz).

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 486 L i wymiarach wys. x szer. x dł.: 1980 x 945 x 950 mm?

Odp. 10. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o pojemności 486L i wymiarach wys. x szer. x dł.: 1980x945x950mm. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny tzn. zgodnie z wymogami Dyrektywy 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych – co gwarantuje wyższe standardy jakościowe i większą spójność w zakresie nadzoru jakim wyroby medyczny są objęte? Czy w przypadku takiego wymogu Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej certyfikatu medycznego dot. oferowanego modelu zamrażarki, potwierdzającego spełnienie przez oferowane urządzenie wymogów Dyrektywy 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych?

Odp. 11. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zgodnie z SIWZ (Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679)).

Pytanie 12

Zamawiający wymaga wyposażania zamrażarki w min. 3 półki wewnętrzne + podłoga zamrażarki. Czy w związku z tym wymogiem, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w jedne drzwi zewnętrzne oraz w 4 szt. drzwi wewnętrznych zamykających poszczególne sekcje wewnętrzne zamrażarki? Większa liczba sekcji i drzwi wewnętrznych jest dla Zamawiającego korzystniejsza z uwagi na zmniejszenie efektu szronienia komory zamrażarki oraz mniejsze wnikanie ciepła z otoczenia podczas otwarcia zamrażarki do pozostałych, zamkniętych sekcji.

Odp. 12. Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w jedne drzwi zewnętrzne oraz w 4 szt. drzwi wewnętrznych zamykających poszczególne sekcje wewnętrzne zamrażarki.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga, aby panel kontrolny zamrażarki był wyposażony w wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD, z funkcją rejestracji temperatury, pozwalający m. in. na graficzną prezentację zapisów temperatury pracy zamrażarki w czasie oraz umożliwiający jednocześnie rejestrowanie wszelkich zdarzeń takich jak stany alarmowe, temperatura otoczenia, napięcia zasilające z odczytem na wyświetlaczu zamrażarki?

Odp. 13. Zamawiający nie wymaga aby panel kontrolny zamrażarki był wyposażony w wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD, z funkcją rejestracji temperatury, pozwalający m. in. na graficzną prezentację zapisów temperatury pracy zamrażarki w czasie oraz umożliwiający jednocześnie rejestrowanie wszelkich zdarzeń takich jak stany alarmowe, temperatura otoczenia, napięcia zasilające z odczytem na wyświetlaczu zamrażarki.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była wyposażona w aktywny port Ethernet wraz z dostarczeniem odpowiedniego oprogramowania producenta, umożliwiającego komunikację z komputerem oraz kontrolę pracy zamrażarki przez komputer zewnętrzny?

Odp. 14. Zamawiający nie wymaga, aby zamrażarka była wyposażona w aktywny port Ethernet wraz z dostarczeniem odpowiedniego oprogramowania producenta, umożliwiającego komunikację z komputerem oraz kontrolę pracy zamrażarki przez komputer zewnętrzny.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wymaga wyposażenia zamrażarki we wbudowane w panel sterowania gniazdo na zewnętrzne urządzenie magazynujące dane (np. karty SD) umożliwiające przeniesienia danych z rejestratora na komputer?

Odp. 15. Zamawiający nie wymaga wyposażenia zamrażarki we wbudowane w panel sterowania gniazdo na zewnętrzne urządzenie magazynujące dane (np. karty SD) umożliwiające przeniesienia danych z rejestratora na komputer.

Pytanie 16

Proszę o doprecyzowanie, czy poprzez zapis „wyświetlacz temperatury aktualnej oraz ustawionej” Zamawiający wymaga, aby obie temperatury wskazywane były jednocześnie na wyświetlaczu?

Odp. 16. Zamawiający nie wymaga, aby obie temperatury wskazywane były jednocześnie na wyświetlaczu.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga, aby Zamrażarka była wyposażona w panel sterowania ze zintegrowanym wyświetlaczem LED umiejscowionym w górnej części urządzenia, w celu łatwego odczytu?

Odp. 17. Tak, Zamawiający wymaga, aby Zamrażarka była wyposażona w panel sterowania ze zintegrowanym wyświetlaczem LED umiejscowionym w górnej części urządzenia (korekta zał. 2H do Siwz).

Pytanie 18

Czy Zamawiający wymaga, aby Zamrażarka miała możliwość blokady klawiatury za pomocą kombinacji przycisków?

Odp. 18. Nie wymaga.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga, aby Zamrażarka była wyposażona w wbudowany system diagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów informujących o nieprawidłowej temperaturze otoczenia, zbyt niskim napięciu zasilania, przeładowaniu zamrażarki, usterkach czujników?

Odp. 19. Nie wymaga.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wymaga, aby Zamrażarka miała możliwość umieszczenia co najmniej 350 szt. pudełek o wysokości 5 cm?

Odp. 20. Nie wymaga.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wymaga, aby Zamrażarka była wyposażona w 4 kółka transportowe do łatwego przemieszczania urządzenia?

Odp. 21. Nie wymaga.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wymaga, aby Zamrażarka była wyposażona w drzwi zewnętrzne z zamknięciem mechanicznym i możliwością założenia kłódki?

Odp. 22. Tak, Zamawiający wymaga, aby Zamrażarka była wyposażona w drzwi zewnętrzne z zamknięciem mechanicznym i możliwością założenia kłódki (korekta zał. 2H do Siwz).

Pytanie 23

Czy Zamawiający wymaga, aby drzwi wewnętrzne zamrażarki były izolowane z zamknięciem mechanicznym?

Odp. 23. Tak, Zamawiający wymaga, aby drzwi wewnętrzne zamrażarki były izolowane z zamknięciem mechanicznym (korekta zał. 2H do Siwz).

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED z wyświetlaczem temperatury aktualnej, a po naciśnięciu jednego przycisku wyświetlacz wskazuje temperaturę zadaną (ustawioną)? Sterownik wyposażony w alarmy o niekontrolowanym wzroście lub spadku temperatury w zamrażarce, niedomknięciu drzwi, zaniku zasilania, zbyt wysokiej temperaturze otoczenia, zanieczyszczeniu filtra skraplacza, konieczności wymiany zużytych komponentów.

Odp. 24. Nie wymaga.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z okresem dostawy do 8 tygodni od podpisania umowy?

Odp. 25. Tak, dopuszcza (korekta zał. 1H do Siwz).

CZĘŚĆ I

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści inkubator o pojemności 151L ?

Odp. 1. Nie,  ponieważ zamawiającemu zależy na jak największej pojemności inkubatora w stosunku do jego wielkości.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści inkubator o zakresie regulacji temperatury od +2C….+ 55C?

Odp. 2. Nie,  ponieważ jest to istotny parametr dla zamawiającego.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści inkubator posiadający możliwość regulacji stężenia O2 w zakresie 3%-20%, 22%-85%?

Odp. 3. Nie,  ponieważ zamawiającemu zależy na jak najmniejszym stężeniu tlenu, ze względu na wykonywanie badań w hipoksji.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści inkubator z maksymalnym obciążeniem półki 10 kg?

Odp. 4. Nie,  ponieważ wytrzymałość półki została określona masą mikroskopu, który będzie pracował wewnątrz inkubatora.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści inkubator z wilgotnością 95%?

Odp. 5. Nie,  ponieważ ze względu na rodzaj wykonywanych badań i  na ograniczenie parowania prób wilgotność musi być jak najwyższa.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści inkubator BEZ portów RS485?

Odp. 6. Nie,  ponieważ niezbędna jest komunikacja inkubatora z urządzeniami zewnętrznymi.

CZĘŚĆ J

Pytanie 1

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o zaakceptowanie w części „J” „Zbiornik Devara z wózkiem i czujnikiem niskiego poziomu azotu” parametrów:

Masa zbiornika pustego (kg): do 25 kg

Masa zbiornika pełnego (kg): do 57 kg

Wysokość zbiornika (mm): do 735 mm

Tak skonstruowany pakiet wyraźnie ogranicza liczbę oferentów spełniających wymogi SIWZ, co może być przyczyną nieuzasadnionej eskalacji ceny w ramach jednego pakietu. Taka praktyka nie leży w interesie publicznym a tym samym interesie Zamawiającego, którego celem jest uzyskanie konkurencyjnych cen.

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów:

Masa zbiornika pustego (kg): do 25 kg

Masa zbiornika pełnego (kg): do 57 kg

Jest to duża różnica w wadze zbiornika, zbiornik z reguły będzie obsługiwany przez 1 osobę, a proponowane parametry istotnie wpływają na warunki pracy, zmuszają do zaangażowania dodatkowej osoby.

Trzeci parametr nieznacznie odbiega od ujętego w SIWZ, z związku z tym zamawiający wyraża zgodę na: Wysokość zbiornika (mm): do 735 mm (korekta zał. 2J do Siwz).

Pytanie 2

Czy oprócz dewara Zamawiający wymaga także dostawy 30 pudełeczek i 750 probówek?

Odp. 2. Nie.

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2013 nr UMW/AZ/PN-66/13, Korektę Siwz, Formularza ofertowego - zał. 1 do Siwz, Arkusza Informacji Technicznej - zał. nr 2 do Siwz - wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 15.11.2013 r. dokumenty!

Uwaga!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin złożenia ofert: do dnia 22.11.2013 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 22.11.2013 o godz. 11:00

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński