# Przetarg  UMW / AZ / PN - 74 / 13          	         korekta                              ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Czytnik do mikropłytek wraz z płytkami zapewniającymi optymalne warunki odczytu oraz gniazdem do odczytu kuwet – dla Katedry i Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych UMW, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres długości fali od 200 do 1000 nm z regulacją długości fali co 1 nm | Tak, podać |  |
| 2 | Jednostka wyposażona w monochromator | Tak, podać |  |
| 3 | Źródło światła w postaci lampy ksenonowej | Tak, podać |  |
| 4 | Zakres pomiarowy: co najmniej 0 - 4 Abs | Tak, podać |  |
| 5 | Szerokość spektralna: nie więcej niż 2 nm | Tak, podać |  |
| 6 | Liniowość dla płytek 96 dołkowych: co najmniej 0 – 2.5 Abs | Tak, podać |  |
| 7 | Liniowość dla kuwet: co najmniej 0 – 2.5 Abs | Tak, podać |  |
| 8 | Dokładność dla płytek 96 dołkowych: co najmniej 0 – 2,5 Abs | Tak, podać |  |
| 9 | Dokładność: nie gorsza niż ±1% lub 0,003 Abs | Tak, podać |  |
| 10 | Precyzja pomiaru określana przez współczynnik zmienności Cv nie większy niż 1% | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość odczytu płytek 96 i 384 – dołkowych | Tak, podać |  |
| 12 | Możliwość stosowania kuwet standardowych mikro i ultramikro | Tak, podać |  |
| 13 | Prędkość pomiaru płytek 96 dołkowych od 3 do 6 sek, a płytek 384-dołkowych od 7 do 10 sek | Tak, podać |  |
| 14 | Skanowanie całego spektrum w zakresie od 200 – 1000 nm: nie dłużej niż 10 sekund | Tak, podać |  |
| 15 | Wytrząsanie: Liniowe – 3 tryby | Tak, podać |  |
| 16 | Gniazdo kuwetowe i kieszeń na płytki termostatowane w zakresie od +5o C do + 45o C powyżej temperatury otoczenia | Tak, podać |  |
| 17 | Wyświetlacz: Kolorowy, podświetlany, czytelny ekran LCD (480 x 272 punkty) | Tak, podać |  |
| 18 | Klawiatura membranowa odporna na ewentualne zalanie | Tak, podać |  |
| 19 | Wymiary(wys. x szer. x gł.) ze względu na miejsce w laboratorium : nie większe niż 260 x 290 x 430 mm | Tak, podać |  |
| 20 | Masa: nie większa niż 11.0 kg | Tak, podać |  |
| 21 | Gniazda: USB – do połączenia dodatkowej pamięci USB – do połączenia drukarki USB – do podłączenia komputera | Tak, podać |  |
| 22 | Na wyposażeniu czytnika płytki do bardzo precyzyjnych pomiarów o poniższych parametrach: Format 96-dołkowy Kompatybilne z dostarczanym czytnikiem mikropłytek Dno optyczne wykonane z polimeru fluorowęglanu Grubość dna płytki: nie większa niż 25 µm +/- 10% Transmisja światła o długości fali 240 nm przez dno nie mniejsza niż 85% Odległość od dolnej części obrzeża płytki do płaszczyzny ogniskowania nie większa niż 400 µm Transmisja światła o długości fali fali 300 nm przez dno płytki nie mniejsza niż 90% Powierzchnia musi sprzyjać przyklejaniu się i wzrostowi komórek Średnica studzienki mierzonej w płaszczyźnie ogniskowej musi wynosić 6 mm a odległości między środkiem każdej studzienki muszą wynosić 9 mm Odległość od dolnej części obrzeża płytki do płaszczyzny ogniskowania nie większa niż 400 µm Powierzchnia studzienki musi być płaska, a różnice w wysokości powierzchni studzienki nie mogą być większe niż 10 µm Maksymalna pojemność każdej studzienki musi wynosić nie mniej niż 430 µl | Tak, podać |  |
| 23 | Możliwość szybkiego zwiększenia rozmiaru pamięci poprzez podłączenie do gniazda USB karty pamięci typu memory stick lub innego nośnika kompatybilnego z gniazdem USB | Tak, podać |  |
| 24 | Urządzenie należy dostarczyć wraz z oprogramowaniem komputerowym kompatybilnym z Windows 7, bez ograniczeń licencyjnych, do instalowania na wielu komputerach, zapewniającym pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami urządzenia oraz umożliwiającym pełną obróbkę wyników oraz ich eksport do formatu m.in. arkusza kalkulacyjnego, baz danych itp. | Tak, podać |  |
| 25 | Jednostka sterująca w pełni kompatybilna z oferowanym oprogramowaniem min: 1 GB pamięci RAM 5 GB wolnego miejsca na dysku CD-ROM Złącze USB Oprogramowanie : Windows XP z service pack 3 lub późniejszym, Windows 7 bądź Windows Vista z service packiem 2 lub późniejszym | Tak, podać |  |
| 26 | Możliwość podłączenia urządzenia do sieci komputerowej | Tak, podać |  |
| 27 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy