|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 74 /13 							  Wrocław, 06.12.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-74/13 na:

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Urządzenie do rejestracji obrazów żeli i blotów z oprogramowaniem do analizy jakościowej ilościowej dla Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UMW we Wrocławiu

Część B - Niskotemperaturowa zamrażarka szafowa dla Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki UMW we Wrocławiu

Część C - Czytnik do mikropłytek wraz z płytkami zapewniającymi optymalne warunki odczytu oraz gniazdem do odczytu kuwet dla Katedry i Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych UMW we Wrocławiu

CZĘŚĆ B

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aby drzwi wewnętrzne miały zamkniecie typu „pazur”, które umożliwia ścisłe przylgniecie drzwi do komory zamrażarki, jak również drzwi wewnętrzne zamrażarki miały możliwość zdjęcia jednym ruchem w celu łatwiejszej konserwacji i łatwiejszego czyszczenia ze szronu?

Odp. 1. Tak, Zamawiający wymaga, aby drzwi wewnętrzne miały zamkniecie typu „pazur”, które umożliwia ścisłe przylgniecie drzwi do komory zamrażarki, jak również drzwi wewnętrzne zamrażarki miały możliwość zdjęcia jednym ruchem (korekta zał. 2B do Siwz).

Pytanie 2

Czy Zamawiający może podać na jakiej wysokości i gdzie powinien być umiejscowiony wyświetlacz typu LED?

Odp. 2. Wyświetlacz typu LED powinien być umiejscowiony w górnej części drzwi zewnętrznych maksymalnie 20-30 cm od górnej krawędzi (korekta zał. 2B do Siwz).

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby panel sterowania był blokowany za pomocą kombinacji dwóch przycisków? Osoby bez gruntownego przeszkolenia w obsłudze zamrażarki nie będą miały możliwości zmiany parametrów urządzenia.

Odp. 3. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 4

Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę z 5 niezależnymi wewnętrznymi sekcjami zamykanymi oddzielnymi drzwiczkami? Większa fragmentacja komory jest korzystniejsza, gdyż pozwala na mniejsze starty chłodu z komory w przypadku otwierania wewnętrznych drzwiczek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 4. Zamawiający nie dopuści zamrażarki z 5 niezależnymi wewnętrznymi sekcjami zamykanymi oddzielnymi drzwiczkami. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 445 l i możliwości przechowywania aż 300 pudełek o wysokości 50 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 5. Zamawiający nie dopuści zamrażarki o pojemności 445 l i możliwości przechowywania aż 300 pudełek o wysokości 50 mm. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w panel sterowania ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD graficznym umiejscowionym w górnej części urządzenia? Zastosowanie tego typu wyświetlacza pozwala na bardziej czytelną i prostszą obsługę zamrażarki. Zamawiający ma również możliwość podglądu zarejestrowanej temperatury za pomocą graficznego wykresu. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi dla Zamawiającego typ wyświetlacza.

Odp. 6. Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w panel sterowania ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD graficznym umiejscowionym w górnej części urządzenia (korekta zał. 2B do Siwz).

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2013 nr UMW/AZ/PN-74/13, Korektę Arkusza Informacji Technicznej - zał. nr 2B do Siwz - wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 06.12.2013 r. dokumenty!

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński