## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 4 / 11 część A                         Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa pionowa do –86°C | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3.Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4.Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5.Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 6. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 4 / 11     część A      	                              ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Model, Producent:

Zamrażarka niskotemperaturowa pionowa do –86°C – dla Kliniki Chorób Serca;

ul. R. Weigla 5; 50-981 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urzadzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa – pionowa (szafowa) cienkościenna, jezdna | Tak |  |
| 2 | Zakres temperatury pracy min. od -50°C do -86°C | Tak Podać |  |
| 3 | Pojemność min. 500 litrów | Tak Podać |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne nie większe jak: 770 x 875 x 1990 mm (szer. x gł. x wys.). Wymiary podyktowane są ograniczonym rozmiarem drzwi do pomieszczenia w którym będzie pracowała zamrażarka. | Tak Podać |  |
| 5 | Ilość półek - min. 3 | Tak |  |
| 6 | Ilość stelaży na pudełka - 8 | Tak |  |
| 7 | Co najmniej 2 izolowanych drzwi wewnętrznych dzielących komorę zamrażarki na min. 2 niezależne komory | Tak Podać |  |
| 8 | Zatrzaski uszczelniające drzwi wewnętrzne | Tak |  |
| 9 | Wskaźnik nakazujący wyczyszczenia filtra | Tak Podać |  |
| 10 | Możliwość kalibracji czujnika temperatury z poziomu panelu sterowania | Tak Podać |  |
| 11 | Niezależne bateryjne zasilanie systemu alarmowego na wypadek zaniku napięcia | Tak |  |
| 12 | Rozbudowany system alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania: - alarm braku zasilania - alarm zbyt wysokiej temperatury - alarm zbyt niskiej temperatury - alarm awarii czujnika temperatury - alarm otwartych drzwi - alarm przegrzania kondensatora informujący o ewentualnej awarii wentylatorów - alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki | Tak Podać |  |
| 13 | Funkcje programowania progów alarmów (zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury) | Tak Podać |  |
| 14 | Łatwy do czyszczenia filtr powietrza | Tak |  |
| 15 | Zamrażarka wyposażona w awaryjny system CO2 - podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania. Urządzenie powinno zapewniać utrzymanie temperatury ok. - 600C przez ok. 6 godzin. Butla z CO2 powinna być butlą syfonowa o pojemności ok. 26 -30 kg | Tak Podać |  |
| 16 | Czytelny cyfrowy wyświetlacz temperatury | Tak |  |
| 17 | Poziom hałasu do 60 dB | Tak Podać |  |
| 18 | Zasilanie – 230 V; 50 Hz ± 10% | Tak |  |
| 19 | Ciężar max. 300 kg | Tak Podać |  |
| 20 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta | Tak |  |
| 21 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

22. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

23.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

24.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

25.  Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy