# Przetarg  AM / AZ /PN - 4 / 11     część A      	                              ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Korekta z dnia 14.01.2011 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Model, Producent:

Zamrażarka niskotemperaturowa pionowa do –86°C – dla Kliniki Chorób Serca;

ul. R. Weigla 5; 50-981 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urzadzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa – pionowa (szafowa) cienkościenna, jezdna | Tak |  |
| 2 | Zakres temperatury pracy min. od -50°C do -86°C | Tak Podać |  |
| 3 | Pojemność min. 500 litrów | Tak Podać |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne nie większe jak: 890 x 875 x 1990 mm (szer. x gł. x wys.). Wymiary podyktowane są ograniczonym rozmiarem drzwi do pomieszczenia w którym będzie pracowała zamrażarka. | Tak Podać |  |
| 5 | Ilość półek - min. 3 | Tak |  |
| 6 | Ilość stelaży na pudełka – 8 (o wysokości 2 cali, wym. 135 x 135 x 47mm) | Tak |  |
| 7 | Co najmniej 2 izolowanych drzwi wewnętrznych dzielących komorę zamrażarki na min. 2 niezależne komory | Tak Podać |  |
| 8 | Zatrzaski uszczelniające drzwi wewnętrzne | Tak |  |
| 9 | Wskaźnik nakazujący wyczyszczenia filtra | Tak Podać |  |
| 10 | Możliwość kalibracji czujnika temperatury z poziomu panelu sterowania | Tak Podać |  |
| 11 | Wbudowany panel sterowania cyfrowy rejestrator temperatury, zbierający również informacje o stanach alarmowych | Tak |  |
| 12 | Niezależne bateryjne zasilanie systemu alarmowego na wypadek zaniku napięcia | Tak |  |
| 13 | Rozbudowany system alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania: - alarm braku zasilania - alarm zbyt wysokiej temperatury - alarm zbyt niskiej temperatury - alarm awarii czujnika temperatury - alarm otwartych drzwi - alarm przegrzania kondensatora informujący o ewentualnej awarii wentylatorów - alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki | Tak Podać |  |
| 14 | Funkcje programowania progów alarmów (zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury) | Tak Podać |  |
| 15 | Łatwy do czyszczenia filtr powietrza | Tak |  |
| 16 | Zamrażarka wyposażona w awaryjny system CO2 - podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania. Urządzenie powinno zapewniać utrzymanie temperatury ok. - 600C przez ok. 6 godzin. Butla z CO2 powinna być butlą syfonowa o pojemności ok. 26 -30 kg | Tak Podać |  |
| 17 | Czytelny cyfrowy wyświetlacz temperatury | Tak |  |
| 18 | Poziom hałasu do 60 dB | Tak Podać |  |
| 19 | Zasilanie – 230 V; 50 Hz ± 10% | Tak |  |
| 20 | Ciężar max. 300 kg | Tak Podać |  |
| 21 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta | Tak |  |
| 22 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

23. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

24.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

25.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

26.  Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy