|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław el. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 4 / 11		            	                                Wrocław     dn.  17.01.2011 r

Przetarg AM / AZ / PN - 4 / 11  na dostawę i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Zamrażarka niskotemperaturowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Klinika Chorób Serca ul. R. Weigla 5; 50-981 Wrocław |
| B | Holter ciśnieniowy z szerokim mankietem o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc ul. Grabiszyńska 105; 53-439 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 11775 – 2011 w dniu 11.01.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu  informuje o zadanych pytaniach w powyższym postępowaniu i udzielonych odpowiedziach  Zamawiającego.

Pyt. 1

Czy w celu zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanego materiału Zamawiający wymaga zaoferowania zamrażarki wyposażonej w układ chłodniczy pozwalający na długotrwałe utrzymanie temperatury roboczej na poziomie -70 stopni, nawet podczas awarii jednego z kompresorów, bez konieczności wykorzystywania systemu beck-up?

Odp. 1: tak

Pyt. 2

Czy zamrażarka musi być wyposażona w port wyrównywania ciśnienia ułatwiający otwieranie drzwi zewnętrznych?

Odp. 2: nie musi

Pyt. 3

Proszę o doprecyzowanie czy poprzez zapis „zamrażarka cienkościenna”, Zamawiający rozumie i wymaga dostarczenia zamrażarki z izolacją hybrydową - wykonaną z paneli próżniowych połączonych z pianką poliuretanową? Izolacja wykonana z paneli próżniowych zapewnia znacznie lepszą izolację w porównaniu do zastosowania samego poliuretanu, przy zdecydowanie mniejszej grubości w przypadku izolacji próżniowej - dzięki temu zastosowanie izolacji próżniowej pozwala na znaczne zmniejszenie grubości ścianek zamrażarki (zamrażarka cienkościenna) i tym samym na zmniejszenie całkowitych wymiarów zewnętrznych zamrażarki.

Odp. 3: tak

Pyt. 4

Proszę o doprecyzowanie czy wbudowany w panel sterowania cyfrowy rejestrator temperatury, ma służyć do elektronicznej rejestracji temperatury pracy  zamrażarki oraz temperatury otoczenia (oprócz zbierania informacji o stanach alarmowych)?

Odp. 4: tak

Pyt. 5

Proszę o doprecyzowanie czy wskazania wbudowanego w panel sterowania cyfrowego rejestratora temperatury muszą być wyświetlane na ekranie panelu sterowania zamrażarki?

Odp. 5: nie muszą

Pyt. 6

Proszę o doprecyzowanie czy rozdzielczość wyświetlacza temperatury 0.1°C, będzie dla Zamawiającego wystarczająca?

Odp. 6: tak

Pyt. 7

Proszę o doprecyzowanie czy automatyczna rejestracja oraz zapis rekordów temperatury pracy zamrażarki przez min. np. 5 tygodni na wbudowanym elektronicznym rejestratorze temperatury pracy zamrażarki będzie dla Zamawiającego wystarczający?

Odp. 7: tak

Pyt. 8

Czy w związku z wymogiem Zamawiającego dot. wbudowanego rejestratora temperatury (punkt 11 opisu przedmiotu zamówienia), proszę o doprecyzowanie czy wymagane jest również wbudowane w panel sterowania gniazdo na karty SD/ mikroSD w celu przeniesienia danych z rejestratora na przykład na komputer?

Odp. 8: nie

Pyt. 9

Proszę o doprecyzowanie czy dla wygody odczytu wskazań panelu sterowania zamrażarki przez obsługującego,  wymaga się jego lokalizacji na wysokości pomiędzy 80 cm 160 cm od podstawy zamrażarki (mniej więcej na wysokości wzroku)?

Odp. 9: nie

Pyt. 10

Czy Zamawiający wymaga, aby panel kontrolny zamrażarki był wyposażony w wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD, pozwalający m. in. na graficzną prezentację zapisów temperatury pracy zamrażarki?

Odp. 10: nie

Pyt. 11

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana zamrażarka miała  możliwość regulacji wysokości zawieszenia poszczególnych półek oraz aby posiadła możliwość ewentualnego dodania dodatkowych półek w przyszłości,  gdy  zwiększy się ilość składowanego materiału w zamrażarce?

Odp. 11: niekoniecznie

Pyt. 12

Czy Zamawiający wymaga, aby zarówno wnętrze zaoferowanej zamrażarki jak i półki były wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, dzięki czemu zamrażarka jest odporna zarówno mechanicznie jak i chemiczne (np. na środki czyszczące)?

Odp. 12: tak

Pyt. 13

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby system niezależnego, awaryjnego zasilania (system back-up) był fabrycznie wbudowany w obudowę zamrażarki, co gwarantuje oszczędność miejsca w laboratorium (brak dodatkowych urządzeń zewnętrznych)?

Odp. 13: nie

Pyt. 14

Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga, aby system niezależnego awaryjnego zasilania (system back-up) pochodził od tego samego producenta co zamrażarka, dla zagwarantowania całkowitej kompatybilności urządzeń?

Odp. 14: tak

Pyt. 15

Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga, aby system niezależnego awaryjnego zasilania (system back-up) był programowany z panelu sterowania zamrażarki?

Odp. 15: tak

Pyt. 16

Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga, aby system niezależnego awaryjnego zasilania (system back-up) posiadał  własne zasilanie oraz własny czujnik temperatury?

Odp. 16: tak

Pyt. 17

Proszę o doprecyzowanie punktu 16 opisu przedmiotu zamówienia: czy masa ok. 26-30 kg oznacza masę CO2 znajdującego się w butli?

Odp. 17: tak

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński