|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 42 / 11		                                          Wrocław  dn.  10.05.2011 r.

Przetarg AM / AZ / PN - 42 / 11  na dostawę i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku ul. Pasteura 4; 52-437 Wrocław |
| B | Urządzenie do automatycznego liczenia komórek w zawiesinie o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 |  |
| C | Cieplarka mikrobiologiczna o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Pracownia Cytogenetyczna Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku ul. Pasteura 4; 52-437 Wrocław |
| D | Inkubator z regulowaną atmosferą gazową (CO2) o parametrach granicznych określonych w zał. 2D | 1 | Katedra i Zakład Mikrobiologii ul. Chałubińskiego 4; 50-368 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 129995– 2011 w dniu 05.05.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część A:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści wirówkę  laboratoryjną z chłodzeniem o RCF 24 400 posiadającą funkcję wstępnego schłodzenie oraz funkcję utrzymania zadanej temperatury po skończeniu wirowania ?

Odp. 1:

TAK

Pyt. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki o maksymalnym przyspieszeniu odśrodkowym wynoszącym 27 464 x g?

Odp. 2:

TAK

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuszcza prędkość max. 25830 x g?

Odp. 3:

TAK

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści wirówkę  laboratoryjną z chłodzeniem o wadze 81 kg?

Odp. 4:

NIE

Pyt.5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki o wadze wynoszącej 71 kg?

Odp. 5:

NIE

Pyt. 6:

Czy Zamawiający dopuszcza większy zakres temperatur od -10 do +40  °C?

Odp. 6:

TAK

Pyt.7:

Czy Zamawiający dopuszcza większą liczbę programów 99, w tym 5 z bezpośrednim dostępem?

Odp. 7:

TAK, ponieważ Zamawiający wymagał co najmniej 50 programów.

Pyt.8:

Czy oferowana wirówka powinna być wyposażona w zatrzaskowy system mocowania rotora nie wymagający jego przykręcania oraz odkręcania, zarówno ręką jak i przy wykorzystaniu narzędzi? Jest to bezpieczne rozwiązanie, szybkie, łatwe nie wymagające użycia siły do demontażu rotora, przy jego wymianie na inny lub gdy chcemy wyczyścić komorę wewnętrzną wirówki?

Odp. 8:

Zamawiający nie postawił takiego wymagania, ale oczywiście dopuszcza takie rozwiązanie.

Pyt.9:

Czy Zamawiający dopuszcza aby ciężar danej wirówki wynosił więcej niż 65kg,  związane jest to z faktem iż większa waga wirówki powoduje większą stabilizację (większe wywarzenie) i mniej drgań własnych?

Odp. 9:

NIE

Pyt.10:

Czy Zamawiający dopuszcza aby wirówka posiadała certyfikat CE, produkt zgodny z IVD, dokument autoryzacji serwisu na terenie Polski dla oferenta, oryginalny folder producenta?

Odp. 10:

TAK, potwierdza to pkt. 18 zał. 2A

Pyt.11:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z wirnikiem horyzontalnym o max przyspieszeniu odśrodkowym wynoszącym 3885 x g?

Odp.11:

TAK

Pyt.12:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z wirnikiem horyzontalnym o max przyspieszeniu odśrodkowym wynoszącym 3350 x g?

Odp. 12:

NIE

Pyt.13:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z wirnikiem horyzontalnym 4 x 100 ml oraz z adapterami umożliwiającymi wirowanie:

- 20 próbek o poj. 1,5/2 ml

- 28 próbek o poj. 5 ml

- 12 próbek o poj. 10 ml?

Odp. 13:

NIE

Pyt.14:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z wirnikiem horyzontalnym 4 x 100 ml oraz z adapterami umożliwiającymi wirowanie:

- 40 próbek o poj. 1,5/2 ml

- 36 próbek o poj. 5-7 ml

- 28 próbek o poj. 15 ml?

Odp. 14:

NIE

Część B:

Pyt. 1

Dotyczy umowy par 4 ust. 3; Zamawiający zapisał: „Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia w tym okresie bezpłatny serwis. Równocześnie, Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny świadczący usługi serwisowe co najmniej przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji * / lub wskazuje w pkt. 9 nazwę i adres serwisu pogwarancyjnego posiadającego części zamienne i pełny serwis techniczny przedmiotu zamówienia * (*zgodnie z deklaracją Wykonawcy).

Czy biorąc pod uwagę fakt, iż oferowane urządzenie jest urządzeniem prostym, nie wymagającym konserwacji oraz przeglądów serwisowych o uproszczonej budowie i wynikającej z tego możliwości przeprowadzania uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia napraw serwisowych, Zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego serwisu pogwarancyjnego? Uprzejmie informujemy, iż poza serwisem gwarancyjnym, w wymaganym przez Zamawiającego okresie czasu, producent nie oferuje serwisu pogwarancyjnego dla oferowanego urządzenia. Producent nie może również wskazać innego podmiotu prowadzącego serwis pogwarancyjny dla przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w części B.
Równocześnie uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu mówiącego o serwisie pogwarancyjnym z par 4 ust 9.

Odp. 1:

NIE, Zamawiający skraca natomiast okres serwisu pogwarancyjnego do 4 lat dla urządzenia z części B.

Pyt.2

Dotyczy umowy par 4 ust 2 . Zamawiający zapisał „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi w j. polskim i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych

Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczenia dokumentów gwarancyjnych dla zadnia B? Producent nie zapewnia dokumentów gwarancyjnych dla urządzenia z zadania nr B. Urządzenie to posiada numer seryjny, który jest jednocześnie podstawą do zgłoszenia reklamacji i uznania gwarancji przez producenta.

Odp. 2:

NIE

Część C:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o zakresie temperatury od -10ºC powyżej temp. otoczenia do 80ºC?

Odp. 1:

NIE

Pyt. 2

Czy Zamawiający, dopuści zaoferowanie urządzenia o pojemności użytkowej l20 l?

Odp. 2:

NIE

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o wymiarach zewnętrznych: 810 x 700 x 640 mm (szer./wys./gł/)?

Odp. 3:

NIE

Pyt. 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o wymiarach wewnętrznych: 480 x 500 x 500 mm (szer./wys./gł/)?

Odp. 4:

NIE

Pyt.5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z liczbą półek od 2 do 10 sztuk?

Odp. 5:

TAK

Pyt.6:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o wadze większej niż 40 kg np. (68 kg)?

Odp. 6:

NIE

Część D:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści inkubator o pojemności 188 litrów?

Odp. 1:

TAK, z zastrzeżeniem, że waga inkubatora nie może przekraczać 80 kg z uwagi na to, że zamówiony został stół pod inkubator o wadze 80 kg

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści czujnik na podczerwień wysokostabilny?

Odp. 2:

TAK

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści inkubator z pojedynczymi drzwiami wewnętrznymi, które wraz z czujnikiem IR pozwalają na osiągnięcie czasu powrotu < 3 min ?

Odp. 3:

TAK

Pyt. 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie inkubatora z regulowaną atmosferą gazową o pojemność komory roboczej 184 litry?

Odp. 4:

TAK, o ile waga inkubatora nie przekroczy 80 kg z uwagi na to, że zamówiony został stół pod inkubator o wadze 80 kg

.

Pyt.5:

Czy Zamawiający, dopuści zaoferowanie inkubatora z panelem sterowania wyposażonym w alfanumeryczny wyświetlacz dialogowy?

Odp. 5:

TAK

Pyt.6:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o jednorodność temperatury ± 0,3°C?

Odp. 6:

TAK

Pyt. 7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o kompaktowych wymiary o polu instalacji bezpośredniej max. 67 x 64 cm (szer. x gł.)?

Odp. 7:

TAK

Pyt.8:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z funkcją sterylizacji w której  dezynfekcja komory powinna wynosić 140º C i czy wewnątrz komory ma być wymuszony obieg powietrza z filtrem HEPA?

Odp. 8:

TAK, Zamawiający uściśla wymagania w pkt. 19 i 20 zał. 2D.

Pyt.9:

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginalnego katalogu producenta? Jeżeli tak, czy katalog ma być przetłumaczony na język polski, czy też wystarczająca jest wersja angielska?

Odp. 9:

Zamawiający wymaga wersji polskiej oryginalnego katalogu, gdyż inkubator będą obsługiwali pracownicy techniczni, którzy niekoniecznie znają język angielski.

Pyt.10:

Czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odp. 10:

TAK

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia w części D do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym (zał. nr 1D do Siwz) proponowany termin dostawy, licząc od daty podpisania umowy.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie SIWZ, Formularza ofertowego (zał 1B) oraz Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2A, 2C i 2D do SIWZ) i Wzoru umowy do cz. B (zał. 8) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-42/11 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-42/11 korektę SIWZ, Formularza ofertowego (zał. 1B) oraz Arkusza Informacji Technicznej (zał 2A, 2C i 2D) i Wzoru umowy do cz. B (zał. 8) oraz prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:

Termin złożenia ofert:	do dnia   17.05.2011 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 	w dniu    17.05.2011 r. godz. 11:00

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński