|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 46 / 11		                                                                    Wrocław  dn.  02.06.2011 r.

Przetarg AM / AZ / PN - 46 / 11  na dostawę i uruchomienie Zamrażarki niskotemperaturowej o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do Laboratorium Immunochemii Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu

Ogłoszenie w BZP  nr 150255– 2011 w dniu 27.05.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania

i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Pyt. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy Przedmiotu Zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp. 1:  TAK

Pyt. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby graniczne wymiary zewnętrzne odnosiły się do komory zamrażarki i ewentualny uchwyt wystawał poza podaną szerokość o max 10 cm (punkt 4 załącznika nr 2)?

Odp. 2: TAK

Pyt. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z 3 sekcjami wewnętrznymi bez dodatkowych półek w każdej sekcji, natomiast z możliwością instalowania półek wg potrzeby w terminie późniejszym (punkt 5 załącznika nr 2)?

Odp. 3: TAK

Pyt. 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby izolacja z cienkościennych paneli próżniowych była zabezpieczona przed długoterminową akumulacją gazów poprzez zastosowanie bariery polimerowej powlekanej metalem i miała grubość w zakresie 8-10cm?

Odp. 4:

Przedstawiona izolacja  odpowiada wymaganiom  Zamawiającego,   ale nie określił on  technologii  jej wykonania,  zastrzega jednak,  że winna  mieć co najmniej 10 letni okres trwałości.

Pyt.5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zamrażarki z systemem szczelnego zamykania drzwi wewnętrznych, który nie jest oparty na zatrzaskach (punkt 8 załącznika nr 2)?

Odp. 5:   TAK

Pyt. 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby drzwi wewnętrzne do każdej sekcji wyposażone były w uszczelki??

Odp. 6:   TAK

Pyt.7:

Czy Zamawiający wymaga, aby drzwi zewnętrzne zamrażarki wyposażone były w łatwą w obsłudze dźwignię z mechanizmem dociskającym?

Odp. 7:  TAK, uzupełnione wymaganie pkt. 21, zał. 2

Pyt.8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z wbudowanym cyfrowym panelem sterowania oraz możliwością późniejszej instalacji rejestratora temperatury z założeniem, że rejestracja stanów alarmowych zamrażarki będzie prowadzona przez system powiadamiania telefonicznego (punkt 12 załącznika nr 2)?

Odp. 8:

TAK,  Zamawiający nie zamawia obecnie REJSTRATORA, ale jeżeli zajdzie taka konieczność musi mieć możliwość jego zamontowania w późniejszym terminie.

Pyt.9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w rozbudowany system alarmowy, w którym jednak brak jest sygnalizacji otwartych drzwi (punkt 18 załącznika nr 2)?

Odp. 9: TAK

Pyt.10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej we wskaźnik wyczyszczenia filtra umieszczony na wysokości wzroku zamiast na wysokości do 1m (punkt 26 załącznika nr 2)?

Odp. 10: TAK

Pyt.11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby funkcja podłączenia rejestratora do prowadzenia dokumentacji parametrów zamrażarki oznaczała możliwość instalacji takiego rejestratora w terminie późniejszym (punkt 27 załącznika nr 2)?

Odp.11: TAK

Pyt.12:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana zamrażarka była urządzeniem energooszczędnym i nie zużywała więcej energii niż 13 kWh/24h?

Odp. 12:

Wymaganie energooszczędności jest korzystne  dla Zamawiającego (koszty eksploatacji, mniejsze nagrzewanie pomieszczenia itp., dlatego jako parametr graniczny  ustalamy wartość max.  13,5 kwh /24 h.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o korekcie wymagań Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2 do SIWZ)  który zostaje zamieszczony  na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-46/11 korektę Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2) oraz prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert ustalony na dzień 06.06.2011 r -  nie ulega zmianie !

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński