# Przetarg  AM / AZ /PN - 46 / 11     	                                                                  Załącznik nr  2

Korekta z dnia 02.06.2011 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Model, Producent:

Zamrażarka niskotemperaturowa do –85°C – dla Katedry Kliniki Nefrologii i Medycyny   
                                                                                        Transplantacyjnej; ul. Borowskiej 213; 50-417 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urzadzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa – pionowa (szafowa), jezdna | Tak |  |
| 2 | Zakres temperatury pracy min. od -50°C do -85°C | Tak Podać |  |
| 3 | Pojemność ok. 550 L (520 do 580 L) | Tak Podać | zm. |
| 4 | Wymiary zewnętrzne nie większe jak: 90 x 94 x 200 cm (szer. x gł. x wys.) | Tak Podać | zm. |
| 5 | Komora podzielona na 3 lub 4 izolowane sekcje zamykane drzwiami wewnętrznymi, izolowanymi cieplnie, w każdej sekcji możliwość zamontowania dodatkowych półek z regulacją ich wysokości. Komora i półki wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. | Tak | zm. |
| 6 | Przechowywanie co najmniej 330 pudełek na 81 probówek 1,5 ml | Tak Podać |  |
| 7 | Warstwa izolacyjna komory zamrażarki wykonana z cienkościennych paneli próżniowych | Tak Podać |  |
| 8 | System szczelnego zamykania drzwi wewnętrznych, drzwi wewnętrzne wyposażone w uszczelki | Tak |  |
| 9 | Hermetycznie zamknięty, kaskadowy system chłodzenia. | Tak |  |
| 10 | Funkcja zaprogramowania hasła zabezpieczającego panel sterowania przed niepowołanym dostępem osób trzecich | Tak |  |
| 11 | Możliwość podłączenia alarmu zewnętrznego | Tak |  |
| 12 | Wbudowany cyfrowy panel sterowania temperaturą w komorze zamrażarki oraz temperaturami granicznymi, przy których nastąpi uruchomienie alarmu | Tak |  |
| 13 | Niezależne bateryjne zasilanie systemu alarmowego na wypadek zaniku napięcia | Tak |  |
| 14 | System powiadamiania telefonicznego o stanach alarmowych zamrażarki (w oparciu o stacjonarną linię telefoniczną) | Tak |  |
| 15 | Kontrola mikroprocesorowa. | Tak |  |
| 16 | Zamrażarka wyposażona w awaryjny system CO2 - podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania, posiadający własne zasilanie akumulatorowe oraz własny czujnik temperatury. System awaryjny CO2 pochodzący od tego samego producenta, co zamrażarka | Tak Podać | zm. |
| 17 | Wyświetlacz zadanej i aktualnej temperatury oraz temperatur granicznych, przy których załącza się alarm umieszczony na wysokości wzroku. | Tak |  |
| 18 | Rozbudowany system alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania: - alarm braku zasilania - alarm zbyt wysokiej temperatury - alarm zbyt niskiej temperatury - alarm awarii czujnika temperatury - alarm przegrzania kondensatora informujący o ewentualnej awarii wentylatorów - alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki | Tak Podać |  |
| 19 | Kompresory komercyjnie dostępne, gwarantujące bezawaryjną pracę zamrażarki do temperatury otoczenia do +32°C | Tak Podać |  |
| 20 | Wyświetlacz kodów błędów oraz oprogramowanie diagnozujące przyczynę wystąpienia błędów. | Tak Podać |  |
| 21 | Drzwi zewnętrzne zamykane na łatwą w obsłudze dźwignię z mechanizmem dociskającym oraz na klucz – zintegrowany zamek z wymienną wkładką | Tak |  |
| 22 | Zabezpieczenie na klucz przed przypadkowym wyłączeniem zamrażarki | Tak |  |
| 23 | Obudowa ze stali o grubości co najmniej 1,2 mm, malowanej proszkowo, odpornej na rdzę i zadrapania | Tak |  |
| 24 | Podgrzewany port wyrównujący ciśnienie zapobiegający powstawaniu podciśnienia w komorze zamrażarki | Tak |  |
| 25 | Zasilanie – 230 V; 50 Hz ± 10%; oraz dodatkowy stabilizator napięcia | Tak |  |
| 26 | Łatwo dostępny filtr umieszczony z przodu zamrażarki na wysokości do 1 m od podłogi; wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra | Tak Podać |  |
| 27 | Funkcja podłączenia rejestratora do prowadzenia dokumentacji parametrów zamrażarki | Tak |  |
| 28 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta | Tak |  |
| 29 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |
| 30 | Zużycie energii nie więcej niż 13,5 kWh/24h | Tak Podać |  |

31. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

32. Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

33. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

34. Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy