|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 74 / 11		                                          Wrocław  dn.  04.08.2011 r.

Przetarg AM/AZ/PN-74/11  na dostawę i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Spektrofotometr do oznaczania stężeń DNA, RNA i białek o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii ul. Hoene-Wrońskiego 13c; 50-376 Wrocław |
| B | Waga precyzyjna PS o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy ul. Krakowska 26; 50-425 Wrocław |
| C | Inkubator mikrobiologiczny z naturalnym obiegiem powietrza o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Katedra i Zakład Histologii i Embriologii ul. Chałubińskiego 6a; 50-368 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 205833–2011 w dniu 29.07.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część B

Pyt. 1:

Czy w Załączniku nr 2B w pozycji 2: „Obciążenie min. 10 mg” nie wystąpił błąd?

Przy dokładności odczytu (pozycja 3: „Dokładność odczytu 10 mg”) warunek ten nie jest do spełnienia ze względów metrologicznych (dokładność odczytu = minimalnemu obciążeniu).

Odp. 1: Tak, Zamawiający podając obciążenie min. 10 mg pomylił się, powinno być 500 mg.

Część C

Pyt. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora mikrobiologicznego z zakresem temperatury wynoszącym od 5oC powyżej temperatury otoczenia do 65oC oraz zabezpieczeniem temperaturowym klasy 3.1 (zgodnym z DIN 12880) z możliwością ustawienia temperatury w zakresie 20–90oC? Jednocześnie informuję, że przy tego typu zabezpieczeniu temperaturowym nie jest możliwe ustawienie temperatury procesu wyższej niż 90oC.

Odp. 1: NIE

Pyt. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora mikrobiologicznego z zakresem temperatury wynoszącym od 5oC powyżej temperatury otoczenia do 70oC oraz zabezpieczeniem temperaturowym klasy 3.1 (zgodnym z DIN 12880) z możliwością ustawienia temperatury w zakresie 20–90oC? Jednocześnie informuję, że przy tego typu zabezpieczeniu temperaturowym nie jest możliwe ustawienie temperatury procesu wyższej niż 90oC.

Odp. 2: NIE

Pyt. 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora mikrobiologicznego o wysokości zewnętrznej wynoszącej 680 mm?

Odp. 3: NIE

Pyt. 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora mikrobiologicznego o wysokości zewnętrznej wynoszącej 646 mm?

Odp. 4: NIE

Pyt. 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora mikrobiologicznego o wysokości zewnętrznej wynoszącej 640 mm?

Odp. 5: NIE

Pyt. 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora mikrobiologicznego o głębokości zewnętrznej wynoszącej 662 mm?

Odp. 6: NIE

Pyt. 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora mikrobiologicznego o głębokości wewnętrznej wynoszącej 400 mm?

Odp. 7: NIE

Pyt. 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora mikrobiologicznego o zmienności temperatury wynoszącej ±0.6 oC?

Odp. 8: TAK

Pyt. 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora mikrobiologicznego o zmienności temperatury <±1.0 oC w temp. 37oC i <±1.5 oC w temp. 60oC?

Odp. 9: NIE

Pyt. 10:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora mikrobiologicznego z czasowym odchyleniem temperatury w 37oC i 50oC wynoszącym ±0.2 oC?

Odp. 10: TAK

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2B i 2C do SIWZ) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-74/11 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-74/11 korektę Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2B i 2C) oraz prosi o przygotowanie dokumentu według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński