|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 87 / 11		                                          Wrocław  dn.  25.08.2011 r.

Przetarg AM/AZ/PN-87/11  na dostawę i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Spektrofotometr do oznaczania stężeń DNA, RNA i białek o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii ul. Hoene-Wrońskiego 13c; 50-376 Wrocław |
| B | Inkubator mikrobiologiczny z naturalnym obiegiem powietrza o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Zakład Histologii i Embriologii ul. Chałubińskiego 6a; 50-368 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 223369–2011 w dniu 19.08.2011 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część A

Pyt. 1:

W formularzu informacji technicznej (Załącznik nr 2A) w parametrach koniecznych do spełnienia w punkcie 20 Zamawiający pisze „Oprzyrządowanie: opcjonalnie w zależności od aparatu: drukarka, kuwety, filtry, komory pomiarowe (w cenie urządzenia)”. Prosimy o wyjaśnienie czy wymieniony asortyment jest wymieniony jako opcjonalne akcesoria czy Zamawiający wymaga aby został dostarczony w cenie urządzenia. Jeśli ma być dostarczony prosimy o precyzyjną informację o ilości kuwet oraz ilości i rodzajów filtrów.

Odp. 1:

Zamawiający wymaga, aby w cenie urządzenia mieściły się: drukarka kompatybilna z urządzeniem (1 szt.), komory pomiarowe, 9 filtrów: o dł. 230, 260, 280, 340, 405, 490, 550, 595, 650 nm, 200 szt. jednorazowych kuwet przepuszczające światło UV – wolnych od RNA-az i DNA-az oraz protein przeznaczone do pomiaru mikropróbek w zakresie 50-2000µl z uniwersalnym łącznikiem do umieszczania kuwet w gnieździe pomiarowym aparatu.

Część B

Pyt. 1:

Czy dopuszczacie Państwo maksymalne wymiary zewnętrze urządzenia: szer. 590 x wys. 700 x gł. 560 [mm]?

Odp. 1: NIE, miejsce w którym ma stać urządzenie ogranicza jego wysokość do 620 mm.

Pyt. 2:

Czy dopuszczacie Państwo wymiary wewnętrzne komory: szer. 395 x wys. 395 x gł. 360 [mm]?

Odp. 2: NIE

Pyt. 3:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z zakresem temperatury od +5ºC powyżej temperatury otoczenia do +80ºC, jeśli nie proszę o wyjaśnienie?

Odp. 3: TAK, zgodnie ze specyfikacją.

Pyt. 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szer. 460 mm x wys. 525 mm x gł. 590 mm, jeśli nie proszę o wyjaśnienie?

Odp. 4: NIE, ponieważ miejsce w którym ma stać urządzenie ogranicza jego głębokość do 575 mm.

Pyt. 5:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych: szer. 340 x wys. 370 x gł. 410 [mm], jeśli nie proszę o wyjaśnienie?

Odp. 5: NIE, ponieważ w/w wymiary nie mieszczą się w podanej przez Zamawiającego 5% tolerancji.

Pyt. 6:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z czasem powrotu do nastawionej temperatury po otwarciu drzwi na 30 sek. W temp. 37ºC wynoszącym 6 min, w 50ºC wynoszącym 8 min, jeśli nie proszę o wyjaśnienie?

Odp. 6: TAK

Pyt. 7:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z zużyciem energii w 37ºC wynoszącej 125 W?

Odp. 7: NIE

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza informacji Technicznej (zał. 2 A i 2B do SIWZ) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-87/11 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-87/11 korektę Arkusza informacji Technicznej (zał. 2A i 2B) oraz prosi o przygotowanie dokumentu według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński