|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 123 / 11		                                          Wrocław  dn.  06.12.2011 r.

Przetarg AM/AZ/PN-123/11 na dostawę i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Reaktor laboratoryjny z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Zakład Chemii Organicznej ul. Grodzka 9; 50-137 Wrocław |
| B | Zamrażarka niskotemperaturowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław |
| C | Waga analityczna o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Zakład Medycyny Sądowej ul. Mikulicza-Radeckiego 4; 50-368 Wrocław |
| D | Wirówka laboratoryjna o parametrach granicznych określonych w zał. 2D | 1 | Katedra Patomorfologii ul. Marcinkowskiego 1; 50-368 Wrocław |
| E | Wirówka laboratoryjna o parametrach granicznych określonych w zał. 2E | 1 | Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej ul. Szewska 38; 50-139 Wrocław |
| F | Termocykler z funkcją wytrząsania o parametrach granicznych określonych w zał. 2F | 1 | Katedra i Zakład Mikrobiologii ul. Chałubińskiego 4; 50-368 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 312035–2011 w dniu 29.11.2011 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część B

Pyt. 1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wyświetlaczem temperatury typu LCD?

Odp. 1: TAK

Pyt. 2:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w wyświetlacz sterownika umieszczony w drzwiach na wysokości wzroku?

Odp. 2: TAK

Pyt. 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności wynoszącej 322 l?

Odp. 3: NIE

Pyt. 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej, której szerokość wynosi 76,5 cm, a więc tylko nieznacznie odbiega od wymaganej?

Odp. 4: TAK

Pyt. 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej, której wysokość wynosi 198,5 cm?

Odp. 5: TAK

Pyt. 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej posiadającej drzwi wewnętrzne z zamknięciem magnetycznym (na magnes) oraz wyposażonej dodatkowo w uszczelki zamontowane wokół drzwiczek wewnętrznych dla zapewnienia odpowiedniego uszczelnienia drzwi wewnętrznych w miejsce wymaganych „zatrzasków uszczelniających drzwi wewnętrzne”?

Odp. 6: TAK

Pyt. 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej wyposażonej w wyświetlacz temperatury typu LCD w miejsce wyświetlacza typu LED?

Odp. 7: TAK

Pyt. 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej, w której wyświetlacz sterownika umieszczony jest na drzwiach zewnętrznych zamrażarki na wygodnej dla użytkownika wysokości?

Odp. 8: TAK

Pyt. 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej, której poziom hałasu < 52 dBA?

Odp. 9: NIE

Pyt. 10:

Czy Zamawiający wymaga, aby zarówno wnętrze oferowanej zamrażarki jak i półki były wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, dzięki czemu zamrażarka jest odporna zarówno mechanicznie jak i chemiczne (np. na środki czyszczące)?

Odp. 10: NIE

Pyt. 11:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana zamrażarka była wyposażona w półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia poszczególnych półek, jak również z możliwością ich demontażu oraz z możliwością zamontowania dodatkowych półek w obrębie każdej z sekcji?

Odp. 11: NIE

Pyt. 12:

Proszę o doprecyzowanie czy drzwiczki wewnętrzne zamykające poszczególne sekcje mają być wyposażone w uszczelkę zamontowaną wokół drzwiczek, zapewniającą całkowitą szczelność każdej z sekcji podczas jej zamknięcia, co minimalizuje powstawanie oszronienia?

Odp. 12: NIE

Pyt. 13:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki będącej urządzeniem medycznym?

Odp. 13: NIE

Pyt. 14:

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przetargowej certyfikatu CE w przypadku zaoferowania urządzenia medycznego potwierdzającego, że oferowane urządzenie jest wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą 93/42/EEC?

Odp. 14: NIE

Pyt. 15:

Czy Zamawiający wymaga, aby panel kontrolny zamrażarki był wyposażony w wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD umożliwiający graficzną prezentację zapisów temperatury pracy zamrażarki w czasie?

Odp. 15: NIE (może być LCD lub LED jak w pytaniu 1i 7)

Pyt. 16:

Czy Zamawiający wymaga, aby zamrażarka była wyposażona we wbudowany w panel sterowania zamrażarki, cyfrowy rejestrator danych umożliwiający elektroniczne rejestrowanie wszelkich zdarzeń takich jak stany alarmowe, temperatura wewnątrz zamrażarki, temperatura otoczenia, napięcia zasilające oraz otwarcie i zamkniecie drzwi, z odczytem na wyświetlaczu zamrażarki?

Odp. 16: NIE

Pyt. 17:

Czy Zamawiający wymaga wyposażenia zamrażarki we wbudowane w panel sterowania gniazdo na zewnętrzne urządzenie magazynujące dane (np. karty SD) umożliwiające zapis danych z rejestratora i ich przeniesienie na komputer?

Odp. 17: NIE

Pyt. 18:

Proszę o doprecyzowanie czy wymagane jest wyposażenie zamrażarki w port Ethernet?

Odp. 18: NIE

Pyt. 19:

Czy Zamawiający wymaga, aby każdy alarm w zamrażarce był opisany słownie na panelu sterowania zamrażarki, co pozawala na łatwą i szybką identyfikację błędu?

Odp. 19: NIE

Pyt. 20:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyposażenia zamrażarki w port wyrównywania ciśnień, zapobiegający przysysaniu się drzwi zewnętrznych zamrażarki i umożliwiający łatwe ich otwieranie?

Odp. 20: NIE

Część D

Pyt. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki o możliwości termostatowania w zakresie 0 do 40°C? Jeżeli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki o obrotach ustawianych płynnie do 17500/min, do 30130xg?

Odp. 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wirówki o możliwości termostatowania w zakresie 0-40°C . Oferta wirówki z obrotami do 17500/min, 30130xg również nam odpowiada, jeżeli Firma będzie mogła zaoferować kompatybilny rotor stałokątowy.

Pyt. 2:

Dotyczy pkt. 8 – o jakiej pojemności należy zaoferować pipetę automatyczną 8 kanałową?

Odp. 2:

Pipeta automatyczna 8 kanałowa w zakresie min. 30 – max. 300 mikrolitrów.

Część E

Pyt. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki bez funkcji pełnej kontroli temperatury wirowanych próbek „sample temperature”?

Odp. 1: NIE

Pyt. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki posiadającej funkcję szybkiego schładzania (precooling), ale bez oddzielnego przycisku na panelu sterującym dedykowanego tej funkcji?

Odp. 2: NIE

Pyt. 3:

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z łatwym systemem mocowania rotorów, polegającym na dokręceniu rotora za pomocą jednego narzędzia?

Odp. 3: NIE

Pyt. 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rotora kątowego 6 x 250 ml uzyskującego maksymalną prędkość obrotową wynoszącą 10 000 rpm zamiast wymaganego rotora 6 x 100 ml, 15 000 rpm?

Odp. 4: NIE

Pyt. 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rotora kątowego 6 x 250 ml uzyskującego maksymalne przyspieszenie 15 650 x g zamiast wymaganego rotora 6 x 100 ml,  24 500 x g?

Odp. 5: NIE

Pyt. 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rotora kątowego 6 x 80 ml uzyskującego maksymalną prędkość obrotową wynoszącą 12 000 x rpm zamiast wymaganego rotora 6 x 100 ml, 15 000 rpm?

Odp. 6: NIE

Pyt. 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rotora kątowego 4 x 80 ml uzyskującego maksymalne przyspieszenie 18 510 x g zamiast wymaganego rotora 6 x 100 ml, 24 500 g?

Odp. 7: NIE

Pyt. 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rotora kątowego 6 x 80 ml uzyskującego maksymalną prędkość obrotową wynoszącą 20 000 x rpm zamiast wymaganego rotora 6 x 100 ml, 15 000 rpm?

Odp. 8: NIE

Pyt. 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rotora kątowego 4 x 80 ml uzyskującego maksymalne przyspieszenie 41 140 x g zamiast wymaganego rotora 6 x 100 ml, 24 500 g?

Odp. 9: NIE

Pyt. 10:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki bez funkcji odliczania czasu wirowania od momentu osiągnięcia zaprogramowanej prędkości?

Odp. 10: NIE

Pyt. 11:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki bez funkcji odliczania czasu wirowania od momentu rozpoczęcia czasu wirowania?

Odp. 11: NIE

Pyt. 12:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki o poziomie głośności wynoszącym <60 dB przy maksymalnej prędkości wirowania?

Odp. 12: NIE

Pyt. 13:

W części E Zamawiający wymaga rotor 4x400ml o przyspieszeniu 4 969 x g. Zgodnie z naszą wiedzą opisywany rotor ma przyspieszenie 4 696 x g. Czy zatem w Zamawiający zgodzi się na rotor 4x400ml o przyspieszeniu 4 696 x g?

Odp. 13: Tak, Zamawiający zgadza się na rotor 4x 400 ml o przyspieszeniu 4696 x g.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza informacji Technicznej (zał. 2B, 2D i 2E do SIWZ) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-123/11 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-123/11 korektę Arkusza informacji Technicznej (zał. 2B, 2D i 2E) oraz prosi o przygotowanie dokumentu według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert zmieniony!!!

Termin złożenia ofert   do dnia  09.12.2011 r godz. 10:00  (zmieniony!)
Termin otwarcia ofert dnia   09.12.2011 r  godz. 11:00  (zmieniony!)

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński