|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 123 / 11		                                          Wrocław  dn.  01.12.2011 r.

Przetarg AM/AZ/PN-123/11 na dostawę i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Reaktor laboratoryjny z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Zakład Chemii Organicznej ul. Grodzka 9; 50-137 Wrocław |
| B | Zamrażarka niskotemperaturowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław |
| C | Waga analityczna o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Zakład Medycyny Sądowej ul. Mikulicza-Radeckiego 4; 50-368 Wrocław |
| D | Wirówka laboratoryjna o parametrach granicznych określonych w zał. 2D | 1 | Katedra Patomorfologii ul. Marcinkowskiego 1; 50-368 Wrocław |
| E | Wirówka laboratoryjna o parametrach granicznych określonych w zał. 2E | 1 | Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej ul. Szewska 38; 50-139 Wrocław |
| F | Termocykler z funkcją wytrząsania o parametrach granicznych określonych w zał. 2F | 1 | Katedra i Zakład Mikrobiologii ul. Chałubińskiego 4; 50-368 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 312035–2011 w dniu 29.11.2011 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część B

Pyt. 1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę posiadającą drzwi wewnętrzne z zamknięciem magnetycznym jednocześnie mając na uwadze, że rozwiązanie to jest konstrukcyjne gorsze niż zamek mechaniczny? Właściwości magnesu w niskich temperaturach z czasem słabną, co skutkuje brakiem dostatecznej izolacji komory zamrażarki i jednocześnie narażeniem znajdującego się wewnątrz zamrażarki materiału na wzrost temperatury.

Odp. 1: Zamawiający dopuszcza funkcję zamykania zamrażarki zamknięciem magnetycznym lub zamkiem mechanicznym.

Pyt. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki z wnętrzem podzielonym na 3 niezależne sekcje, gdzie każda sekcja jest zamykana osobnymi drzwiami wewnętrznymi (3 szt.)? Jest to parametr gorszy od wymagania w Siwz dot. wnętrza podzielonego na 2 niezależne komory. Rozwiązanie polegające na podziale wnętrza na 3 niezależne sekcje, każda sekcja zamykana oddzielnymi drzwiami wewnętrznymi, skutkuje zdecydowanie wyższym stopniem odkładania się lodu (szronieniem), a jednocześnie konieczności przeznaczania większej ilości czasu przez Użytkownika, tytułem utrzymania sprawności zamrażarki.

Odp. 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy parametrów technicznych z Arkusza informacji technicznej (zał. 2B – poz. 6)

Część E

Pyt. 1:

W części E Zamawiający opisuje wirówkę przeznaczoną do wirowania cieczy o dużych objętościach. Z naszej wiedzy wynika iż jest to nawet 1600ml. W wymaganym wyposażeniu wirówki Zamawiający wskazuje rotor do objętości 6x100ml.  Czy w związku z parametrami wirówki tj. objętość do 1600 ml Zamawiający wymaga aby wraz z wirówką został dostarczony dodatkowy rotor pozwalający w pełni wykorzystać możliwości wymienionej wirówki, np. do wirowania objętości 4x400ml (prędkość 5000 obr/min, przyspieszenie 4969 x g) z 4 pojemnikami. Jeśli tak prosimy o podanie wymagań dotyczących rotora.

Odp. 1:

Zamawiający wymaga aby wraz z wirówką został dostarczony rotor umożliwiający wirowania objętości 4x400ml (prędkość 5000 obr/min, przyspieszenie 4969 x g) z 4 pojemnikami.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza informacji Technicznej (zał. 2B i 2E do SIWZ) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-123/11 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-123/11 korektę Arkusza informacji Technicznej (zał. 2B i 2E) oraz prosi o przygotowanie dokumentu według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński