# Przetarg  UMW / AZ /PN - 109 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2 A

Korekta z dn. 03.12.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

6 Mikroskopów dolnostolikowych – dla Katedry i Zakładu Patomorfologii, ul. Marcinkowskiego 1;

50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcja lub parametr graniczny / warunek konieczny do spełnienia | Wymagana odpowiedź | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskopów dolnostolikowy nowy / demonstracyjny | Tak/Podać |  |
| 2 | Optyka korygowana do nieskończoności | Tak |  |
| 3 | Uchwyt rewolwerowy na 4 obiektywy | Tak |  |
| 4 | Statyw umożliwiającej prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji przez studentów z pozycji „vis a vis”. Rama mikroskopu, stabilna, Mechanizm ogniskujący z podwójnymi z obu stron statywu, współosiowymi śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną, mechaniczna blokada stałego położenia pracy stolika w pozycji zachowania ostrości obrazu | Tak | Zm. |
| 5 | Głowica okularowa biokularowa o nachyleniu 30 stopni, regulacja rozstawu okularów min. 48-75mm, z optyką korygowaną do nieskończoności, regulacją dioptryjną +/-5 | Tak/Podać | Zm. |
| 6 | Okulary szt.2 o powiększeniu 10x i numerze pola 18, wyposażone w zwijane osłonki gumowe, zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami, z uszczelnieniem antybakteryjnym. | Tak |  |
| 7 | Plan achromatyczne z elementami optycznymi wykonanymi z ekologicznego szkła bezołowiowego, z uszczelnieniem antybakteryjnym, o długości optycznej 45mm, o powiększeniach /aperturze/ WD - wymaganej minimalnej odległości roboczej | Tak |  |
| 8 | powiększenie / apertura numeryczna / WD-odległość robocza ; 4x / 0,10 / min. 18,5 mm | Tak |  |
| 9 | powiększenie / apertura numeryczna / WD-odległość robocza; 10x / 0,25 /min. 10,6mm | Tak |  |
| 10 | powiększenie / apertura numeryczna / WD-odległość robocza; 40x / 0,65 / min. 0,6mm | Tak |  |
| 11 | Stolik mechaniczny o wymiarach max. 120mm x 140mm, bez wystającej szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu preparatów, z pokrętłem przesuwu po prawej stronie, z uchwytem na szkiełko preparatowe i niezależnym przesuwem preparatu w obu osiach. | Tak | Zm. |
| 12 | Zakres przesuwu 76(X)mmx30(Y)mm | Tak |  |
| 13 | Wbudowany w spodniej części statywu, bez łatwego dostępu dla studentów do żarówki oświetlacz halogenowy o mocy 20W, z regulatorem natężenia światła, żarówka halogenowa 6V20W. Beznarzędziowa wymiana żarówki | Tak |  |
| 14 | Kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości i wbudowaną regulowaną przesłoną aperturową, z fabrycznie oznaczonymi pozycjami dla poszczególnych obiektywów | Tak |  |
| 15 | Filtr: światła dziennego LBD | Tak |  |
| 16 | Antystatyczny pokrowiec ochronny dla mikroskopu, | Tak |  |
| 17 | żarówka halogenowa 20W | Tak |  |
| 18 | Elementy optyczne takie jak okulary, obiektywy, czy kondensor zamocowane w trwały sposób uniemożliwiający demontaż | Tak |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy o: - wyposażenie do obserwacji w ciemnym polu, - pośrednią nasadkę fotograficzną z wyprowadzeniem obrazu do zainstalowania aparatu cyfrowego lub kamery, - wyposażenie do badań w świetle spolaryzowanym, - przystawkę rysunkową, - o moduł z wbudowaną podświetlaną strzałką wskaźnikową, ruchomą w całym polu widzenia okularów/kamery, z wbudowanymi: regulatorem położenia strzałki, ze zmieniaczem kolorów strzałki (zielony, czerwony), z wbudowanym zasilaczem sieciowym. | Tak |  |
| 20 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych (Dz.U.04 Nr 93 poz. 896) | Tak |  |
| 21 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. (w j. polskim) | Tak Podać |  |

1. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.  Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy