# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Korekta z dnia 24.05.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Zestaw do transferu półsuchego – dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej;

ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalna powierzchnia transferu 24 x 16 cm | Tak/Podać |  |
| 2 | Katoda ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 3 | Anoda z tytanu pokrytego warstwą platyny zapewnia jednorodny transfer na całej powierzchni żelu | Tak |  |
| 4 | Równomierny docisk katody za pomocą systemu sprężyn lub inny równoważny | Tak, opisać |  |
| 5 | Zasilacz – opis w zał 2C |  |
| 6 | Znak CE (dokument) lub deklaracja zgodności z CE | Tak |  |
| 7 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Korekta z dnia 24.05.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Aparat do elektroforezy pionowej – dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej;

ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora z pokrywą nie klejoną oraz z elekrodami (katodą i anodą) podłączonymi przewodami | Tak |  |
| 2 | System do wylewania min. 4 żeli jednocześnie z wkładami dla 4 żeli, składający się ze statywu z uszczelkami, klamer – 4 szt, do przytrzymania 2 szyb | Tak, podać |  |
| 3 | 5 grzebieni 10-cio dołkowych o grubości 0,75 mm | Tak, podać |  |
| 4 | 5 zestawów szyb: krótsze szyby i większe szyby z przekładkami o grubości 0,75 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Rozdział min. 4 żeli jednocześnie w komorze | Tak |  |
| 6 | Opcja rozszerzenia funkcji aparatu do elektroforezy – realizowana nie w tym przetargu Szyba z przekładkami o grubości 1 i 1,5 mm oraz grzebienie 5, 9 i 15 dołkowe do przeprowadzenia rozdziału 60 próbek podczas jednej elektroforezy | Tak |  |
| 7 | Czas elektroforezy dla 200 V max. 60 minut | Tak, podać |  |
| 8 | Wymiar żelu min. 8 x 7 cm ; max. : 9 x 8 cm | Tak, podać |  |
| 9 | Aparat do elektroforezy można podłączyć do w/ w zasilacza przystosowanego też do zasilania Aparatu do transferu półsuchego | Tak, podać |  |
| 10 | Przekładka blokująca | Tak |  |
| 11 | Prowadnica ułatwiająca nanoszenie próbek | Tak |  |
| 12 | 10 zestawów (uzupełniających) szyb szklanych | Tak |  |
| 13 | Moduł elektrod zawiera uszczelkę, elektrody, oraz końcówki „bananowe”. Końcówka anody (elektroda dolna) jest oznaczona kolorem czerwonym, a końcówka katody (elektroda górna) –czarnym | Tak |  |
| 14 | Wymiary ogólne max.20 cm (długość) x 15 cm (szerokość) x 20 cm (wysokość) | Tak |  |
| 15 | Kompatybilny z gotowymi żelami | Tak, podać |  |
| 16 | Waga do 2.0 kg | Tak, podać |  |
| 17 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta | Tak |  |
| 18 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 55 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Korekta z dnia 24.05.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Zasilacz do obsługi następujących urządzeń: zestaw do transferu półsuchego i aparat do elektroforezy

– dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej, ul. Chałubińskiego 10; 50-367 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilacz przewidziany do jednoczesnego podłączenia min. 4 aparatów do elektroforezy lub 4 aparatów do transferu, z 4 wyjściami o napięciu regulowanym min. w zakresie : 5 - 250 V, z krokiem co 1 V oraz z regulacją natężenia prądu w zakresie min. 0,01 - 3,0 A z krokiem co 0,01A | Tak/Podać |  |
| 2 | Zakres mocy wyjściowej na każdym wyjściu minimum 1 - 300 W, regulowanej co 1 W | Tak/Podać |  |
| 3 | Styki gniazd wyjściowych powinny być umieszczone co najmniej 4 cm pod powierzchnią obudowy zasilacza - ze względów bezpieczeństwa (przypadkowe zachlapanie urzadzenia) | Tak/Podać |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz ± 10%. Samoczynne przełączenie | Tak |  |
| 5 | Ustawienie czasu min. do 99 godzin, 59 minut | Tak |  |
| 6 | Ciekłokrystaliczny ekran LCD lub diodowy LED wyświetlający wszystkie parametry pracy jednocześnie dla 4 wyjść | Tak |  |
| 7 | Programowanie urządzenia złożone najwyżej z trzech kroków | Tak/Podać |  |
| 8 | Funkcja pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu | Tak |  |
| 9 | Funkcje bezpieczeństwa z automatyczną detekcję braku zasilania, zwarcia/przeciążenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia, nagłej zmiany rezystancji, przebicia elektrycznego, awarii wentylatora oraz przegrzania urządzenia | Tak |  |
| 10 | Pamięć podtrzymywana bateryjnie, umożliwiająca automatyczny powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania | Tak |  |
| 11 | Praca w zakresie temp. od 0ºC do +40ºC i przy wilgotności 0-95% | Tak |  |
| 12 | Regulacja kąta ułożenia wyświetlacza na zasilaczu poprzez opuszczenie nóżek | Tak |  |
| 13 | Wykrywanie gwałtownych zmian obciążenia i temperatury | Tak |  |
| 14 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy