|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl; e-mail: agnieszka.korycka@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 66 / 12		                                                                           Wrocław  dn.  09.07.2012 r.

Przetarg AM/AZ/PN-66/12 na Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń medycznych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | System polisomnograficzny (PSG) do badania struktury snu i zaburzeń oddechowych podczas snu o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc ul. Grabiszyńska 105; 53-439 Wrocław |
| B | Defibrylator przenośny AED z kluczem pediatrycznym o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej ul. Syrokomli 1; 51-141 Wrocław |
| C | Aparat ultrasonograficzny z monitorem TFT o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Katedra i Klinika Neurologii ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław |
| D | Oftalmoskop obuoczny nagłowny o parametrach granicznych określonych w zał. 2D | 1 | Katedra i Klinika Okulistyki ul. Borowska 213; 50-558 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 142845–2012 w dniu 02.07.2012 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do poszczególnych części powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część A

Pyt. 1:

Czy zamawiający dopuszcza zmiany w załączniku 2A:

W podpunkcie 5: zastosowanie głowicy z dołączonym przetwornikiem ciśnienia?

W podpunkcie 23: Funkcja wykonania kopii zapasowych zapisu PSG w systemie zintegrowanym Karty CF?

Odp. 1:

W podpunkcie 5: NIE

W podpunkcie 23: TAK.

Pyt. 2:

Czy zamawiający dopuści polisomnograf z dołączanym, zewnętrznym przetwornikiem ciśnienia zamiast przetwornika wbudowanego? Takie rozwiązanie zdecydowanie zwiększa trwałość wzmacniacza używanego do badania PSG.

Odp. 2: NIE

Pyt. 3:

Czy Zamawiający dopuści polisomnograf z odczytem impedancji na wyświetlaczu LCD oraz na komputerze PC zamiast diody wskazującej jakość impedancji?

Odp. 3: TAK.

Pyt. 4:

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie liczby kanałów wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga 6 kanałów EEG: F3, F4, C3, C4, O1, O2, 2 kanałów referencyjnych do EEG: M1 i M2, 3 kanałów EMG do zapisu sygnałów z podbródka oraz lewej i prawej nogi co daje 7 kanałów (3 – podbródek, po 2 na nogi), 2 kanałów EOG, 1 kanału EKG oraz 2 dodatkowych kanałów. Razem oznacza to 20 kanałów przeznaczonych na sygnały elektrofizjologiczne.

Odp. 4: TAK, co najmniej 32 kanały, wszystkie wymienione elektrofizjologiczne + oddechowe.

Pyt. 5:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu, który po zainstalowaniu odczytuje dane z 8 kanałów DC czy też 8 kanałów DC jest opcją rozszerzającą system?

Odp. 5: TAK, 8 kanałów DC odczytywanych bezpośrednio, a nie jako opcja rozszerzająca.

Pyt. 6:

Czy Zamawiający dopuści system z głowicą PSG nie wyposażoną w zintegrowany sensor pomiaru ciśnienia, a z głowicą umożliwiającą dołączanie dedykowanego modułu przetwornika pomiaru ciśnienia ze specjalną szybko złączką?

Odp. 6: NIE.

Część B

Pyt. 1:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator AED wyposażony w „klucz pediatryczny” rozumiany jako właściwość oprogramowania, które dopasowuje poziomy energetyczne po „wykryciu” podłączenia elektrod pediatrycznych?

Odp. 1: Nie - zamawiający preferuje rozwiązanie z kluczem, tak by korzystać z jednego zestawu elektrod.

Pyt. 2:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator AED renomowanej marki LIFEPAK z odpornością IPX4?

Odp. 2: Nie -  Zamawiający dopuszcza odporność IPX5 lub wyższą.

Pyt. 3:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator AED renomowanej marki LIFEPAK z baterią Li/SO2Cl2 nie wymagającą doładowania?

Odp. 3: Tak, o ile spełnia ona pozostałe kryteria.

Pyt. 4:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator AED renomowanej marki LIFEPAK z możliwością przeprowadzenia 30 defibrylacji z energia 360J lub 210 minut pracy?

Odp. 4: Nie - określiliśmy minimalny czas ciągłej pracy na 4h, a więc 360 min.

Pyt. 5:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator AED renomowanej marki LIFEPAK, który po podłączeniu elektrod pediatrycznych, automatycznie przechodzi w tryb pediatryczny,  redukując energię defibrylacji?

Odp. 5: Nie – pytanie treściowo tożsame z pkt. 1 i takież jest nasze uzasadnienie.

Pyt. 6:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator AED renomowanej marki LIFEPAK, bez instrukcji i komend głosowych odnoszących się do każdego oddechu oraz liczby i częstotliwości oddechów, jak i głębokości ucisku klatki piersiowej? Technologia ta występuje  tylko w defibrylatorach firmy Philips i Zoll. Technologia ta znaczeni podnosi koszt urządzenia, oraz zwiększa koszty eksploatacyjne. Ostatnie badania ( Hostler D, et al.: “Effect of real-time feedback during cardiopulmonary resuscitation outside hospital: prospective, cluster-randomised trial”. BMJ 2011; 342: d512.) wykazują brak poprawienia efektywności resuscytacji  z wykorzystaniem tych systemów.

Odp. 6: Nie – jasno wynika to z parametrów zamówienia.

Pyt. 7:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator półautomatyczny wykorzystujący falę dwufazową rektalinearną (RLB) oraz z funkcją korygowania parametru impulsu dla impedancji konkretnego pacjenta?

Odp. 7: TAK.

Pyt. 8:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator półautomatyczny zasilany kpl. 10 szt. powszechnie dostępnych w handlu nieładowalnych baterii litowych typu PhotoFlash typ 123 o żywotności do 5 lat przy codziennym autoteście, dających możliwość wykonania do 300 defibrylacji z energią maksymalną, 1,5 godziny monitorowania i defibrylacji oraz 13 godzin monitorowania?

Odp. 8: Nie, wymagamy 4 godzin pracy.

Pyt. 9:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator półautomatyczny, który po podłączeniu kabla elektrod pediatrycznych przełączy się automatycznie we właściwy dla dzieci tryb wykrywania rytmu serca i automatycznego wyboru energii wyładowania (50 J, 70 J, 85 J)?

Odp. 9: Nie - zamawiający preferuje rozwiązanie z kluczem, tak by korzystać z jednego zestawu elektrod.

Pyt. 10:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator półautomatyczny wydający plecenia głosowe i wyposażony w ikony z diodami obrazujące kolejność działań resuscytacyjnych?

Odp. 10: TAK.

Pyt. 11:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy z energią defibrylacji w zakresie 50 do 200 J?

Opatentowana w 2000 roku fala dwufazowa ZOLL Rectilinear Biphasic (RLB) charakteryzuje się potwierdzoną w badaniach klinicznych wysoką skutecznością defibrylacji i kardiowersji, co zostało potwierdzone w Wytycznych 2005/ 2010 Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiej Rady Resuscytacji, cyt: „Brakuje dowodów naukowych na potwierdzenie tezy, że jeden rodzaj dwufazowej fali czy defibrylatora jest skuteczniejszy niż inny. ... Energia pierwszego wyładowania impulsu dwufazowego nie powinna być niższa niż 120 J dla fali RLB i 150 J dla fali BTE. Optymalnie pierwsza wartość energii impulsu dwufazowego powinna wynosić co najmniej 150 J dla wszystkich rodzajów fal” („Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej” Europejska Rada Resuscytacji/ Polska Rada Resuscytacji, Wydanie I, Kraków 2005, str. 36).

Odp. 11: Tak, choć rekomendacje na które powołuje się pytający już dawno zostały zastąpione nowszymi.

Pyt. 12:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator półautomatyczny wyposażony komplet 10 szt. baterii  oraz komplet elektrod dla dorosłych i pediatrycznych pozwalających na defibrylację bez użycia rąk?

Odp. 12: Nie – chcemy stosować jeden zestaw elektrod i pojedynczą baterię.

Pyt. 13:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator półautomatyczny o wymiarach 13,3 x 24,1 x 29,2 cm?

Odp. 13: Nie – te wymiary znacznie wykraczają poza preferowane.

Pyt. 14:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator półautomatyczny o wadze 3,1 kg z kompletem baterii?

Odp. 14: Nie, to 2x więcej niż określone kryteria

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza informacji technicznej w części A i B (zał. 2A i 2B) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-66/12 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-66/12 korektę w/w dokumentów oraz prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński