|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl; e-mail: agnieszka.korycka@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 75 / 12		                                                                           Wrocław  dn.  30.07.2012 r.

Przetarg AM/AZ/PN-75/12 na Dostawa i uruchomienie Zamrażarki niskotemperaturowej o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do Katedry i Kliniki Chorób Serca przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu:

Ogłoszenie w BZP  nr 161931–2012 w dniu 25.07.2012 r.

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Pyt. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności komory wynoszącej 570 litrów i mieszczącej 400 2-calowych pudełek? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odp. 1: Nie. Próbki będą katalogowane według systemu opartego na konkretnym rozmieszczeniu próbek w zamrażarce. Rozmieszczenie kompatybilne z naszym systemem katalogowania wymaga zachowania wymiarów podanych w specyfikacji.

W specyfikacji podano także minimalną liczbę pudełek (pkt 24. specyfikacji); dopuszczamy zaoferowanie zamrażarki, która pomieści więcej pudełek, chyba że to istotnie zmieni jej wymiary zewnętrzne, tak że przekroczą to, co podano w specyfikacji. Ograniczają nas wymiary pomieszczenia, w którym będzie pracowała zamrażarka, szczególnie wymiary drzwi do tego pomieszczenia, jak również wymiary windy (pomieszczenie znajduje się na 2 piętrze).

Pyt. 2:

Czy  Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności komory wynoszącej 830 litrów (mieszczącej aż 600 2-calowych pudełek) i o wymiarach zewnętrznych 1080 x 822 x 1991 mm (szer. x gł. x wys.)? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odp. 2: W specyfikacji podano minimalną liczbę pudełek (pkt. 24. specyfikacji); dopuszczamy zaoferowanie zamrażarki, która pomieści więcej pudełek, chyba że to istotnie zmieni jej wymiary zewnętrzne, tak że przekroczą to, co podano w specyfikacji. Wymiary zamrażarki nie mogą przekraczać wymiarów podanych w specyfikacji, ponieważ ograniczają nas wymiary pomieszczenia, w którym będzie pracowała zamrażarka, szczególnie wymiary drzwi do tego pomieszczenia, jak również wymiary windy (pomieszczenie znajduje się na 2 piętrze).

Pyt. 3:

Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę z 5 niezależnymi wewnętrznymi sekcjami zamykanymi oddzielnymi drzwiczkami? Większa fragmentacja komory jest korzystniejsza, gdyż pozwala na mniejsze starty chłodu z komory w przypadku otwierania wewnętrznych drzwiczek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 3: Nie. Próbki będą katalogowane według systemu opartego na konkretnym rozmieszczeniu próbek 
w zamrażarce. Rozmieszczenie kompatybilne z naszym systemem katalogowania wymaga zachowania wymiarów (w tym też liczby półek) podanych w specyfikacji.

Pyt. 4:

Czy  Zamawiający dopuści zamrażarkę z izolowanymi drzwiami wewnętrznymi, bez możliwości podniesienia i zdjęcia jednym ruchem w celu łatwiejszego czyszczenia okolic zawiasów, natomiast z możliwością łatwego i wygodnego czyszczenia okolic zawiasów bez konieczności demontażu drzwi wewnętrznych. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie dlaczego nie dopuszcza wygodniejszego dla użytkownika sposobu czyszczenia.

Odp. 4: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pyt. 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej wyposażonej w wydajny kaskadowy system chłodzenia składający się z dwóch hermetycznych kompresorów oraz system back-up umożliwiający utrzymanie temperatury wewnątrz zamrażarki na poziomie -70oC w przypadku awarii jednego z kompresorów? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 5: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pyt. 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z panelem kontrolno-sterującym zlokalizowanym na wysokości 151,5 cm i mającym wysokość 12,5 cm? Proponowana przez nas lokalizacja panelu z wyświetlaczem pozwala na łatwą i precyzyjną obsługę urządzenia a jego położenie na wysokości wzroku umożliwia dokładny odczyt parametrów pracy i ich dobrą widoczność. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie, jaką różnicę stanowi umiejscowienie panelu.

Odp. 6: Umiejscowienie panelu nie ma znaczenia.

Pyt. 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej niewyposażonej bezpośrednio w wyświetlanie kodu błędu odpowiadającego przeładowaniu zamrażarki ciepłym materiałem, natomiast w przypadku wystąpienia przeładowania ciepłym materiałem zostanie wyświetlony komunikat o zbyt wysokiej temperaturze w zamrażarce (inne nazewnictwo). Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 7: Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie.

Pyt. 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej wyposażoną w system umożliwiający podłączenie zamrażarek do komputera i za pomocą specjalnego interfejsu archiwizowanie oraz monitorowanie parametrów pracy, z możliwością ich zmiany poprzez panel sterowania zamrażarki? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp.8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamrażarki z systemem umożliwiającym podłączenie jej do komputera, przy czym nie jest to cecha zamrażarki, na której szczególnie nam zależy, ponieważ nie planujemy na razie łączyć zamrażarki z komputerem; nie zależy nam na archiwizowaniu parametrów pracy zamrażarki.

Pyt. 9:

Czy  Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej wyposażonej w 20 sztuk stelaży ze stali nierdzewnej, każdy mieszczący po 20 sztuk pudełek o wysokości 5 cm, co daje łączną ilość 400 pudełek o wysokości 5 cm (100% wypełnienie zamrażarki)?  Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 9: Nie. Nie zgadzamy się na zaoferowanie zamrażarki, która mieści mniej pudełek niż to zostało zdefiniowane w specyfikacji (w pkt 24.).

Pyt. 10:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej wyposażonej w 30 sztuk stelaży ze stali nierdzewnej, każdy mieszczący po 20 sztuk pudełek o wysokości 5 cm, co daje łączną ilość 600 pudełek o wysokości 5 cm (100% wypełnienie zamrażarki)?  Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 10: W specyfikacji podano minimalną liczbę pudełek (pkt. 24. specyfikacji); dopuszczamy zaoferowanie zamrażarki, która pomieści więcej pudełek, chyba że to istotnie zmieni jej wymiary zewnętrzne, tak że przekroczą to, co podano w specyfikacji. Ograniczają nas wymiary pomieszczenia, w którym będzie pracowała zamrażarka, szczególnie wymiary drzwi do tego pomieszczenia, jak również wymiary windy (pomieszczenie znajduje się na 2 piętrze).

Pyt. 11:

Proszę o informację, czy Zamawiający zaakceptuje zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych: 141 x 100 x 199 cm (szer. x gł. x wys.)?

Odp. 11:  Wymiary zamrażarki nie mogą wykraczać poza zakres podany w specyfikacji, ponieważ ograniczają nas wymiary pomieszczenia, w którym będzie pracowała zamrażarka, szczególnie wymiary drzwi do tego pomieszczenia, jak również wymiary windy (pomieszczenie znajduje się na 2 piętrze). Jednocześnie zamrażarka nie może być mniejsza kosztem liczby pudełek, które zmieści (pkt. 24. specyfikacji).

Pyt. 12:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, której wnętrze jest podzielone na 4 sekcje? (Zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w 4 sekcje zewnętrzne jest uzasadnione wymogiem wyposażenia zamrażarki w min. 3 półki wewnętrzne, dodatkowo zaoferowane rozwiązanie pozwoli zmniejszyć straty temperatury spowodowane otwarciem drzwi).

Odp. 12:  Nie. Próbki będą katalogowane według systemu opartego na konkretnym rozmieszczeniu próbek 
w zamrażarce. Rozmieszczenie kompatybilne z naszym systemem katalogowania wymaga zachowania wymiarów (w tym też liczby półek) podanych w specyfikacji.

Pyt. 13:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, w której drzwi zewnętrzne są zamykane na klucz, bez konieczności montowania kłódki?

Odp. 13:  Nie. Z zamrażarki będzie korzystało wiele osób; zdecydowanie łatwiej jest nam założyć kłódkę z szyfrem, który jest znany osobom, które używają zamrażarki.

Pyt. 14:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w izolację wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości 140 mm? Izolacja o grubości 140 mm wykonana z pianki poliuretanowej zapewnia optymalną ochronę prób oraz zmniejszenie poboru mocy.

Odp. 14: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, o ile taka izolacja nie utrudni instalacji zamrażarki w pomieszczeniu, w którym będzie pracowała (tzn., jeżeli można ją założyć po przewiezieniu zamrażarki windą i przeniesieniu przez drzwi).

Pyt. 15:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, w której wyświetlacz jest umiejscowiony na wysokości ok. 170 cm i jest umieszczony w obudowie zamrażarki?

Odp. 15: umiejscowienie wyświetlacza nie ma znaczenia.

Pyt. 16:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wyposażonej w tarczowy rejestrator temperatury pracy?

Odp. 16: Rodzaj rejestratora nie ma znaczenia.

Pyt. 17:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki, w której zużycie mocy jest porównywalne z zamrażarkami wyposażonymi w jeden system chłodzący, bez możliwości wprowadzenia jej w tryb ekonomiczny? Jeśli nie, bardzo proszę o podanie, jakie powinno być średnie zużycie mocy przez zamrażarkę.

Odp. 17: Możliwość przełączania na tryb ekonomiczny jest nam potrzebna ze względu na cechy instalacji elektrycznej w miejscu, gdzie zamrażarka będzie pracowała.

Pyt. 18:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wadze 470 kg?

Odp. 18: Nie mamy przeciwwskazań odnośnie wyższej wagi zamrażarki, chyba że jest to związane z większymi wymiarami zewnętrznymi zamrażarki, przekraczającymi to, co podano w specyfikacji. Ograniczają nas wymiary pomieszczenia, w którym będzie pracowała zamrażarka, szczególnie wymiary drzwi do tego pomieszczenia, jak również wymiary windy (pomieszczenie znajduje się na 2 piętrze).

Pyt. 19:

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp. 19: Nie, zamrażarka jest nam potrzebna w trybie natychmiastowym.

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza informacji technicznej (zał. 2) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-75/12 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-75/12 korektę w/w dokumentów oraz prosi o przygotowanie dokumentu według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie!!!

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński