|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.korycka@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 13 /13 							    Wrocław 26.03.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-13/13 na:

Dostawa 7 szt. mikroskopów o parametrach granicznych określonych w zał. 2A, 2B, 2C i 2D do Jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

CZĘŚĆ A, B

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie obiektywów o poniższych parametrach:

10x / NA 0,25 / WD 10,0 mm?

40x / NA 0,65 / WD 0,54 mm?

Odp. 1. Nie

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikroskopu z oświetleniem LED, bez zapasowych żarówek, z systemem oszczędzania energii, który wyłącza oświetlenie po 15 minutach bezczynności?

Odp. 2. Nie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikroskopu ze stolikiem o wymiarach 150x133 mm?

Odp. 3.Tak, Zamawiający koryguje w cześci A i B wymiary stolika mechanicznego na wymiary max. 150x140mm (korekta zał. 1A, 1B do Siwz)

CZĘŚĆ C

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści mikroskop lżejszy niż wymagane w specyfikacji 13 kg oraz z przyciskiem do wykonywania zdjęć, który można umieszczać w dowolnym miejscu na zasadzie magnesu?

Odp. 1. Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści nasadkę okularowa o bardzo ergonomicznej budowie regulowana w trzech pozycjach : w poziomie - wysuw 0mm - 55mm, w pionie 0mm - 45mm oraz pochylenie nasadki 3 stopnie - 27 stopni. Kamera cyfrowa podłączana jest do portu bocznego.

Odp. 2. Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści obiektyw plan achromatyczny 2x o odległości roboczej 5.8mm?

Odp. 3. Nie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści obiektyw plan achromatyczny o powiększeniu 4x i odległości roboczej 18.5mm?

Odp. 4. Nie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści obiektyw plan fluorytowy o powiększeniu 10x o aperturze 0.30 i odległości roboczej 10mm?

Odp. 5. Nie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga posiadania w mikroskopie filtrów światła dziennego oraz filtrów szarych ND4 oraz ND8. Oświetlenie ledowe emituje naturalnie białe światło i nie są wymagane żadne dodatkowe filtry aby uzyskac poprawny obraz.

Odp. 6. Nie, Zamawiający wykreśla z Arkusza technicznego (zał. 2C) zapis: „wbudowane w statyw filtry: światła dziennego i dwa szare ND4 i ND8”

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści mikroskop ze stolikiem bez możliwości regulacji ustawienia wysokości pokręteł przesuwu stolika?

Odp. 7. Nie.

Pytanie 8

Prosimy o przedstawienie parametrów technicznych dot. kamery.

Odp. 8. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z mikroskopem kamery i przedstawił już jej parametry w skorygowanym zał. 2C w dniu 22.03.2013 r.

CZĘŚĆ D

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie obiektywów o poniższych parametrach:

10x / NA 0,25 / WD 10,0 mm?  Tak, ponieważ parametr mieści się w wymogu Zamawiającego.

40x / NA 0,65 / WD 0,54 mm?  Nie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający miał na myśli obiektyw 100x NA 1,25 min WD 0,13 mm czy 10x NA 1,25 min WD 0,13 mm?

Odp. 2. Zamawiający dokonał korekty załącznika 1D w dniu 22.03.2013 r.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikroskopu z oświetleniem LED, z systemem oszczędzania energii, który wyłącza oświetlenie po 15 minutach bezczynności?

Odp. 3. Nie.

CZĘŚĆ A, B i D

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dolnostolikowe mikroskopy biologiczne, w częściach: A, B i D o następujących parametrach technicznych?:

- statyw mikroskopu

konstrukcja zwarta, stabilna, łatwa do przemieszczania, zabezpieczona przed narażeniem na udary mechaniczne, statyw posiadający w ramieniu prześwit ułatwiający uchwyt do przenoszenia oraz pozwalający na obserwację stolika od strony grzbietu mikroskopu

- optyka

Optyka planachromatyczna, korygowana do nieskończoności, z uszczelnieniem antybakteryjnym, obiektywy typu Plan Achromat:

4x NA 0,10 WD min 27mm

10x NA 0,25 WD min 8mm

40x NA 0,65 WD min 0,6mm

10x NA 1,25 WD min. 0,13mm

Okulary szerokopolowe,  10x, FN 20, z gumowymi muszlami ocznymi

- kondensor

Kondensor Abbego NA 1,25 z przysłoną aperturową regulowaną wygodną dźwignią nie wystającą poza obrys uchwytu kondensora, zabezpieczony przed wykręceniem z mikroskopu

- głowica

Głowica okularowa binokularowa, kąt pochylenia 30 stopni, regulacja dioptryjna w obu okularach lub w jednym okularze lub w tubusie okularu, regulacja rozstawu w zakresie  50-75mm, fabryczna blokada wyjmowania okularów

- oświetlenie

oświetlenie halogenowe 6V20W lub równoważne, nowoczesne oświetlenie LED o naturalnej barwie białej niezależnej od regulacji natężenia z płynną regulacją natężenia światła w statywie mikroskopu. Odrębny wyłącznik zasilania

- stolik mechaniczny:

mikroskop z lepszym, większym stolikiem, 188x140mm, bez wystających części

z wygodnymi manipulatorami pionowymi (X, Y), mieszczący w uchwycie jednocześnie do dwu preparatów o większym zakresie ruchu 54x80 bezzębatkowy napęd przesuwu preparatu (brak sztywnych listew zębatkowych wykraczajacyh poza wymiar stolika blokada górnego położenia stolika w statywie mikroskopu, regulacja siły nacisku podnoszenia stolika przy jednym z pokręteł makro

- filtry

Filtr niebieski (światła dziennego), filtr żółty

- wyposażenie

Kabel zasilający, pokrowiec antystatyczny, klucz do demontażu elementów konstrukcji, olejek immersyjny, mikrofibra do optyki

Odp. 1. Zamawiający koryguje w cześci A i B wymiary stolika mechanicznego na wymiary max. 150x140mm (korekta zał. 1A, 1B do Siwz), natomiast pozostałe parametry bez zmian.

CZĘŚĆ A, C i D

Pytanie 1

Czy Zmawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od daty podpisani umowy.

Odp. 1. Zamawiający wydłużył okres dostawy w części C do 7 tygodni (korekta Siwz i zał. 1C do Siwz z dnia 22.03.2013r.), dlatego też Zamawiający wydłuża okres dostawy w pozostałych częściach, tj. w części A, B i D także do 7 tygodni (korekta Siwz i zał. 1A, 1B i 1D do Siwz dnia 26.03.2013r.)

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na „każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 72 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. „

Odp. 2. Nie.

Pytania do  SIWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy mikroskopów z 4 tyg. na 6-8 tyg.? Prośba o wydłużenie terminu jest podyktowana koniecznością sprowadzenia nowych urządzeń od kontrahenta zagranicznego co wiąże się z dłuższym okresem oczekiwania na urządzenia.

Odp. 1. Zamawiający wydłużył okres dostawy w części C do 7 tygodni (korekta Siwz i zał. 1C do Siwz z dnia 22.03.2013r.), dlatego też Zamawiający wydłuża okres dostawy w pozostałych częściach, tj. w części A, B i D także do 7 tygodni (korekta Siwz i zał. 1A, 1B i 1D do Siwz dnia 26.03.2013r.)

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2013 nr UMW/AZ/PN-13/13, Korektę Siwz, Formularza Ofertowego - zał. nr 1A, 1B, 1D Arkusza Informacji Technicznej – zał. nr 2A, 2B, 2C do SIWZ – wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 26.03.2013 r. dokumenty!

Uwaga!

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie!

Kanclerz UM we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński