## FORMULARZ OFERTOWY AM/AZ/PN-16/10 część A				Załącznik nr 1A do SIWZ

Przedmiot zamówienia: Część A – Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni histopatologicznej opisanego w zał. nr 2A do Siwz dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM.

- Zarejestrowana Nazwa Wykonawcy

..................................................................

...................................................................

- Zarejestrowany adres Wykonawcy

..................................................................

.................................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy, wyznaczonych do jego reprezentowania (upoważnienie winno być załączone do oferty).

- Tel..........................................., fax................................., e-mail.........................................................

NIP.........................................., REGON........................, www...........................................................

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto | ilość | Wartość netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni histopatologicznej opisanego w zał. nr 2A do Siwz. |  |  |
|  | Procesor Tkankowy typu karuzelowego, opisany w zał. 2A tab. 1 |  | 1 |  |  |
|  | Zatapiarka modułowa; opisana w zał. 2A w tab. 2. |  | 1 |  |  |
|  | Automat karuzelowy do barwienia preparatów; opisany w zał.2A w tab. 3 |  | 1 |  |  |
|  | Mikrotom rotacyjny, opisany w zał. 2A w tab. 4. |  | 1 |  |  |
| Razem słownie brutto PLN |  |
| Termin dostawy i uruchomienia |  |
| Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące, Równocześnie, Wykonawca zapewnia, że wskazany poniżej Serwis zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełną obsługę serwisową przedmiotu umowy. Zgłoszenie pracownika serwisu do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 5 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy ▼ ): |

* Rubryki tabeli  można powiększyć w miarę potrzeby.

Zapoznałem się z treścią wzoru umowy i akceptuję jego postanowienia.

Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do dnia ...........................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:(podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć Wykonawcy

## Postępowanie nr AM/AZ/PN-16/10					Załącznik nr 2A do SIWZ

Przedmiot zamówienia: Część A – Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni histopatologicznej opisanego w zał. nr 2A do Siwz dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii.

Nazwa i adres Wykonawcy..............................

...................................................................

...................................................................

Tabela 1

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: Procesor Tkankowy typu karuzelowego | Proszę wpisać | Producent: Model: |
| 1. | Pojemność - minimum 100 kasetek w jednym koszyczku | TAK podać |  |
| 2. | Możliwość zapamiętywania minimum 4 kompletnych programów | TAK podać |  |
| 3. | Wyposażone w wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 4. | Wyposażony w zamykaną stacje załadowczą | TAK |  |
| 5. | System zapobiegający mieszaniu odczynników | TAK podać |  |
| 6. | Pojemniki na odczynniki wykonane z aluminium lub tworzywa sztucznego pojemność do 2 litrów –min. 10 szt. | TAK podać |  |
| 7. | Pojemniki na parafinę pojemność minimum 2 litry - minimum 2 szt. | TAK podać |  |
| 8. | Możliwość przerwania programu w celu przełożenia lub wyjęcia preparatu | TAK |  |
| 9. | Tryb pracy automatyczny i/lub manualny | podać |  |
| 10. | Automatyczny transport kaset | TAK |  |
| 11. | Ochrona preparatów w przypadku awarii zasilania | podać |  |
| 12. | Sygnalizacja dźwiękowa i/lub wizualna końca pracy | podać |  |

Tabela 2

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: Zatapiarka modułowa | Proszę podać | Producent: Model: |
| 1. | Budowa modułowa - dwa niezależne moduły moduł dozownika -moduł płyty chłodzącej | TAK opisać |  |
| 2. | Pojemność pojemnika na parafinę min. 5 litrów | TAK podać |  |
| 3. | Moduł dozownika wyposażony w dwa duże podgrzewane pojemniki o pojemności min. 2 litrów zamykane przesuwnymi pokrywkami z niezależną regulacją temperatury dla każdego z nich. | TAK podać |  |
| 4. | Mikroprocesorowe sterowanie wyświetlaczem LCD, oraz wyświetlanie na bieżąco wszystkich parametrów pracy: Nastawy i wskazania temperatur, czas, itp. | TAK |  |
| 5. | Podgrzewane stanowisko na min. 6 pincet z regulacją temperatury | TAK |  |
| 6. | Dozownik parafiny wyposażony w regulację przepływu, uruchomiany ręcznie lub za pomocą przycisku nożnego | TAK |  |
| 7. | Moduł dozownika wyposażony w duży zimny punkt do wstępnego ustawienia próbki mogący pomieścić jedną dużą kasetkę typu Mega o temperaturze ok. 0°C. | TAK |  |
| 8. | Moduł dozownika wyposażony w szkło powiększające i oświetlenie obszaru roboczego | TAK |  |
| 9. | Wbudowany timer włączający i wyłączający urządzenie o dowolnie zaprogramowanych godzinach w cyklu tygodniowym | TAK |  |
| 10. | Zakres regulacji płyty chłodzącej od 0°C do - 15°C, sterowany z głównej konsoli | TAK |  |
| 11. | Płyta chłodząca o minimalnych wymiarach 300 x 350mm | TAK podać |  |
| 12. | Zakres regulacji wszystkich elementów podgrzewanych w zakresie od 50°C do 70°C | TAK podać |  |
| 13. | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta | TAK |  |

Tabela 3

| l.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: Automat karuzelowy do barwienia preparatów | Proszę wpisać | Producent: Model: |
|  | Pojemność koszyczka minimum 60 szkiełek | TAK podać |  |
|  | Możliwość stosowania mniejszych koszyczków o pojemności 10 szkiełek przy obniżonym poziomie odczynnika np.: 350 ml | TAK podać |  |
|  | Pojemniki na odczynniki o pojemności min. 690 ml ± 10% | TAK podać |  |
|  | Wyposażone w wyświetlacz LED/LCD informujący o aktualnym kroku i czasie | TAK |  |
|  | System zapobiegający mieszaniu odczynników | TAK podać |  |
|  | Wyposażony w pamięć minimum 3 programów po 24 kroki lub 6 programów po 12 kroków | TAK podać |  |
|  | System lepszej penetracji odczynnika poprzez poruszanie koszyczkiem podczas barwienia | TAK podać |  |
|  | Programowanie czasu barwienia z dokładnością do sekund | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z dwoma koszyczkami jednocześnie | TAK podać |  |
|  | Wyposażone w 24 pojemniki z odczynnikami, w tym 4 stacje wodne | TAK |  |
|  | Zwarta konstrukcja nie przekraczająca wymiarów 70 x 70 cm ± 10% | TAK podać |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i/lub wizualna końca pracy | TAK podać |  |

Tabela 4.

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: Mikrotom rotacyjny | Tak, proszę wpisać | Producent: Model: |
|  | Wyważone koło cięcia wyposażone w przeciwwagę | TAK |  |
|  | Wyposażony w wyjmowaną tackę na ścinki | TAK |  |
|  | Blokada koła cięcia w dowolnej pozycji | TAK |  |
|  | Zakres cięcia 0-30 μm ze skokiem l μm w całym zakresie | TAK podać |  |
|  | Retrakcja min 40 μm | TAK podać |  |
|  | Wyposażony w uchwyt do noży wymiennych niskoprofilowych | TAK |  |
|  | Wyposażony w szybkozaciskowy uchwyt do standardowych kasetek histopatologicznych | TAK |  |
|  | Przestrzenna regulacja próbki we wszystkich płaszczyznach | TAK |  |
|  | Wyposażony w licznik skrojeń z wyświetlaczem LCD | TAK |  |
|  | Pionowy zakres ruchu głowicy min 52 mm | TAK podać |  |
|  | Wskaźnik położenia głowicy | TAK |  |
|  | Nie wymagający podłączenia do sieci elektrycznej | TAK |  |
|  | Zdejmowana pokrywa bez użycia narzędzi w celu czyszczenia i konserwacji urządzenia | TAK |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja końca i początku zakresu wysuwu głowicy | TAK |  |

*Rozmiary tabel dostosować do potrzeb.

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”, dla którego wymagana odpowiedź w rubryce 3 powyższej tabeli brzmi „TAK”, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie z wymaganym wyposażeniem, po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                             ..............................................Pieczęć i podpis Wykonawcy.