|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Tel. 71-784-10-02 fax. 71-784-00-07 Zespół ds Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza- Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 071/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 784-00-45 e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

AM/AZ/ PN-106/11                                                               Wrocław  22.11.2011 r

Dostawa Urządzeń i sprzętu stomatologicznego oraz urządzeń i sprzętu współpracującego, podzielona na  odrębnie oceniane części A – D,  które zostaną zainstalowane i uruchomione                w Katedrach Wydziału Lekarsko Stomatologicznego  AM przy ul. Krakowskiej 26,                             50-425 Wrocław

Ogłoszenie w DUUE nr 2011/S 210-342360 z dnia 02.11.2011 r

Zamawiający przedstawia poniżej udzielone odpowiedzi  na pytania (TURA II)  zadane przez Wykonawców w dniu 18.11.2011

Dot. Części A

Pyt. 1. Czy Zamawiający w załącznik nr 2A, poz. 1.1 – 7 szt. Unity Stomatologiczne dla Katedry i Z. Stomatologii Zachowawczej, w punkcie 18, w opisie przenośnego zestawu komputerowego  - z uwagi na konieczność zastosowania ekranu panoramicznego w przekątnej min. 19” (ekrany o takiej przekątnej nie są stosowane w przenośnych zestawach komputerowych) - dopuści możliwość zastosowania stacjonarnego zestawu komputerowego?

(w Siwz był zapis : Przenośny zestaw komputerowy -  10 szt.  ...... Ekran panoramiczny o przekątnej min. 19”)

Odp.1: W załączniku nr 2, poz. 1.1 w punkcie 18 zamawiający omyłkowo umieścił zapis „przenośny zestaw komputerowy” zamiast „stacjonarny zestaw komputerowy”.

Pozostałe parametry pozostają bez zmian

Pyt. 2. Czy Zamawiający w Części A: załącznik nr 2, poz. 1.1 – 7 szt. Unity Stomatologiczne  dla Katedry i Z. Stomatologii Zachowawczej, w punkcie 19, w opisie lampy polimeryzacyjnej przenośnej - dopuści możliwość zastosowania lampy o natężeniu światła: co najmniej 1200 mW/cm2?

(w Siwz był zapis: natężenie światła: co najmniej 1.300 mW/cm ² )

Odp.2

TAK. Zamawiający dopuści lampę polimeryzacyjną o natężeniu co najmniej 1200 mW/cm2.

Pyt. 3. Część A: załącznik nr 2, poz. 1.1 – 7 szt. Unity Stomatologiczne dla Katedry i Z. Stomatologii Zachowawczej  punkt 14.

Z uwagi na niejednoznaczne określenie ilości poszczególnych końcówek prosimy o sprecyzowanie ilości i rodzaju  poszczególnych końcówek jakich Zamawiający oczekuje?

(w Siwz był zapis: Końcówki do unitu (zestaw na jeden unit):

- Szybkozłączka z podświetlaniem LED i regulacją spray (2 sztuki/unit); razem-14 sztuk

- Końcówka turbinowa ze światłem, 4 – punktowym chłodzeniem, łożyskami ceramicznymi (10 sztuk/unit); razem-10 sztuk

- Końcówka 1:1 na mikrosilnik z podświetlaniem i chłodzeniem wewnętrznym (10 sztuk/unit); razem-70 sztuki

- Końcówka endodontyczna z redukcją obrotów  4:1 na mikrosilnik, mała główka z przyciskiem (2 sztuk/unit); razem-14 sztuki

- Kątnica - razem 2 sztuki wykonująca ruchy posuwisto zwrotne współpracujące z pilnikami np. SAF lub odpowiednie )

Odp.3

W załączniku załącznik nr 2, poz. 1.1 w punkcie 14 znaleziono błędy, dlatego Zamawiający zmienia treść punktu 14 na następującą:

„Końcówki do unitu:

- Szybkozłączka z podświetlaniem LED (1 sztuki/unit); razem-7 sztuk

- Końcówka turbinowa ze światłem, 4 – punktowym chłodzeniem, łożyskami ceramicznymi

(2 sztuk/unit); razem-14 sztuk

- Końcówka turbinowa z łożyskami ceramicznymi i pojedynczym sprayem - 46 sztuk

- Końcówka 1:1 na mikrosilnik z chłodzeniem wewnętrznym - 60 sztuk

- Końcówka endodontyczna z redukcją obrotów 4:1 na mikrosilnik,

mała główka z przyciskiem -14 sztuki

- Kątnica - razem 2 sztuki wykonująca ruchy posuwisto zwrotne współpracujące z pilnikami

np. SAF lub odpowiednie”

Pyt.4. Czy Zamawiający w Części A: załącznik nr 2, poz. 4 Unity stomatologiczne z osprzętem -   Ortodoncja – 2 szt., w punkcie 6, w opisie panela asysty - dopuści możliwość ustawienia panela w zakresie  wysokości min. 50 cm (różnica pomiędzy położeniem najniższym i najwyższym)?

(w Siwz był zapis : możliwość ustawienia panela w zakresie wysokości min. 150 cm (różnica pomiędzy położeniem najniższym i najwyższym),

Odp.4 : Tak, zapis poprawiono w zał. 2A poz. 4, pkt. 6

Pyt. 5. Część A: załącznik nr 2, poz. 4 Unity stomatologiczne z osprzętem -   Ortodoncja – 2 szt.,

Z uwagi na rozbieżność charakterystyki skalera opisanego w punkcie 18 (napięcie zasilające 230 V 50/60 Hz, ilość końcówek) oraz opisanego w punkcie 4  prosimy o sprecyzowanie jakiego skalera: wolnostojącego  czy na rękaw przy stoliku lekarza i o jakich parametrach oczekuje Zamawiający?

(w Siwz był zapis: Skaler  napięcie zasilające: 230 V 50/60 Hz

- warunki pracy: co najmniej 5min pracy / 10min odpoczynku

Pobór mocy: max.  40 VA

Częstotliwość wibracji co najmniej w zakresie od  27 do 33 kHz

Ciśnienie wody co najmniej w zakresie: 1 do 5 bar

w komplecie tipy: 10P, 10X, 1, 2, 4 x endo )

Odp.5 : Zamawiający zmienia zapis  pkt. 18 na następujący:

Rękaw wraz ze skalerem (3 końcówki), skaler sterowany elektroniką unitu (nie potencjometrem)

Pyt. 6. Czy Zamawiający w Części A: załącznik nr 2, poz. 5 Unity dla Z. Protetyki Stomatologicznej AM 5 sztuk unitów stomatologicznych z osprzętem -   Protetyka Stomatologiczna w punkcie 4, w opisie tacy przy stoliku lekarza - dopuści możliwość zastosowania tacy nad konsoletą? Z uwagi na specyfikę stolika lekarza z rękawami od dołu, zastosowanie tacy nad konsoletą pozwoli wykorzystać tacę zgodnie z jej przeznaczeniem i uniknąć zaczepiania rękawami o tacę?

(w Siwz był zapis: taca pod konsoletą o wymiarach min. 30x20 cm, z możliwością zmiany ustawienia w poziomie, mocowana do konsolety na ramieniu podwójnie łamanym, obydwa przeguby wyposażone w łożyska igiełkowe,)

Odp.6: Pozostaje zapis: „taca o wymiarach min. 30x20 cm, z możliwością zmiany ustawienia w poziomie, mocowana do konsolety na ramieniu podwójnie łamanym, obydwa przeguby wyposażone w łożyska igiełkowe“

Pyt. 7. Czy Zamawiający w Części A: załącznik nr 2,  w:

poz. 1.1 – 7 szt. Unity Stomatologiczne dla Katedry i Z. Stomatologii Zachowawczej w punkcie 16, w opisie asystorów

- z uwagi na specyfikę budowy asystorów jezdnych, z nogą - dopuści możliwość zastosowania asystorów  bez koszy  wysuwnych?

(w Siwz był zapis :  Asystor stomatologiczny - razem 19 sztuk

- wym: 52x52x80 [cm];  3 x szuflady;   2 x kosz wysuwny

- noga z kołami z regulacją wysokości,  kółka pokryte gumą,  blat pokryty szkłem

Odp.7  TAK,  zmieniamy wymaganie w każdym opisie asystora stomat. na : min. 3 szuflady

Pyt. 8. Czy Zamawiający określając w Część A: załącznik nr 2, poz. 1.1 Unity stomatologiczne dla Katedry i Z. Stomatologii Zachowawczej, w punkcie 23, w opisie Zestaw RTG z czujnikiem cyfrowym - dopuści czujnik o rozmiarach min. 38,5 x 24,8 mm?

(w Siwz był zapis: Zestaw RTG z czujnikiem cyfrowym :  2 szt. ......... - rozmiar czujnika min 39/25 mm )

Odp.8

TAK. Zamawiający dopuści zestaw RTG z czujnikiem o rozmiarach min 38 x 24 mm.

Pyt. 9. Czy Zamawiający określając w Część A: załącznik nr 2, poz. 1.1 Unity stomatologiczne dla Katedry i Z. Stomatologii Zachowawczej, w punkcie 23, w opisie Zestaw RTG z czujnikiem cyfrowym – dopuści komputer z oprogramowaniem umożliwiającym zapis i odczyt ( eksport i import) obrazów w standardzie DICOM?

(w Siwz był zapis: Zestaw RTG z czujnikiem cyfrowym :  2 szt.

- Komputer z oprogramowaniem DICOM i kartą sieciową z dostępem do zdjęć przez sieć )

Odp.9

TAK. Używając zwrotu „Komputer z oprogramowaniem DICOM i kartą sieciową z dostępem do zdjęć przez sieć“ zamawiający ma namyśli oprogramowanie dołączone do zestawu RTG i przeznaczone do magazynowania i obróbki zdjęć rtg wykonanych „zestawem RTG“. Oprogramowanie winno posiadać możliwość eksportu plików w postaci DICOM oraz możliwość importu plików zdjęć wewnątrzustnych zapisanych w formacie DICOM.

Pyt. 10. Czy Zamawiający w Części B: załącznik nr 2, poz. 2 Mikroskop z torem wizyjnym HD – 1 sztuka  Z. Stomatologii Zachowawczej w punkcie 4, w opisie powiększeń – dopuści powiększenia 4X; 7X; 11X o tolerancji ± 0,5X?

(w Siwz był zapis: Min 3 – stopniowy zakres powiększeń;   Powiększenia 4X;  7X;  10X  (±  0,5 x ))

Odp.10

Zamawiający dopuści mikroskop o 3 stopniowym (lub większym)zakresie powiększeń o powiększeniach w zakresie od 3x (±0,5 x) do 15x (±0,5 x), przyjmując za punkt odniesienia tabelę dostępną na stronie http://seliga.pl/mikroskop/endodontyczny/mikroskop_smartoptic.htm

Pyt. 11. Czy Zamawiający w Części B: załącznik nr 2, poz. 2 Mikroskop z torem wizyjnym HD – 1 sztuka  Z. Stomatologii Zachowawczej w punkcie 6, w opisie głębi ostrości – dopuści parametr głębi ostrości o wartości minimum15mm?

(w Siwz był zapis: głębia ostrości – minimum 30mm przy małym powiększeniu )

Odp.11

TAK. Ze względu na wymogi dotyczące obiektywu (wybrano obiektyw 300mm) i przyjmując za punkt odniesienia tabelę dostępną na stronie http://seliga.pl/mikroskop/endodontyczny/mikroskop_smartoptic.htm

Pyt. 12. Czy Zamawiający w Części B: załącznik nr 2, poz. 2 Mikroskop z torem wizyjnym HD – 1 sztuka  Z. Stomatologii Zachowawczej w punkcie 7, w opisie pola widzenia – dopuści pole widzenia minimum 50mm?

(w Siwz był zapis: pole widzenia minimum 70mm  przy minimalnym powiększeniu)

Odp.12

TAK. Ze względu na wymogi dotyczące obiektywu (wybrano obiektyw 300mm) i przyjmując za punkt odniesienia tabelę dostępną na stronie http://seliga.pl/mikroskop/endodontyczny/mikroskop_smartoptic.htm

Pyt. 13. Czy Zamawiający w Części B: załącznik nr 2, poz. 2 Mikroskop z torem wizyjnym HD – 1 sztuka  Z. Stomatologii Zachowawczej w punkcie 9, w opisie tubusa – dopuści tubus stały 45°?

(w Siwz był zapis: tubus uchylny w zakresie 0 - 180° )

Odp.13  -   NIE

Pyt. 14. Czy Zamawiający w części C: załącznik nr 2, poz. 1.1, 1.2 i1.3 (autoklawy) w punkcie 24 w opisie „wydruk parametrów sterylizacji (wewnętrzna drukarka)” - dopuści do zaoferowania autoklawy wyposażone w system zapisu danych USB lub wyposażone w drukarkę zewnętrzną?

System zapisu USB jest najbardziej uniwersalną i ekonomiczną formą prowadzenia dokumentacji. Jest łatwy w obsłudze i umożliwia prowadzenie dokumentacji bez użycia papieru.

Zewnętrzne drukarki współpracujące z autoklawami są na tyle małe, że nie wymagają dodatkowego miejsca, mogą być umieszczone bezpośrednio na autoklawie. Są bardziej wydajne i mniej kosztowne w eksploatacji a w przypadku awarii samej drukarki nie ma potrzeby unieruchamiania autoklawu.

[w Siwz był zapis zapis: Wydruk parametrów sterylizacji (wewnętrzna drukarka) ]

Odp.14

TAK, zamawiający dopuści system zapisu danych poprzez port USB i/lub drukarkę wbudowaną lub zewnętrzną.

Zatwierdzam

Kanclerz AM

Mgr Artur Parafiński

http://seliga.pl/mikroskop/endodontyczny/mikroskop_smartoptic.htm