|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07 Zespół ds. Zamówień Publicznych AM Ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 071/ 784-15-64, fax 071-784-00-44 i 071- 784-00-45 www.am.wroc.pl e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ /   PN-35 / 12                                                                                   24.04.2012 r.

Dostawa, montaż i  uruchomienie Bronchofiberoskopu intubacyjnego  do zabiegów operacyjnych   przeznaczonego dla Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej  AM     ul. Grabiszyńskiej 105;53-430 Wrocław,  ogłoszonego  w Biuletynu  UZP, pod numerem 89599-2012  w dniu 19.04.2012 r

Zamawiający publikuje poniżej Pytania I zadane do postępowania AM/AZ/PN-35/ 12

oraz udzielone odpowiedzi.

W celu zagwarantowania równego prawa wszystkim podmiotom ubiegającym się o zamówienie publiczne i umozliwienie naszej firmie złożenia ważnej oferty zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów Siwz

1. W celu zapewnienia uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postepowania  fiberoskopu intubacyjnego o następujących parametrach innych niż podane w  Załaczniku  2 do Siwz  tj.

Pyt. 1 dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt.1

Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o polu widzenia 90°?

Odp 1. Tak, Zamawiający zmienia  wymaganie  na min. 90°

Pyt. 2 . Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o polu widzenia 110°

Odp.2  Tak, wymagany jest bronchofiberoskop o polu widzenia  min.  90°

Pkt. 3  dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt. 11 w aspekcie SIWZ pkt. II 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testera szczelności, który nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych?

Odp. 3 Tak, ale posiadający znak bezpieczeństwa CE lub deklarację zgodności z CE, wystawioną przez producenta.

Pyt.4. Czy Zamawiający dopuści zakres wychyleń końcówki (góra/dół)  min. 140° /  140°

w zał. 2  pkt. 3 jest wymaganie : Min. : 160° / 130°

Odp. 4 :  Tak,  zakres wychyleń końcówki (góra/dół)  min. 140° /  130°

Pyt. 5. Czy Zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego Min. 2.3 mm

w zał. 2  pkt. 5 jest wymaganie :  Średnica kanału roboczego Min. 2.6 mm

Odp. 5 :  Nie  pozostaje warunek Siwz,   Min. 2.6 mm

Pyt.6. Czy Zamawiający dopuści  długość roboczą tuby wziernikowej 650 mm

w zał. 2  pkt. 6 jest wymaganie : Długość robocza tuby wziernikowej  Min. 600 mm

Odp. 6:  Tak,  Parametr spełnia wymaganie

Pyt. 7. Czy Zamawiający dopuści całkowitą długość tuby wziernikowej  930 mm

w zał. 2  pkt. 7 jest wymaganie : Całkowita długość tuby wziernikowej w zakresie

850 – 920 mm

Odp. 7: Tak,  zmieniamy  na zakres  850-  930 mm.

Pyt. 8. Czy Zamawiający dopuści przenośny zasilacz źródła światła o wadze 150 g

w zał. 2  pkt. 9 jest wymaganie : Przenośny zasilacz źródła światła o wadze do 0,6 kg

Odp.8.   Tak, waga 150 g  spełnia wymaganie  do 0,6 kg

Pyt. 9 Jako producent endoskopów, możemy potwierdzić kompatybilność danego endoskopu z wybranym procesem mycia i dezynfekcji np. w myjni endoskopowej lub dezynfekcji ręcznej, natomiast potwierdzenie kompatybilności myjni z endoskopami innych firmy leży po stronie producenta myjni.

W związku z powyższym, prosimy o odpowiedz, czy dostawca myjni Innova 2 oraz Innova 3 poinformował Zamawiającego, z endoskopami jakich firm posiadane myjnie są kompatybilne oraz czy Zamawiający posiada akcesoria w postaci adapterów do podłączenia endoskopów różnych firm?

Odp. 9 : Wymiary  komory myjącej Innova 2:  380x 480 x 550 mm (szer. x głęb. x wys.)

W tym punkcie Zamawiający dopuszcza odpowiedź Tak lub Nie, bez konsekwencji

odrzucenia oferty za odpowiedź Nie.

Prosimy o sprawdzone i wiarygodne odpowiedzi.

##### Pytania  10  dotyczące zapisów  projektu umowy

1)  § 5 – ust. 7   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt 4.6 Załącznika nr 1

z istniejącego na zapis o poniższej treści:

„Wymiana jakiegokolwiek  modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego,  przy  trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony  moduł  nie podlegający naprawie  zostanie wymieniony na nowy równoważny  oraz  zgodnie  z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym  24 miesiące”

oraz jego ujednolicenie z zapisami umowy w § 5 – ust. 7?

i podobne pytanie

Czy nie zaszła omyłka pisarska w zapisie formularza ofertowego oraz projekcie umowy i czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymiana modułu na nowy następowała na żądanie Zamawiającego po trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym (przy uwzględnieniu zapisu par. 6 ust. 8) tak jak jest to zapisane w SIWZ pkt. XIII 6?

Odp.1) :  Tak, poprawa  uwzględniona jest w dokumencie  Siwz korekta

2)  § 5 – ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5 – ust. 5 umowy z istniejącego na zapis o poniższej treści:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia w tym okresie bezpłatny serwis zgodnie z kartą gwarancyjną. ……”

Odp. 2) :  Nie, nieznane są zapisy „karty gwarancyjnej”

3) § 5 – ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5 – ust. 5 umowy z istniejącego na zapis o poniższej treści:

„Wykonawca musi zapewnić 24 godzinny czas reakcji serwisu od momentu dostarczenia sprzętu do siedziby serwisu drogą kurierską (w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy)”?

Odp.3) :   Tak  poprawiony zapis w Siwz korekta  i zał. 1+2 do PN-35/12 korekta.

4) § 7 – ust. 2 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 10% na 5% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy?

Odp.4) :  Nie

5) § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego?

Odp.5) :  Tak,  w § 7 ust.3 Zamawiający dopisał  warunek : chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę  na  przyjęcie sprzętu zastępczego równoważnego, na uzgodniony  dłuższy czas naprawy.

Pyt. 11 dot. Formularza ofertowego

- do pkt. 4.7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słów „telefon całodobowy” i zastąpienie go słowami „faks całodobowy”?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy napraw liczone były w dniach roboczych?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie godziny składania ofert z 10:00 na 13:00?

Odp. 11 -  Zamawiający zgadza się na wykreślenie słów „telefon całodobowy”               i zastąpienie go słowami „faks całodobowy” oraz aby terminy napraw liczone były w dniach roboczych,  natomiast nie  zgadza się na przesunięcie godziny składania ofert z 10:00 na 13:00 w dniu 27.04.2012 r, ponieważ  musiałoby być również  zmienione ogłoszenie w BZP.

Kanclerz AM

Mgr Artur Parafiński