Załącznik nr 1 A  do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW/AZ /PN - 92/ 12   część  A

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.   Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.   Nr telefonu: .........................................          4. Nr  faksu:  .....................................................

5.   E-mail ........................................................   6. Adres www.............................................................

7.   NIP : .......................................................       8. REGON ....................................................

| 9. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość Netto PLN | VAT % | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DYGESTORIUM szer. ok. 120 cm spełniające wymagania przedstawione w zał. 2A do Siwz |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |
| 10 | Termin realizacji Max.6 tygodni |  |
| 10 | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | Okres gwarancji przedmiotu zamówienia liczony od dnia podpisania protokółu odbioru przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny świadczący usługi serwisowe co najmniej przez okres 7 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji * / lub wskazuje w pkt. 7 nazwę i adres serwisu pogwarancyjnego posiadającego części zamienne i pełny serwis techniczny przedmiotu zamówienia * (*zgodnie z deklaracją Wykonawcy). 2. Wykonawca przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi i konserwacji Dygestorium. 3. Przybycie serwisanta do naprawy gwarancyjnej nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki a naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 4. Koszty dojazdu serwisu do miejsca użytkowania Dygestorium nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 5. Każde uszkodzenie w okresie gwarancyjnym nie wynikłe ze złej eksploatacji dygestorium spowoduje przedłużenie jego okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin. 6. Wymiana bloku funkcjonalnego lub modułu dygestorium na nowy równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego bloku funkcjonalnego / modułu. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym 36 miesięcy. 7. Nazwa i adres i tel. kontaktowe placówki serwisowej na terenie RP |

  - Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

  - Zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

  - Oświadczam, że  jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu                  do składania ofert.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK  NR 2 A               Arkusz techniczny             UM / AZ / PN –89/ 12

# Dygestorium dla Katedry Medycyny Sądowej, Zakładu Technik Molekularnych

Nazwa i adres  Wykonawcy

Urządzenie,  model    .........................................................

Producent/Firma:  : ..........................................................

Rok produkcji:   ..................................................

| Lp. | Parametry, jakie powinna posiadać konstrukcja i materiały zastosowane do wyrobu dygestorium (Minimalne wymagania Zamawiającego) | Nazwa, typ/model, producent | Specyfikacja oferowanej przez Wykonawcę konstrukcji i materiałów zastosowanych do wyrobu dygestorium. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja dygestorium i wszystkie elementy osłonowe wykonane ze stali pokrytej chemoodporną farbą epoksydową (bez użycia materiałów drewnopocho- dnych lub laminantu, sklejki, płyt MDF, płyt melaminowanych, itp.) | Tak podać |  |
| 2 | Blat prostokątny, wykonany z ceramiki monolitycznej będącej spiekiem ceramicznym, wypalanym w temp. min. 1200 °C, co najmniej o parametrach : - grubość minimum 28 mm; twardość min. 6 w skali Mohs’a, chemoodporność –w pełni odporny na rozpuszczalniki organiczne, stężone kwasy i zasady oraz inne substancje agresywne z wyjątkiem stężonego kwasu fluorowodorowego odporność na zaplamienia - plamy z : zieleni chromowej, roztworu alkoholowego jodu, oliwy - zmywalne wodą bieżącą. jednorodny współczynnik rozszerzalności cieplnej, nasiąkliwość nie większa niż 0,01 %. dopuszczalne obciążenie płyty roboczej nie mniejsze niż 2 kPa odporność ogniową na temperaturę w zakresie długotrwałej ekspozycji powierzchniowej do min 500 °C, - Oferowany blat musi posiadać co najmniej 6 odmian kolorystycznych, z których Użytkownik wybierze kolor odpowiadający. | Tak podać |  |
| 3 | Blat samonośny bez płyty bazowej, z podniesionym obrzeżem z czterech stron, ze zlewikiem glazurowanym, umieszczonym wzdłuż tylnej ściany komory roboczej. | Tak, podać |  |
| 4 | Tylna ściana, sufit, plecy dygestorium, komora odciągania oparów (podwójna tylna ściana), szafka pod blatem oraz elementy osłonowe i konstrukcyjne, wykonane ze stali malowanej farbami epoksydowymi. | Tak, podać |  |
| 5 | Panele instalacyjne, szafka, osłony i elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe muszą być sklasyfikowane co najmniej jako niezapalne - klasy A2 | Tak, podać |  |
| 6 | Boczne ścianki komory wyciągowej przeszklone na całej powierzchni (od blatu do sufitu i od ściany tylnej do prowadnicy szyby przedniej) szkłem bezpiecznym, hartowanym | Tak, podać |  |
| 7 | Przednia szyba podnoszona w pionie umożliwiająca pełen dostęp do przestrzeni roboczej | Tak, podać |  |
| 8 | Dla zapewnienia bezpieczeństwa przednia szyba unoszona za pomocą dwóch niezależnych przeciwciężarów | Tak, podać |  |
| 9 | Oprawa szyb bocznych, ramka szyby przedniej oraz osłona prowadnic szyby przedniej wykonana ze stali odpornej na korozję | Tak, podać |  |
| 10 | W tylnej ścianie dwie szczeliny (na całej szerokości tylnej ściany) do odciągania oparów: jedna zlokalizowana tuż nad blatem, druga w górnej części wyciągu | Tak, podać |  |
| 11 | Instalacja wodna z zaworami (2 wylewki zimnej wody pokryte powloką epoksydową) nad zlewiskiem ceramicznym (umiejscowionym po lewej stronie komory roboczej), instalacja gazowa z zaworem oraz instalacja elektryczna z wyłącznikiem głównym, wyłącznikiem oświetlenia i minimum 2 gniazdkami 230V oraz zabezpieczeniem nadprądowym i oświetleniem sufitowym komory roboczej. Powyższe media doprowadzone są do miejsca instalacji komory dygestoryjnej | Tak, podać |  |
| 12 | Zawory, wyłączniki, gniazda elektryczne umieszczone na panelu pomiędzy szafką i płytą roboczą | Tak, podać |  |
| 13 | Oświetlenie zainstalowane w suficie komory roboczej, odizolowane od komory roboczej | Tak, podać |  |
| 14 | W podstawie wyciągu szafka 120 cm wykonana w całości z blachy stalowej o grubości minimum l mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi, uchwyty ze stali nierdzewnej, Drzwiczki szafki podwójne, spawane, wytłumione i usztywnione niepalnym wypełnieniem | Tak, podać |  |
| 15 | Dukt z przyłączeniem komory do zewnętrznego systemu wentylacji | Tak, podać |  |
| 16 | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x gł. x wys.): 125 x 75 x 213 cm | Tak, podać |  |
| 17 | Wymiary komory roboczej nie mniejsze niż (szer. x gł. x wys.): 118 x 58 x 110 cm | Tak, podać |  |
| 18 | Dygestorium wyposażone w sygnalizator przepływu powietrza, gwarantujący bezpieczną pracę w dygestorium dla wartości przepływu powietrza ≤ 330m3/h wg wymagań PN EN 14175-3 lub równoważnej | Tak, podać |  |
|  | Dygestorium posiada zabezpieczenia przed porażeniem w wyniku dotyku bezpośredniego – zapewnia ochronę urządzeń, instalacji i wyposażenia w sposób uniemożliwiający kontakt z częściami elektrycznymi czynnymi | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że Dygestorium posiada CE lub deklaracje zgodności z CE | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że Producent Dygestorium posiada Certyfikat zgodności z systemem jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania oferowanych dygestoriów, czyli np. certyfikaty spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2000 lub równoważnej zagranicznej potwierdzającej odpowiednio stosowanie równoważnych środków zapewnienia jakości wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym Państwie | Tak, podać |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Parametry, jakie powinna posiadać konstrukcja i materiały zastosowane do wyrobu  dygestorium . (Minimalne wymagania Zamawiającego)” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Odpowiedź w rubryce „Specyfikacja oferowanej przez Wykonawcę konstrukcji i materiałów zastosowanych do wyrobu dygestorium” powinna być pełna. Sama  odpowiedź „Tak” nie jest wystarczająca.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy