|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 717841002 fax. 717840007 www.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

###### AM / AZ / PN - 3 / 12                                                                                Wrocław 17.01.2012 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr AM/AZ/PN–3/12 na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Dotyczy części B:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru z długością drogi optycznej w granicach od 0,2 do 1 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie spektrofotometru z długością drogi optycznej w granicach od 0,2 do 1mm. Zamawiający wymaga znacznie krótszej drogi optycznej, ponieważ im krótsza droga optyczna tym mniejsza objętość mieszaniny reakcyjnej jest potrzebna.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru z długością fali w granicach: od 200 do 850 nm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie spektrofotometru z długością fali w granicach: od 200 do 850 nm. Zamawiający wymaga spektrofotometru z możliwością mierzenia od 190 nm.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru z dokładnością pomiaru absorbancji wynoszącą 2%Abs?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrofotometru z dokładnością pomiaru absorbancji wynoszącą 2%Abs.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru z zakresem absorbancji wynoszącym: od 0,01 do 100 Abs?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie spektrofotometru z zakresem absorbancji wynoszącym: od 0,01 do 100 Abs.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru z zakresem pomiaru stężenia dsDNA w zakresie: 1 – 5 000 ng/µl?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie spektrofotometru z zakresem stężenia dsDNA w zakresie: 1 – 5 000 ng/µl.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru, w którym czas całego cyklu pomiarowego wynosi < 8 sek?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie spektrofotometru, w którym czas całego cyklu pomiarowego wynosi < 8 sek. Dłuższy czas pomiaru skutkuje znaczącym wydłużeniem czasu pomiaru całej serii prób.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 145 x 210 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrofotometru o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 145 x 210 mm.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru z oprogramowaniem sterującym zgodnym z wymaganym przez Zamawiającego, bez możliwości aktualizacji oprogramowania przez Internet, z uwagi na fakt, że zastosowane w proponowanym urządzeniu oprogramowanie nie wymaga wykonywania aktualizacji?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie spektrofotometru bez możliwości aktualizacji oprogramowania przez Internet. Zamawiający chce mieć możliwość bezpłatnego pozyskiwania unowocześnionych wersji oprogramowania.

Zamawiający informuje o korekcie Arkusza informacji technicznej stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ. Zamawiający zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link Przetargi ZZP, korektę SIWZ i wymienionego wyżej załącznika i wymaga przygotowania oferty w oparciu o skorygowane dokumenty.

Z poważaniem

Miłosz Bokrzycki