|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 717841002 fax. 717840007 www.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

###### AM / AZ / PN - 6 / 12                                                                                Wrocław 24.01.2012 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr AM/AZ/PN–6/12 na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Dotyczy części A:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wnętrze wykonane z aluminium?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wnętrza wykonanego z aluminium.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza pojemność użytkową zamrażarki: 150 litrów?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o pojemności użytkowej 150 litrów.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 1130 mm, głębokość 730 mm, wysokość 980 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o wymiarach zewnętrznych: szerokość 1130 mm, głębokość 730 mm, wysokość 980 mm.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający zaakceptuje układ chłodzenia kaskadowy, z dwoma kompresorami?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza kaskadowego układu chłodzenia.

Pytanie 5:

Czy izolacja może być wykonana z płyt poliuretanowych o grubości 120 mm?

Odpowiedź:

Nie, izolacja nie może być wykonana z płyt poliuretanowych o grubości 120 mm.

Pytanie 6:

Czy zamrażarka może być wyposażona w łatwy w utrzymaniu czystości filtr?

Odpowiedź:

Nie, Zamrażarka nie może być wyposażona w filtr.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 71 l?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia o pojemności 71 l.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali lakierowanej, jeśli nie proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia z wnętrzem wykonanym ze stali lakierowanej. Lakier w temperaturze < - 75°C ma mniejszą plastyczność i łatwiej ulega uszkodzeniom mechanicznym (odpryskuje) w porównaniu z tworzywem akrylowym (na stali powlekanej).

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z izolacją o grubości 80 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia z izolacją o grubości 80 mm.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem głośności 50 dB?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia z poziomem głośności 50 dB.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez kółek samonastawnych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia bez kółek samonastawnych.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający w części A dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 71 litrów oraz poziomie głośności nie większym niż 55 dB?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności 71 litrów oraz poziomie głośności 55 dB.

Dotyczy części B:

Pytanie 13:

Czy w części B Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy spektrofotometr do mikroilości kwasów nukleinowych, umożliwiający pomiar stężenia w zakresie 2-2000 ng/mcl (dsDNA) i niezapisujący rozcieńczenia w wewnętrznej pamięci aparatu, ponieważ rozcieńczenie nie jest wymagane?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza spektrofotometr umożliwiający pomiar stężenia w zakresie 2-2000 ng/mcl oraz niezapisujący rozcieńczenia w wewnętrznej pamięci, w sytuacji, gdy przygotowanie rozcieńczeń próbek badanych nie jest konieczne do przeprowadzenia prawidłowego pomiaru stężenia.

Z poważaniem

Miłosz Bokrzycki