|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 717841002 fax. 717840007 www.am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

###### AM / AZ / PN - 33 / 12                                                                                Wrocław 05.04.2012 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr AM/AZ/PN–33/12 na: Dostawa mikroskopów do jednostek Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Dotyczy części A:

Pytanie 1:

Czy w Zamawiający dopuści mikroskop z nasadką z podziałem światła (okulary-fototubus) 20/80 zapewniającym większą ilość światła na torze optycznym kamery lub aparatu fotograficznego?

Odpowiedź:

W związku z planowanymi doświadczeniami w kontraście – fazowym Zamawiający nie dopuszcza mikroskopu z nasadką z podziałem światła 20/80, ponieważ obserwacje komórek w naszych doświadczeniach przy powiększeniu x40 nie będą obserwowane z odpowiednim oświetleniem. Obserwacje te wymagają dużej ilości światła, z podziałem 50/50.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby mikroskop odwrócony posiadał regulację dioptryjną +/- 5 w obu tubusach okularowych? Uzasadnienie: takie rozwiązanie umożliwi precyzyjniejszą i wygodniejszą korekcję ostrości różnym osobom korzystającym z mikroskopu, dzięki czemu obserwowany obraz będzie wyraźniejszy niezależnie od posiadanej wady wzroku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza regulację +/- 5 w obu tubusach okularowych.

Pytanie 3:

Ponieważ ze specyfikacji nie wynika że wymienione obiektywy są do obserwacji w kontraście fazowym, to czy Zamawiający dopuszcza poniższe obiektywy:
- obiektyw PLAN do kontrastu fazowego PH10×/ N.A. 0.25, WD 10 mm (+ odpowiednia wsuwka do PH)
- obiektyw PLAN do kontrastu fazowego PH20×/ N.A. 0.4, WD 5.1 mm (+ odpowiednia wsuwka do PH)
- obiektyw PLAN do kontrastu fazowego PH40×/ N.A. 0.65, WD 0.35 mm (+ odpowiednia wsuwka do PH)
- obiektyw PLAN do jasnego pola 4×/ N.A. 0.1, WD 18 mm
- obiektyw PLAN do jasnego pola 40×/ N.A. 0.6, WD 2.6 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionych obiektywów. W specyfikacji technicznej przedmiotu dokładnie określono specyfikację obiektywów. Wymiary obiektywów 10x, 20x, 40x służących jednocześnie do oceny preparatów w jasnym polu widzenia i kontraście fazowym.

Z poważaniem

Miłosz Bokrzycki