## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN –70 / 13                                  Załącznik nr 1 do SIWZ

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................................

- Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………….........................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu

niniejszej oferty: ..........................................................................................................................................

4. NIP.................................      5. Regon.....................................   6.  Tel ..........................................................

7.  Fax ...............................      8. E-mail .................……..........    9.  www.…………..........................………

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie cyfrowego pantomografu z cefalostatem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Wartość słownie : |  |  |
| 2. | Termin dostawy do Użytkownika | do 7 dni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): ................................................................................................................................. |

4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

5. Zapoznałem się z treścią wzoru umowy i akceptuję jego postanowienia.

6. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

Data                                                                                                     Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

Arkusz informacji technicznej

# UMW / AZ / PN - 70 / 13                                                                                   Załącznik  nr 2 do SIWZ

Producent  ........................................................................................................................

Nazwa / typ / model .........................................................................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt  fabr. nowy) ..............................

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy : podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator wysokiej częstotliwości (HF) | Tak, podać |  |
| 2 | Częstotliwość pracy generatora min. 100 kHz | Tak, podać |  |
| 3 | Ognisko lampy 0.5 x 0.5 mm | Tak, podać |  |
| 4 | Filtracja całkowita 2,5 mm Al | Tak, podać |  |
| 5 | Napięcie anodowe, regulowane, w zakresie nie mniejszym od 60-90 kV | Tak, podać |  |
| 6 | Prąd anodowy regulowany, w zakresie nie mniejszym od 3-16mA | Tak, podać |  |
| 7 | Czas ekspozycji nie dłuższy niż 15 sek. | Tak, podać |  |
| 8 | Zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz | Tak, podać |  |
| 9 | Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego  10% | Tak, podać |  |
| 10 | Max. dwie linie laserowe pozycjonujące do zdjęć pantomograficznych | Tak, podać |  |
| 11 | Kompensacji cienia kręgosłupa | Tak, podać |  |
| 12 | Zmotoryzowany ruch głowicy w pionie | Tak, podać |  |
| 13 | Program dziecięcy ze zredukowanym polem napromienienia | Tak, podać |  |
| 14 | Program do wykonywania zdjęć skrzydłowo-zgryzowych | Tak, podać |  |
| 15 | Zdjęcia warstwowe zatok | Tak, podać |  |
| 16 | Zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu | Tak, podać |  |
| 17 | Zdjęcia przekrojowe poprzeczne | Tak, podać |  |
| 18 | Segmentacja pionowa zdjęć | Tak, podać |  |
| 19 | Automatyczne dopasowanie szerokości łuku zębowego na podstawie rozstawu wsporników skroniowych | Tak, podać |  |
| 20 | Zdjęcia odległościowe twarzo-czaszki (cefalometryczne) | Tak, podać |  |
| 21 | Zdjęcia o stałym powiększeniu obrazu | Tak, podać |  |
| 22 | Typ czujnika w technologii CCD | Tak, podać |  |
| 23 | Wielkość pixela nie więcej niż 28µm | Tak, podać |  |
| 24 | Wysokoskuteczny materiał scyntylacyjny czujnika: jodek cezu (CsI ) | Tak, podać |  |
| 25 | Wielkość obrazu pantomograficznego nie mniej niż 138 x 290mm | Tak, podać |  |
| 26 | Wielkość obrazu cefalometrycznego min. 230 x 290 mm | Tak, podać |  |
| 27 | Linia laserowa płaszczyzny osiowej w cefalostacie | Tak, podać |  |
| 28 | Oprogramowanie do obróbki obrazu rtg: - archiwizacja zdjęć, - opisy i dane pacjenta, - powiększenie dowolnych fragmentów obrazu, - automatyczny pomiar długości kanałów linią łamaną, - przełączanie „góra-dół” i „pozytyw-negatyw”, - możliwość zmiany jasności i kontrastu, - regulacja skali szarości wg histogramu, - bezpieczny sposób zapisu obrazu | Tak, podać Tak, podać Tak, podać Tak, podać Tak, podać Tak, podać Tak, podać Tak, podać |  |
| 29 | Adaptacyjny algorytm filtracyjny, bazujący na anatomii pacjenta. | Tak, podać |  |
| 30 | Integracja z posiadanym przez zamawiającego w pracowni RTG systemem tomografii wolumetrycznej Galileos firmy Sirona w zakresie oprogramowania roboczego oraz integralnej bazy danych. (Ze względu na trwający okres gwarancyjny zainstalowanego urządzenia, integracja musi odbywać się za porozumieniem z gwarantem) | Tak, podać |  |
| 31 | Możliwość zdalnej diagnostyki urządzenia. | Tak, podać |  |
| 32 | Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0. | Tak, podać |  |
| 33 | Możliwość wykonywania badań pacjentom niepełnosprawnym (na wózkach) | Tak, podać |  |
| 34 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy (...)” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4. Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                               pieczęć i podpis Wykonawcy