# Przetarg  AM / AZ /PN - 80 / 12                                                                      Załącznik nr  2C

Korekta z dnia 21.08.2012 r.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Model, Producent:

Zamrażarka niskotemperaturowa – dla Katedry i Kliniki Chorób Serca; ul. Weigla 5; 50-981 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa – pionowa (szafowa) | Tak |  |
| 2 | Zakres temperatury pracy min. od -50°C do -86°C | Tak Podać |  |
| 3 | Dokładność regulacji temperatury ±1°C | Tak |  |
| 4 | Pojemność użytkowa od 630 do 830 L | Tak Podać |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne nie większe jak: 1010 x 870 x 2010 mm (szer. x gł. x wys.) | Tak Podać |  |
| 6 | Jedne drzwi zewnętrzne i dwoje wewnętrznych – Drzwi zewnętrzne z zamknięciem mechanicznym, zamykane na klucz i możliwością założenia kłódki - zamknięcie drzwi zewnętrznych nie może być wyposażone w zamek elektromagnetyczny. | Tak |  |
| 7 | Drzwi wewnętrzne izolowane z zamknięciem na zatrzask z możliwością łatwiejszego czyszczenia okolic zawiasów: albo po podniesieniu i zdjęciu drzwi wewnętrznych jednym ruchem albo bez konieczności demontażu drzwi wewnętrznych | Tak Podać |  |
| 8 | Zamrażarka wyposażona w minimum 3 półki ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości. | Tak Podać |  |
| 9 | Dwa niezależne układy chłodzenia z możliwością utrzymania w przypadku awarii jednego z kompresorów temperatury -70°C przez drugi sprawny układ chłodzenia przez nieograniczoną liczbę czasu; lub kaskadowy system chłodzenia składający się z dwóch hermetycznych kompresorów oraz system back-up umożliwiający utrzymanie temperatury wewnątrz zamrażarki na poziomie -70°C w przypadku awarii jednego z kompresorów. | Tak Podać |  |
| 10 | Izolacja zamrażarki wykonana w technologii półpróżniowej. | Tak |  |
| 11 | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LCD lub LED | Tak |  |
| 12 | Sterownik wyposażony w alarmy o zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperaturze w zamrażarce, niedomknięciu drzwi, zaniku zasilania, zbyt wysokiej temperaturze otoczenia, konieczności wymiany uszkodzonej części., uszkodzenia wentylatora, oddzielne powiadomienia diagnostyczne odnośnie toku pracy każdego z kompresorów. | Tak Podać |  |
| 13 | Możliwość blokady klawiatury za pomocą hasła. | Tak |  |
| 14 | Jeżeli sterownik umożliwia wyświetlanie komunikatów tekstowych muszą one być podawane w języku polskim lub angielskim | Tak Podać |  |
| 15 | Zamrażarka wyposażona w kółka samonastawne do łatwego przemieszczania urządzenia. | Tak |  |
| 16 | Wbudowany system diagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów | Tak Podać |  |
| 17 | Funkcja przechowywania parametrów pracy w pamięci urządzenia do 10 tygodni przy interwale pomiarowym 30 min. | Tak Podać |  |
| 18 | Podgrzewany port wyrównywania ciśnień | Tak |  |
| 19 | Możliwość ustawienia pracy urządzenia w trybie ekonomicznym pozwalającym na obniżenie poboru energii elektrycznej do 15% w porównaniu do normalnego trybu pracy. | Tak Podać |  |
| 20 | Funkcja graficznego przedstawienia parametrów pracy na wyświetlaczu LCD lub LED. | Tak |  |
| 21 | Możliwość umieszczenia w jednej zamrażarce co najmniej 520 szt. pudełek o wysokości 5 cm | Tak Podać |  |
| 22 | Funkcja wyposażenia w system umożliwiający podłączenie zamrażarek do komputera i za pomocą specjalnego interfejsu pozwalającego na sterowanie zamrażarki i archiwizowania parametrów pracy z możliwością ich zmiany poprzez panel sterowania zamrażarki. | Tak Podać |  |
| 23 | Zamrażarka wyposażona w 12 sztuk stelaży aluminiowych na 20 pudełek o wysokości 5 cm i 12 sztuk stelaży aluminiowych na 24 pudełka o wysokości 5 cm wypełniających 100% powierzchni wewnętrznej zamrażarki albo 30 sztuk stelaży wykonanych ze stali nierdzewnej na 20 pudełek o wysokości 5 cm wypełniających 100% powierzchni wewnętrznej zamrażarki. | Tak Podać |  |
| 24 | Urządzenie wyposażone w system CO2 backup z funkcją zliczania zużytego gazu i informowania o niskim poziomie CO2 w butli. | Tak Podać |  |
| 25 | Urządzenie wyposażone w system pozwalający łączenie do pięciu butli z CO2 w ramach jednego źródła zwiększający efektywny czas wykorzystania systemu back-up | Tak Podać |  |
| 25a | Urządzenie wyposażone w system back-up umożliwiający utrzymanie temperatury wewnątrz zamrażarki na poziomie -70°C w przypadku awarii jednego z kompresorów | Tak Podać |  |
| 26 | Maksymalna waga urządzenia 1000 kg. | Tak / Podać |  |
| 27 | Znak CE potwierdzony certyfikatem lub deklaracją producenta a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych (Dz.U.04 Nr 93 poz. 896) | Tak |  |
| 28 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak Podać |  |

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny” w powyższej tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy