Załącznik nr 1 do SIWZ –   Wzór Formularza Ofertowego (korekta – 20. 01. 2009 r.)

## FORMULARZ  OFERTOWY  ZI/AM/PN – 5 / 09

- Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy:

(Wpis lub pieczęć)

...................................................................................................................................

2.     Nazwiska osób  reprezentujących  Wykonawcę

3.  Nr. telefonu: .........................................         4. Nr.  faksu:  .....................................................

5.  E-mail ........................................................    6. Adres www..............................................................

7. NIP : ....................................................... 8. REGON ....................................................

| 9. | ###### Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  | ###### (szt.) | Cena jedn. netto PLN | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Stacja centralna monitorów z funkcją teletransmisji |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - Monitor z funkcją teletransmisji |  |  | 4 |  |  |  |
|  | - Transportowy monitor funkcji życiowych |  |  | 5 |  |  |  |
|  | - Monitor funkcji życiowych o profilu rozszerzonym |  |  | 6 |  |  |  |
|  | - Monitor funkcji życiowych o profilu podstawowym- kompatybilne moduły monitora z poz. 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | - Defibrylator |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem słownie brutto PLN |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Termin realizacji zamówienia : |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Warunki serwisu ustalone przez Zamawiającego | - Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru. - W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczno - konserwacyjne z częstością zgodną z serwisową instrukcją obsługi - zakończone wystawieniem świadectwa dopuszczenia do dalszej eksploatacji. - Wszystkie elementy ulegające zużyciu, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych, będą na bieżąco wymieniane bez dodatkowych opłat. Zakupione oprogramowanie będzie uaktualnione w okresie gwarancyjnym bez dodatkowych opłat, - Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń i sprzętu oraz wsparcie aplikacyjne w okresie gwarancji bez dodatkowych opłat, - Zgłoszenie serwisanta do naprawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce od upoważnionej osoby ze strony Zamawiającego, - Naprawa zostanie wykonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a jeżeli zaistnieje konieczność importu części zamiennych w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia, - Każdorazowe przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji, - Wymiana modułu urządzenia/ sprzętu na nowy równoważny na żądanie Zamawiającego, po 3 ( trzech) naprawach serwisowych, przy zaistniałym czwartym uszkodzeniu modułu urządzenia/ sprzętu w okresie gwarancyjnym, - Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym, - Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę w kraju, wymienioną poniżej, - Lokalizacja autoryzowanego serwisu (podać nazwę, adres, telefon): |  |  |  |  |

12. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

13. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą do dnia .....................................................

14. Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Siwz                                        ZI / AM / PN – 5 /09    (korekta – 20. 01. 2009 r.)

Pozycja 1.

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

# Przedmiot zamówienia: Stacja centralna monitorów oraz monitorów z funkcją telemetrii x 1

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| Lp | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitorowanie min. 16 stanowisk pacjenta. Wyposażone w 2 ekrany typu LCD-TFT, kolorowe, min. 19”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1280x1024. Niezależna konfiguracja obu ekranów. | TAK |  |  |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego monitora przyłóżkowego: min. 2 krzywe. Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali. | TAK |  |  |  |
|  | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. | TAK |  |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 72 h. | TAK |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz" i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Archiwizacja, z min. 72 godzin, min. 4 krzywych dynamicznych (nie tylko EKG), z każdego stanowiska | TAK |  |  |  |
|  | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów min. 3 stopnie. | TAK |  |  |  |
|  | Historia alarmów 150 zdarzeń, wraz z min. 4 krzywymi, dla każdego monitorowanego stanowiska. | TAK |  |  | Do 600 zdarzeń - 0 pkt. > 600 zdarzeń - 5 pkt. |
|  | Arytmia podstawowa. Rozpoznawanie min. 10 klas arytmii | TAK |  |  |  |
|  | Historia arytmii min. 600 zdarzeń na każde monitorowane stanowisko | TAK / NIE |  |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Zapamiętywanie min. 250 wyników pomiarów hemodynamicznych | TAK / NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Odbiornik dla min. 4 monitorów telemetrycznych Dopuszcza się monitorowanie pacjentów telemetrycznych w osobnej centrali. | TAK |  |  |  |
|  | System anten do bezprzewodowej komunikacji z monitorami telemetrycznymi pokrywający działaniem cały Oddział Medycyny Ratunkowej. Możliwość wizji lokalnej. | TAK |  |  |  |
|  | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi | TAK |  |  |  |
|  | Podłączenie do sieć bezprzewodowej do komunikacji z monitorami transportowymi |  |  |  |  |
|  | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami. Możliwość przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia centrali. | TAK |  |  |  |
|  | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Regulacja granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych. | TAK |  |  |  |
|  | Ręczne uruchamianie pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego. | Podać |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego. | TAK |  |  |  |
|  | Powyższa współpraca możliwa ze wszystkimi oferowanymi monitorami stacjonarnymi | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |  |

Załącznik nr 2 do Siwz                                        ZI / AM / PN – 5 /09       (korekta – 20. 01. 2009 r.)

Pozycja 2.

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Przedmiot zamówienia: Monitor z funkcją telemetrii x 4 szt.

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów rozmiaru AA |  | TAK |  |  |  |
|  | Zewnętrzna ładowarka akumulatorów |  | TAK |  |  |  |
|  | Czas pracy monitora z wewnętrznego zasilania akumulatorowego, przy monitorowaniu tylko EKG i SpO2, min. 48 godzin |  | TAK |  |  |  |
|  | Czas pracy monitora z wewnętrznego zasilania akumulatorowego, przy monitorowaniu EKG + Sp02 + NIBP z odstępem 60 minut, min. 40 godzin |  | TAK |  |  |  |
|  | Temperatura pracy monitora (wraz z akumulatorem) w zakresie min. 10-40° C |  | TAK |  |  |  |
|  | Wilgotność względna pracy monitora (wraz z akumulatorem) w zakresie min. 30-85% |  | TAK |  |  |  |
|  | Ciężar monitora, wraz z akumulatorem – preferowany najmniejszy. Urządzenie przewidziane jest do noszenia przez pacjenta |  | Podać |  |  |  |
|  | Wymiary monitora preferowane najmniejsze. Urządzenie przewidziane jest do noszenia przez pacjenta |  | Podać |  |  |  |
|  | Monitor współpracuje ze stacją centralną w sposób bezprzewodowy |  | TAK |  |  |  |
|  | a | Wbudowany ekran LCD | TAK / NIE |  |  |  |
|  | b | Wyświetlanie danych cyfrowych z monitora telemetrycznego pacjenta na monitorze centralnym | TAK |  |  |  |
|  | Tryb pracy dla dorosłych, dla dzieci |  | TAK |  |  |  |
|  | Przedstawianie informacji w formie numerycznej (wymienić parametry) |  | Podać |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG |  | TAK |  |  |  |
|  | Jednoczasowe monitorowanie co najmniej 1 odprowadzenia EKG do wyboru z I, II, III |  | TAK |  |  |  |
|  | Pasmo przewodzenia krzywej EKG do Stacji Centralnej, co najmniej w zakresie min. 0,4 do 60 Hz |  | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed zakłóceniami impulsu defibrylatora |  | TAK |  |  |  |
|  | Wykrywanie zespołu QRS w zakresie amplitudy co najmniej 0,5 – 5 mV |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres mierzonej częstości rytmu min 25 – 300 uderzeń / minutę |  | TAK |  |  |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora |  | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw 3 odprowadzeń pacjenta z zatrzaskami. 1 kpl./monitor |  | TAK |  |  |  |
|  | Monitorowanie Respiracji |  | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar respiracji metodą pneumografii impedancyjnej |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy, min. 2-150 oddechów na minutę |  | TAK |  |  |  |
|  | Monitorowanie Sp02 |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1 – 100% |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu z kanału Sp02 w zakresie co najmniej 30-200 bpm |  | TAK |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji |  | Podać |  |  |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec. 1 szt. na monitor |  | TAK |  |  |  |
|  | Monitorowanie Nieinwazyjnego ciśnienia krwi NIBP |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakresy pomiarowe ciśnienia min. : 10 - 260 mm Hg |  | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar NIBP oscylometryczny |  | TAK |  |  |  |
|  | Tryb pomiaru manualny i automatyczny |  | TAK |  |  |  |
|  | Programowanie odstępów pomiaru NIBP w trybie automatycznym co najmniej w zakresie 1-60 min |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnienia średniego |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 30-200 bpm |  | TAK |  |  |  |
|  | Mankiety dla dorosłych: Standardowy - 1 szt./monitor Duży - 1 szt./monitor |  | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy i trendy |  | TAK |  |  |  |
|  | Konfiguracja alarmów wszystkich monitorowanych parametrów w Centrali |  | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy wszystkich monitorowanych parametrów w centrali |  | TAK |  |  |  |
|  | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów numeryczne i graficzne w centrali |  | TAK |  |  |  |
|  | Alarm sygnalizujący zbliżające się rozładowanie akumulatora w centrali lub monitorze |  | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy techniczne wyświetlane w centrali |  | TAK |  |  |  |

Załącznik nr 2 do Siwz                                      ZI / AM / PN – 5 /09     (korekta – 20. 01. 2009 r.)

Pozycja  3

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Przedmiot zamówienia: Transportowy monitor funkcji życiowych x 5 szt.

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| Lp | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE |  |  |  | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | Parametry oferowane |  | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Wymagania ogólne monitora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moduły i akcesoria kompatybilne z monitorami o profilu rozszerzonym i monitorami o profilu podstawowym. Możliwość podłączenia wszystkich modułów oferowanych do monitorów o profilu rozszerzonym. Możliwość jednoczasowego podłączenia modułów min. EtCO2, Rzutu Minutowego, Ciśnień inwazyjnych oferowanych do monitorów o profilu rozszerzonym. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga monitora bez akumulatorów i modułów max. 10 kg | TAK |  |  |  |  |  |  | 7-10 kg – 0 pkt. Poniżej 7kg – 5 pkt. |  |
| III. | Ekran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12". | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 800x600 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba krzywych dynamicznych wyświetlanych równoczasowo min. 8 Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Obsługa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Zasilanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 120 minut | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Sieć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor z opcją pracy w sieci bezprzewodowej. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa sieć monitorowania obejmująca działaniem cały Oddział Medycyny Ratunkowej. Integracja z siecią monitorowania LAN. Możliwość wizji lokalnej. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z monitorami o profilu rozszerzonym i monitorami o profilu podstawowym | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania LAN. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | Alarmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Historia alarmów min. 50 zdarzeń wraz z min. 4 krzywymi. | TAK |  |  |  |  |  |  | do 200 zdarzeń – 0 pkt. > 200 zdarzeń - 5 pkt. |  |
| VIII. | Zapamiętywanie danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min 2 parametrów w trendzie graficznym. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ciągła archiwizacja monitorowanych krzywych dynamicznych z min. 24 godzin w monitorze | Podać |  |  |  |  |  |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| IX. | Mierzone parametry. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EKG x 5 - Ciągła rejestracja i równoczasowa prezentacja na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1). - Tworzenie raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15 -300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15 -300 ud./min Akcesoria: - przewód EKG 3-żyłowy x 5 szt. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST x 5 Ciągła analiza odcinka ST. Prezentacja analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. | TAK |  |  |  |  |  |  | Wymagany zakres pomiarowy - 0 pkt Zakres szerszy - 5 pkt |  |
|  | Analiza arytmii x 5 Analiza arytmii - zakres podstawowy min. 10 zdarzeń. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddech x 5 Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 4 - 120 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 5 Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 2 godzin z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min.: 30 – 250 mmHg Akcesoria: - wężyk łączący mankiet z monitorem x 5 szt. - mankiet dla dorosłych x 5 szt. - mankiet dla dzieci x 5 szt. | TAK |  |  |  |  |  |  | Odstępy automatycznego pomiaru: 0 – 2 godzin – 0 pkt. 0 – 4 godzin – 2 pkt. 0 – 8 godzin – 4 pkt. |  |
|  | Pomiaru saturacji x 5 Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych metodą Masimo lub równoważny. Zakres pomiarowy SpO2 min.: 0 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. Akcesoria: - czujnik na palec dla dzieci i dorosłych x 5 szt. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiaru temperatury x 5 Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45 stopni Celsjusza. Akcesoria: - czujniki do pomiaru temperatury obwodowej x 5 szt. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie w monitorze danych z respiratora – podać typ respiratora. Podać obsługiwane inne respiratory. | TAK co najmniej jeden model respiratora / NIE |  |  |  |  |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej - z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF - z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ciągły, inwazyjny pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne funkcje monitora dostępne w postaci wymiennych modułów. |  | TAK – podać jakie / NIE |  |  |  |  |  |  | Tak - 5 pkt. Nie – 0 pkt. |

Załącznik nr 2 do Siwz                                        ZI / AM / PN – 5 /09  (korekta – 20. 01. 2009 r.)

Pozycja 4

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych o profilu rozszerzonym x 6 szt.

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| Lp | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |  |  |
| II. | Wymagania ogólne monitora funkcji życiowych |  |  |  |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie moduły i akcesoria kompatybilne z monitorami transportowymi i monitorami o profilu podstawowym |  |  |  |  |
|  | Niska masa monitora umożliwiająca użycie do celów transportowych. Waga monitora bez akumulatorów i modułów max. 10 kg | TAK |  |  |  |
| III. | Ekran |  |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15". | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja min. 12 krzywych dynamicznych na ekranie. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1024 x 768 | TAK |  |  |  |
| IV. | Obsługa |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |  |  |
| V. | Zasilanie |  |  |  |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 30 minut pracy. | TAK |  |  |  |
| VI. | Praca w sieci |  |  |  |  |
|  | Monitor z opcją pracy w sieci. Podłączenie do sieci monitorowania LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali | TAK |  |  |  |
|  | Komunikacja z monitorami o profilu podstawowym i monitorami transportowymi | TAK |  |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania. | TAK |  |  |  |
| VII. | Alarmy |  |  |  |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |  |  |
|  | Historia alarmów min. 50 zdarzeń wraz z min. 4 krzywymi. | TAK |  |  | do 200 zdarzeń – 0 pkt. > 200 zdarzeń - 5 pkt. |
| VIII. | Zapamiętywanie danych |  |  |  |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK |  |  |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min 2 parametrów w trendzie graficznym. | TAK |  |  |  |
|  | Ciągła archiwizacja monitorowanych krzywych dynamicznych z min. 24 godzin w monitorze | Podać |  |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
| IX. | Mierzone parametry. |  |  |  |  |
|  | EKG x 6 - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1). - Możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min Akcesoria: - przewód EKG 3-żyłowy - 6 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST x 6 Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. | TAK |  |  | Wymagany zakres pomiarowy - 0 pkt Zakres szerszy - 5 pkt |
|  | Analiza arytmii x 6 Rozpoznawanie min. 10 rodzajów zaburzeń. | TAK |  |  |  |
|  | Oddech x 6 Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 4-120 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 6 Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 2 godzin z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy: 20 – 270 mmHg Akcesoria: - wężyk łączący mankiet z monitorem x 6 szt. - mankiet dla dorosłych x 6 szt. - mankiet dla dzieci x 6 szt. | TAK |  |  | Odstępy automatycznego pomiaru: 0 – 2 godzin – 0 pkt. 0 – 4 godzin – 1 pkt. 0 – 8 godzin – 2 pkt. |
|  | Pomiaru saturacji x 6 Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych metodą Masimo lub równoważną. Zakres pomiarowy SpO2: 0 – 100% Zakres pomiarowy pulsu: 30 – 250 ud./min. Akcesoria: - czujnik na palec dla dzieci i dorosłych x 6 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiaru temperatury x 6 Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy: 0 – 45 stopni. Akcesoria: - czujnik do pomiaru temp. obwodowej x 6 szt. - czujnik do pomiaru temp. centralnej x 6 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia x 3 Pomiar w min. 3 kanałach. Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. 6 kompletów pomiarowych do pacjenta Zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg.. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiaru rzutu minutowego serca metodą termodylucji x 1 Zakres pomiarowy min.: 0,5-20 L/min. Pakiet obliczeń hemodynamicznych. Zestaw akcesoriów do pomiaru rzutu minutowego serca x 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia śródczaszkowego x 1 | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar kapnografii – x 6 Pomiar dla pacjentów zaintubowanych. Pomiar w strumieniu głównym lub bocznym Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych. Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. Zakresy pomiarowe: Pi CO2/Fi CO2 : min. 0 – 98 mmHg. Pe CO2/FeCO2: min. 0 – 98 mmHg. Oddech: min. 3 – 120 odd./min. Akcesoria: - jednorazowe adaptery lub linie do pomiaru kapnografii dla pacjentów zaintubowanych (Dorośli/Dzieci) – 150 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar Spirometrii x 1 Pomiar: ciśnienia w drogach oddechowych: średniego, szczytowego, PEEP; przepływu szczytowego; objętości minutowej; objętości oddechowej; podatności dynamicznej; oporu dróg oddechowych, I:E. Zakresy pomiarowe: przepływu: min 2-100 L/min Objętości Minutowej: min. 2-20 L/min Objętości Oddechowej: min. 100-2000 ml Ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta: min. od –20 do +100 cmH2O Prezentacja: Krzywej przepływu, krzywej ciśnienia w drogach oddechowych, Pętli Przepływ-Objętość, Pętli Ciśnienie-Objętość. Akcesoria: - zestaw do pomiaru dla min. 10 pacjentów Uwaga! Pomiar za pomocą modułu lub urządzenia zewnętrznego z obsługą w języku polskim lub angielskim | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar rzutu minutowego serca metodą nieinwazyjną x 1 Pomiar: rzutu minutowego serca, wskaźnika serca (CI), Objętości wyrzutowej (SV), wskaźnika objętości wyrzutowej (SVI), naczyniowego oporu systemowego (SVR), wskaźnika naczyniowego oporu systemowego (SVRI). Akcesoria: - zestaw do pomiaru dla min. 10 pacjentów Uwaga! Pomiar za pomocą modułu lub urządzenia zewnętrznego z obsługą w języku polskim lub angielskim | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlanie w monitorze danych z respiratora – podać typ respiratora. Podać obsługiwane inne modele respiratorów. | TAK co najmniej jeden model respiratora / NIE |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej - z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF - z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji | TAK |  |  |  |
|  | Ciągły, inwazyjny pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO | TAK |  |  |  |
|  | Inne funkcje monitora dostępne w postaci wymiennych modułów. | TAK – podać jakie / NIE |  |  | Tak - 5 pkt. Nie – 0 pkt. |

Załącznik nr 2 do Siwz                                        ZI / AM / PN – 5 /09  (korekta – 20. 01. 2009 r.)

Pozycja 5

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych o profilu podstawowym x 5 szt.

Uwaga:  Moduły monitora poz.4 muszą być kompatybilne z monitorami poz. 5

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| Lp | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |  |  |
| II. | Wymagania ogólne monitora |  |  |  |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie moduły i akcesoria kompatybilne z monitorami transportowymi i monitorami o profilu rozszerzonym. Możliwość użycia modułów oferowanych do monitorów o profilu rozszerzonym. | TAK |  |  |  |
|  | Niska masa monitora umożliwiająca użycie do celów transportowych. Waga monitora bez akumulatorów i modułów max. 10 kg | TAK |  |  |  |
| III. | Ekran |  |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15". | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja min. 12 krzywych dynamicznych na ekranie. Wybieranie kolorów przez użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1024 x 768 | TAK |  |  |  |
| IV. | Obsługa |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |  |  |
| V. | Zasilanie |  |  |  |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 30 minut pracy. | TAK |  |  |  |
| VI. | Praca w sieci |  |  |  |  |
|  | Monitor z opcją pracy w sieci. Podłączenie do sieci monitorowania LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali | TAK |  |  |  |
|  | Komunikacja z monitorami o profilu rozszerzonym i monitorami transportowymi | TAK |  |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania. | TAK |  |  |  |
| VII. | Alarmy |  |  |  |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |  |  |
|  | Historia alarmów min. 50 przypadków wraz z 4 krzywymi. | TAK |  |  | do 200 zdarzeń – 0 pkt. > 200 zdarzeń - 5 pkt. |
| VIII. | Zapamiętywanie danych |  |  |  |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK |  |  |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min 2 parametrów w trendzie graficznym. | TAK |  |  |  |
|  | Archiwizacja wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych z min. 24 godzin w monitorze | Podać |  |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
| IX. | Mierzone parametry. |  |  |  |  |
|  | EKG x 5 - Ciągła rejestracja i równoczasowa prezentacja na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1). - Tworzenie raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min Akcesoria: - przewód EKG 3-żyłowy - 5 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST x 5 Ciągła analiza odcinka ST. Prezentacja analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. | TAK |  |  | Wymagany zakres pomiarowy - 0 pkt Zakres szerszy - 5 pkt |
|  | Analiza arytmii x 5 Rozpoznawanie min. 10 rodzajów zaburzeń. | TAK |  |  |  |
|  | Oddech x 5 Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 4-120 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 5 Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 2 godzin z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg Akcesoria: - wężyk łączący mankiet z monitorem x 5 szt. - mankiet dla dorosłych x 5 szt. - mankiet dla dzieci x 5 szt. | TAK |  |  | Odstępy automatycznego pomiaru: 0 – 2 godzin – 0 pkt. 0 – 4 godzin – 1 pkt. 0 – 8 godzin – 2 pkt. |
|  | Pomiaru saturacji x 5 Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych metodą Masimo lub równoważny. Zakres pomiarowy SpO2 min: 0 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 250 ud./min. Akcesoria: - czujnik na palec dla dzieci i dorosłych x 5 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiaru temperatury x 5 Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) lub centralnej (wewnętrznej). Zakres pomiarowy: 0 – 45 stopni. Akcesoria: - czujnik do pomiaru temp. obwodowej x 5 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego x 3 Pomiar w min. 3 kanałach. Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Podłączenie czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. 3 komplety pomiarowe akcesoriów do pacjenta Zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg.. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar kapnografii – x 3 Pomiar dla pacjentów zaintubowanych. Pomiar w strumieniu głównym lub bocznym Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych. Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. Zakresy pomiarowe: Pi CO2/Fi CO2 : min. 0 – 98 mmHg. Pe CO2/FeCO2: min. 0 – 98 mmHg. Oddech: min. 3 – 120 odd./min. Akcesoria: - jednorazowe adaptery lub linie do pomiaru kapnografii dla pacjentów zaintubowanych (Dorośli/Dzieci) – 50 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlanie w monitorze danych z respiratora – podać typ respiratora. Podać obsługiwane inne modele respiratorów. | TAK co najmniej jeden model respiratora / NIE |  |  |  |
|  | Pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej - z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF - z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji | TAK |  |  |  |
|  | Ciągły, inwazyjny pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO | TAK |  |  |  |
|  | Inne funkcje monitora dostępne w postaci wymiennych modułów. | TAK – podać jakie / NIE |  |  |  |

Załącznik nr 2 do Siwz                                        ZI / AM / PN – 5 /09  (korekta – 20. 01. 2009 r.)

Pozycja 6

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Przedmiot zamówienia: Defibrylatory x 6 szt.

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |

| Lp | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia | TAK |  |  |  |
| 2. | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | Podać |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 4. | Szkolenie personelu | TAK |  |  |  |
| 5. | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |  |
| II. | Wymiary i waga |  |  |  |  |
| 6. | Waga bez akumulatora max. 8,4 kg | TAK |  |  |  |
| 7. | Wymiary zewnętrzne | Podać |  |  |  |
| III. | Ekran |  |  |  |  |
| 8. | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 5,6". | TAK |  |  |  |
| 9. | Rozdzielczość ekranu min. 320x240 | TAK |  |  |  |
| 10. | Liczba krzywych dynamicznych wyświetlanych równoczasowo min. 2 | TAK |  |  |  |
| IV. | Obsługa |  |  |  |  |
| 11. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |  |
| V. | Zasilanie |  |  |  |  |
| 12. | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |  |
| 13. | Wbudowany akumulator | TAK |  |  |  |
| 14. | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego | TAK |  |  |  |
| 15. | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym – minimum 120 minut | TAK |  |  |  |
| 16. | Czas ładowania do 3 godzin | TAK |  |  |  |
| 17. | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | TAK |  |  |  |
| VI. | Defibrylacja |  |  |  |  |
| 18. | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |  |  |
| 19. | Defibrylacja ręczna | TAK |  |  |  |
| 20. | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji | TAK |  |  |  |
| 21. | Defibrylacja półautomatyczna | TAK |  |  |  |
| 22. | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 180 J | TAK |  |  | Zakres ≤ 180 J - 0 pkt Zakres >180 J - 10 pkt |
| 23. | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 13 | TAK |  |  |  |
| 24. | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych | TAK |  |  |  |
| 25. | Czas ładowania do energii maksymalnej do 10 sek. | TAK |  |  |  |
| 26. | Wyposażenie: - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych - Żel kontaktowy do defibrylacji | TAK |  |  |  |
| VII. | Stymulacja przezskórna |  |  |  |  |
| 27. | Tryb stymulacji stałej | TAK |  |  |  |
| 28. | Tryb stymulacji "na żądanie" | TAK |  |  |  |
| 29. | Regulacja częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40 – 180 imp./min. | TAK |  |  |  |
| 30. | Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie min. 35 – 150 mA | TAK |  |  |  |
| 31. | Akcesoria: - min. 2 elektrody jednorazowe dla dorosłych na każdy defibrylator - min. 1 elektroda jednorazowe dla dzieci na każdy defibrylator |  |  |  |  |
| VIII. | Monitorowanie parametrów życiowych |  |  |  |  |
| 32. | Monitorowanie EKG | TAK |  |  |  |
| 33. | Wyświetlanie min. 1 odprowadzenia EKG | TAK |  |  |  |
|  | Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III, aVF, aVR, aVL, V1...V6 | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna: min. 30 ÷ 300 ud./min. | TAK |  |  |  |
|  | Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x0,5; x1; x2 | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażenie: Kabel EKG 3-przewodowy na każdy defibrylator | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar NIBP | TAK |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy min.: 20 – 255mHg | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 2 – 60 minut | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażenie na każdy defibrylator: - Wężyk do podłączenia mankietu dla dorosłych/dzieci 1 szt. - mankiet dla dorosłych 1 szt. - Mankiet dla dzieci 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2: min. 50 ÷ 100% | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 240./min. | TAK |  |  |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych na każdy defibrylator | TAK |  |  |  |
| IX. | Alarmy |  |  |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych | TAK |  |  |  |
| X. | Drukowanie |  |  |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |  |  |
|  | Wydruki na papierze termicznym | TAK |  |  |  |
|  | Wydruki na żądanie | TAK |  |  |  |
|  | Wydruki automatyczne | TAK |  |  |  |
|  | Zapamiętywanie i drukowanie 24 godzinnych trendów graficznych i tabelarycznych monitorowanych parametrów | TAK |  |  |  |
|  | Zapamiętywanie i drukowanie min. 46 raportów z defibrylacji | TAK |  |  |  |
|  | Przenoszenie danych przez kartę pamięci | TAK |  |  |  |
| XI | Komunikacja |  |  |  |  |
|  | Bezprzewodowe przesyłanie danych do oferowanego systemu monitorowania | TAK |  |  |  |

Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych, tj.: broszury, foldery, instrukcje obsługi itp.

1.  Parametry, dla których Zamawiający w miejscu „Wymagana odpowiedź” wpisał „Tak” są warunkiem koniecznym, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Odpowiedź „Nie” dopuszczona jest tylko wówczas kiedy Zamawiający w miejscu „Wymagana odpowiedź” wpisał  „Tak”  bądź  ”Nie”, wówczas za odpowiedź „Nie” przyznawane jest  0 pkt.

3.  Brak odpowiedzi / opisu w rubryce „Podać: parametry lub funkcje oferowane” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Data                                                            pieczęć i podpis Wykonawcy